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SR Ek 3 – Teklif Dosyası		Satın Alma Rehberi


Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için
İSTEKLİLERE TALİMATLAR
İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda belirtilen nitelikleri haiz olmaları ve tekliflerini aşağıda sayılan talimatlara uygun olarak hazırlayarak sunmaları zorunludur. Kalkınma ajansı ile imzalamış olduğu sözleşme kapsamında mali destek yararlanıcısı, proje faaliyetlerinde belirttiği alımlarda “sözleşme makamı” olarak adlandırılacaktır. Sözleşme makamı, aşağıda belirtilen niteliklere uygun isteklilerin seçimi konusunda azami özeni gösterecek ve ihalelerin temel satın alma kurallarına uygun olarak sonuçlandırılmasını sağlayacaktır. Kalkınma ajansı; ihalenin şaibeli olduğu ve temel satın alma kurallarının ihlal edildiği kanaatine varırsa, gerekli müdahalede bulunabilir, ihalenin yenilenmesini talep edebilir. Bu durumda projenin aksamasından ve doğabilecek maliyetlerden kalkınma ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 
[bookmark: _Toc232234019]Madde 1- Sözleşme makamına ilişkin bilgiler 
Sözleşme makamının; 
a)  Adı/Unvanı: Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası
b) Adresi: Pazarkapı Mahallesi, Orhan Karakullukçu Bulvarı, No:85 Kat:5, 61050 Ortahisar/Trabzon/Türkiye
c)  Telefon numarası: 0462 326 80 70
d)  Faks numarası: 0462 326 80 60
e)  Elektronik posta adresi: cengizhansungurlu@ttso.org.tr
f)  İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: Cengizhan SUNGURLU / Genel Koordinatör 
İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, sözleşme makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler.
Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler
İhale konusu işin;
a) [bookmark: _Hlk242430349]Projenin adı: Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırma, İşleme ve Ürün Geliştirme Merkezi Projesi
b) Sözleşme kodu: TR90/25/CMDP/0001/MA01
c) Fiziki miktarı ve türü: Mal Alımı

	LOT-1
	ENDÜSTRİYEL SÜPERKRİTİK CO₂ EKSTRAKSİYON SİSTEMİ

	LOT-2
	SFE-SFC-UHPLC ENTEGRE SİSTEMİ

	LOT-3
	DİJİTAL VİSKOZİMETRE / REOMETRE SİSTEMİ

	LOT-4
	DİFERANSİYEL TARAMALI KALORİMETRE (DSC) SİSTEMİ

	LOT-5
	İLERİ SEVİYE TEKSTÜR ANALİZ CİHAZI (TPA)

	LOT-6
	LİYOFİLİZATÖR (FREEZE DRYER)

	LOT-7
	UV-VISIBLE SPEKTROFOTOMETRESİ

	LOT-8
	ROTARY EVAPORATÖR

	
	TAM OTOMATİK SU AKTİVİTESİ TAYİN CİHAZI

	
	OTOMATİK POTANSİYOMETRİK TİTRASYON SİSTEMİ

	
	MASAÜSTÜ SOĞUTMALI SANTRİFÜJ

	
	MASA TİPİ DİJİTAL REFRAKTOMETRE

	
	MASA TİPİ OTOMATİK DİJİTAL POLARİMETRE

	
	KURU HAVA STERİLİZATÖRÜ (ETÜV)

	
	KÜL FIRINI

	
	ULTRA SAF SU SİSTEMİ

	
	MASAÜSTÜ pH METRESİ (İLETKEN ÖLÇERLİ)

	
	ÇALKALAMALI İNKÜBATÖR (ORBITAL SHAKER)

	
	DİJİTAL KONTROLLÜ ULTRASONİK YIKAMA CİHAZI

	
	MİNİ SANTRİFÜJ (VORTEKS)

	LOT-9
	LABORATUVAR TİPİ CHILLER SİSTEMİ

	
	LABORATUVAR TİPİ DERİN DONDURUCU

	
	ULTRA DERİN DONDURUCU (–40 °C / –86 °C)

	
	LABORATUVAR TİPİ BUZDOLABI

	
	ISITICILI MANYETİK KARIŞTIRICI

	
	VORTEX MİKSER

	
	KESMELİ ÖĞÜTME DEĞİRMENİ

	
	ÖĞÜTME MAKİNESİ

	
	SERTİFİKALI LABORATUVAR TİPİ ELEK SETİ

	
	ANALİTİK TERAZİ

	
	ÜSTTEN YÜKLEMELİ HASSAS TERAZİ (6000 g)

	
	OTOMATİK PİPET SETİ


d) İşin/teslimin gerçekleştirileceği yer: Trabzon İnovasyon ve Biyoteknoloji Merkezi
e) Alıma ait (varsa) diğer bilgiler: <......................................>
Madde 3- İhaleye ilişkin bilgiler
İhaleye ilişkin bilgiler;
a) İhale usulü: Açık İhale Usulü
b)   İhalenin yapılacağı adres: Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası / Pazarkapı Mahallesi, Orhan Karakullukçu Bulvarı, No:85, 61050 Ortahisar/Trabzon/Türkiye
c)   İhale tarihi:03.11.2026
d)   İhale saati: 14:00
Madde 4- İhale dosyasının görülmesi ve temini 
İhale dosyası sözleşme makamının yukarıda belirtilen adresinde www.doka.org.tr, www.ttso.org.tr bedelsiz olarak görülebilir ve buradan temin edilebilir. Eğer verilecek teklif ve eklerinde bu adreslerde sunulan ihale dosyası içeriğine aykırı düzenlemeler veya değişiklikler gibi hususlar tespit edilirse teklif, ihalenin hangi aşamasında olursa olsun, geçersiz sayılacaktır. İstekli ihale dosyasını temin etmekle ihale dosyasını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kuralları kabul etmiş sayılır.    
İhale dosyasını oluşturan belgelerin Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanıp isteklilere satılması / sunulması halinde, ihale dosyasının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve sözleşme makamı ile istekliler arasında oluşacak anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınacaktır.
Madde 5- Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati
Teklifler aşağıda belirtilen adrese elden veya posta yoluyla teslim edilebilir:
a)  Tekliflerin sunulacağı yer: Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası / Pazarkapı Mahallesi, Orhan Karakullukçu Bulvarı, No:85 Kat:5, 61050 Ortahisar/Trabzon/Türkiye
b)  Son teklif verme tarihi (İhale tarihi) : 03.11.2026
c)  Son teklif verme saati (İhale saati) : 14:00
Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta veya kargo veya kurye vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar sözleşme makamına ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Postada yaşanan gecikmelerden sözleşme makamı sorumlu tutulamaz.
Sözleşme makamına verilen veya ulaşan teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.
İhale için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen saatte aynı yerde yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir. Çalışma saatlerinin sonradan değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT)’nun ulusal saat ayarı esas alınır. 
Madde 6- İhale dosyasının kapsamı
İhale dosyası aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:
a) İhaleye davet mektubu (Geçerli Değildir)
b) Teklif dosyası (Sözleşme taslağı, özel koşullar, genel koşullar, teknik şartname, teklif sunma formları, teklif değerlendirme formları ve ilgili satın almaya mahsus diğer belgeler)
Ayrıca genel koşulların veya bu talimatların ilgili hükümleri gereğince, sözleşme makamının çıkaracağı zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine sözleşme makamı tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dosyasının bağlayıcı bir parçasını teşkil eder.
İsteklinin yukarıda belirtilen dokümanların tümünün içeriğini dikkatli bir şekilde incelemesi gerekir. Teklifin verilmesine ilişkin şartları yerine getirememesi halinde ortaya çıkacak sorumluluk teklif verene ait olacaktır. İhale dosyasında öngörülen ve tarif edilen usule uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.
Teklif dosyasında yer alan Teknik Şartname dokuz (9) LOT ’tan oluşmakta olup, ihaleye teklif verecek istekliler tüm LOT’ ları kapsayacak şekilde teklif verebilecekleri gibi yalnızca bir (1) LOT için de teklif sunabilir; ancak teklif verilen her bir LOT kapsamında yer alan makine ve ekipmanların tamamının teklif edilmesi zorunlu olup, herhangi bir LOT’ ta yer alan makine veya ekipmanlardan birinin dahi eksik olması halinde, ilgili LOT’a ilişkin teklif geçersiz sayılacaktır.
Madde 7- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri sunmaları gerekir:
a) Şekli ve içeriği bu belgede belirlenen mali ve teknik teklif zarfları,
1. Mali teklif zarfının içeriğinde sadece mali teklif formu ve geçici teminat bulunmalıdır.
2. Teknik teklif zarfının içeriğinde teknik teklif formu, teklif sunum formu ile eki olan beyanname ve talep edilen diğer belgeler bulunmalıdır.
b) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
c) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi ile konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde konsorsiyum beyannamesi, 
d) İstekliler, ekonomik ve mali yeterliklerinin tespiti amacıyla vergi dairesi veya Serbest Muhasebeci / Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SM / SMMM) onaylı son üç (3) hesap dönemine ait bilanço sunmalıdır.
e) Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler 
· Sunulan Mali Teklif Bedeli Tutarının % en az 70 ne tekabül edilebilecek İş Bitirme Belgeleri veya faturalar 
· İhalenin kapsamına yönelik Referans Mektupları 
f) Teklif veren gerçek kişi veya tüzel kişinin yetkilileri tarafından ihale teklif dosyasının tüm sayfaları kaşelenmiş ve imzalanmış ihale teklif dosyası,
g) Bu belgede tanımlanan geçici teminat mektubu,
h) İhale yasaklısı olmadığına dair ihale durum belgesi,
ı) İlgili mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik borcu olmadığını gösterir belge,
i) İlgili mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığını gösterir belge,
İstekliler, talep halinde yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesi’nin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul edilecektir. 
Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.
İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce sözleşme makamının yetkili personeli tarafından “Aslı sözleşme makamı tarafından görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler.
Madde 7/A - Sözleşme imzalamak için gereken belgeler
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1.	Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2.	Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
b) Bu talimatların 9, 10 ve 11 inci maddelerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname ve yararlanıcı tarafından talep edilirse ilgili kanıtlayıcı belgeler,
c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
1.	Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun onuncu maddesinin dördüncü fıkrasının G bendine istinaden faaliyet durumunu gösterir belge,
2.	 Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun onuncu maddesinin dördüncü fıkrasının G bendine istinaden faaliyet durumuna dair belge,
d) Adli sicil kaydını gösterir belge,
e) İflas/konkordato belgesi.
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde yukarıda yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur. İhaleye katılabileceklerinin öngörülmesi halinde Konsorsiyumlarda yukarıda yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi gerekir.
Yukarıda sayılan belgelerin hangilerinin eksik evrak niteliğinde olacağı madde 10’daki hükümlere ve ihalenin niteliğine göre yararlanıcı tarafından belirlenir. Eksik evrakın, tespit edildiği tarihi müteakip 5 gün içerisinde tamamlanması sağlanır. İstekliler, talep halinde yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesi’nin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul edilecektir. 
Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.
İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce sözleşme makamının yetkili personeli tarafından “Aslı sözleşme makamı tarafından görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler.

Madde 8- İhalenin yabancı isteklilere açıklığı
Sözleşme makamı tarafından gerçekleştirilecek ihaleler sadece yerli isteklilere açıktır.
Madde 9- İhaleye katılamayacak olanlar
Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya yüklenici/alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde, kalkınma ajanslarınca sağlanan mali destekler kapsamında gerçekleştirilen ihalelere katılamazlar;
a) Kamu ihalelerine katılmaktan geçici veya sürekli olarak yasaklanmış olanlar, Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar, dolandırıcılık, yolsuzluk, bir suç örgütü içinde yer almak suçlarından veya başka bir yasadışı faaliyetten dolayı kesinleşmiş yargı kararı ile mahkûm olanlar,
b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.
c) Sözleşme makamının ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.
d) Sözleşme makamının ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.
e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.
f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç). 
g) Yararlanıcının bünyesinde bulunan veya onunla ilgili olarak her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler.
h) Türkiye’de yapılacak ihalelere katılması yasaklanan yabancı ülkelerin isteklileri.
Ayrıca ihale konusu alımla ilgili danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Bu yasak, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir. 
Yukarıdaki yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları sözleşme makamı yararına gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa teminatı aynı şekilde gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.
Alt-yüklenicilere izin verilmemektedir. Ancak bu durum, isteklilerin ortak girişim ya da konsorsiyum halinde ihalelere katılmalarına engel değildir.
Madde 10- İhale dışı bırakılma nedenleri
Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler, bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dışı bırakılacaktır;
a) İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan, konkordato ilan eden veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.
b) İlgili mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan.
c) İlgili mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan.
d) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen.
e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu sözleşme makamı tarafından ispat edilen.
f) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan.
g) Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen.
h) 9 uncu maddede ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan.
i) 11 inci maddede belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulunduğu tespit edilen.
Madde 11- Yasak fiil veya davranışlar 
İhale süresince aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:
a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek. 
b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.
c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek. 
d) Bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekâleten birden fazla teklif vermek.
e) 9 uncu maddede ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.
Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında fiil veya davranışın özelliğine göre ilgili yasal hükümler uygulanır ve bunların kalkınma ajanslarınca sağlanan mali destekler kapsamında gerçekleştirilecek diğer ihalelere katılmaları engellenir.
[bookmark: _Toc232234020]Madde 12- Teklif hazırlama giderleri
[bookmark: _Toc232234021]Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. Sözleşme makamı, ihalenin seyrine ve sonucuna bakılmaksızın, isteklinin üstlendiği bu masraflardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Madde 13- İhale dosyasında açıklama yapılması
İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dosyasında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, son teklif verme gününden on (10) gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilirler. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
Açıklama talebinin uygun görülmesi halinde, sözleşme makamı tarafından yapılacak açıklama, bu tarihe kadar ihale dosyası alan tüm isteklilere yazılı olarak iadeli taahhütlü mektupla gönderilir veya imza karşılığı elden verilir. Sözleşme makamının bu yazılı açıklaması, son teklif verme gününden en az beş (5) gün önce tüm isteklilerin bilgi sahibi olmalarını sağlayacak şekilde yapılacaktır. İhale dosyasını elden teslim almayan ve iletişim bilgisi olmayan istekliler için bu açıklamalar ihale duyurusunun yapıldığı yerlerde de yayımlanacaktır.
Açıklamada, sorunun tarifi ve sözleşme makamının ayrıntılı cevapları yer alır; açıklama talebinde bulunan isteklinin kimliği belirtilmez. Yapılan yazılı açıklamalar, ihale dosyasını açıklamanın yapıldığı tarihten sonra alan isteklilere ihale dosyası içerisinde verilir.
Madde 14- İhale dosyasında değişiklik yapılması
İlan yapıldıktan sonra ihale dosyasında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin sözleşme makamı tarafından tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi ve bu bildirimin sözleşme makamı tarafından yerinde bulunması halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dosyasında değişiklik yapılabilir. 
Zeyilname, ihale dosyası alanların tümüne iadeli taahhütlü mektup yoluyla gönderilir veya imza karşılığı elden verilir ve ihale tarihinden en az beş (5) gün önce bilgi sahibi olmaları sağlanır. İhale dosyasını elden teslim almayan ve iletişim bilgisi olmayan istekliler için bu değişiklikler ihale duyurusunun yapıldığı yerlerde de yayımlanacaktır. Yapılan değişiklik nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, sözleşme makamı ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla on (10) gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince ihale dosyası arzına ve teklif alınmasına devam edilecektir.
Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı tanınacaktır.
Madde 15-İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde sözleşme makamının serbestliği
Sözleşme makamının gerekli gördüğü veya ihale dosyasında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.
İhalenin iptali halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle istekliler sözleşme makamından herhangi bir hak talebinde bulunamaz.
Madde 16- Ortak girişim
Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği ekte örneği bulunan iş ortaklığı beyannamesini de teklifleriyle beraber sunacaklardır. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde iş ortaklığından, sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli ortaklık sözleşmesini vermesi istenecektir.
İş ortaklığı anlaşmasında (iş ortaklığı beyannamesi) ve sözleşmesinde iş ortaklığını oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir. İş ortaklığında pilot ortak, en çok hisseye sahip ortak olmalıdır. Ortakların hisse oranları, ortaklık anlaşmasında (iş ortaklığı beyannamesi) ve ortaklık sözleşmesinde gösterilir.
Madde 17-Alt yükleniciler 
[bookmark: _Hlk121233467]İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere (taşeronlara) yaptırılamaz. Yapım işlerinde sözleşme makamının onayının da olması halinde bu kural uygulanmaz.
Madde18- Teklif ve sözleşme türü 
Teklifler birim fiyat esaslı olacaktır.
Madde 19- Teklifin dili
Teklifler ve ekleri Türkçe olarak hazırlanacak ve sunulacaktır.
Madde 20-Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi
Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi TL’dir. 
Madde 21-Kısmi teklif verilmesi
Sözleşme makamı tarafından gerçekleştirilecek ihalelerde, lotlar halinde ihaleye çıkılmamış ise, işin tamamı için teklif sunulacak olup kısmi teklifler kabul edilmeyecektir.
Madde 22- Alternatif teklifler
İhale konusu işe ilişkin olarak alternatif teklif sunulamaz.
Madde 23-Tekliflerin sunulma şekli 
Teklif Mektubu ve istenildiği hallerde geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu Şartname ile istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan sözleşme makamının açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenecek veya kaşelenecektir.
Teklifler, çift zarf sistemi kullanılarak teslim edilmelidir; bir dış paket veya zarfın içerisinde, birinin üzerinde A Zarfı- Teknik Teklif, diğerinin üzerinde B Zarfı- Mali Teklif yazan iki ayrı mühürlü zarf olmalıdır.
Mali teklif dışındaki, teknik teklifi oluşturan diğer tüm kısımlar A Zarfının içine konmalıdır, (örn. teklif teslim formu, organizasyon ve metodoloji belgesi, Kilit uzmanlar ve ücreti belgesi, isteklinin beyannamesi, tüzel ve mali kimlik formu).
Bu kuralların herhangi bir şekilde yerine getirilmemesi, (örn. mühürlenmemiş zarflar ya da teknik teklifte fiyata herhangi bir atıf yapılması) kuralların ihlali olarak değerlendirilecek ve teklifin reddedilmesine yol açacaktır.
Teklifler ihale dosyasında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında sözleşme makamına (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir.
Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, sözleşme makamı ve isteklilerin ilk teklif verme tarihine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, yeniden tespit edilen son teklif verme tarihine ve saatine kadar uzatılmış sayılır. 
Madde 24-Teklif mektubunun şekli ve içeriği
Teklif, bir teknik ve bir mali tekliften oluşur ve bunların ayrı zarflarda teslim edilmesi gerekir.  
Teklif mektupları, yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda; 
a) İhale dosyasının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,
c) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması, 
d) Teklif mektubunun adı, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
zorunludur.
Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya teklif vermeye yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.
Konsorsiyum olarak teklif verecek isteklilerin teklif mektuplarında, Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedel ayrı ayrı yazılacaktır. Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedellerin toplamı, konsorsiyumun toplam teklif bedelini oluşturacaktır.
Madde 25- Tekliflerin geçerlilik süresi
Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır. Bu süreden daha kısa süreyle geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır. 
İhtiyaç duyulması halinde sözleşme makamı, teklif geçerlilik süresinin en fazla 30 gün süre ile uzatılması yönünde istekliden talepte bulunacaktır. İstekli sözleşme makamının bu talebini kabul edebilir veya reddedebilir. Sözleşme makamının teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilecektir.
Talebi kabul eden istekliler, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmeksizin, söz konusu ihale için istenmişse geçici teminatını kabul edilen yeni teklif geçerlilik süresine ve her bakımdan geçici teminata ilişkin hükümlere uydurmak zorundadır. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olarak yapılır, iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilir veya imza karşılığı elden teslim edilir.
Başarılı istekli sözleşmeye hak kazandığının kendisine bildirilmesinden itibaren takip eden 60 gün için teklifinin geçerliliğini sağlamalıdır. Bildirim tarihine bakılmaksızın 60 günlük ilk süreye 60 gün daha eklenir.
Madde 26- Geçici teminat ve teminat olarak kabul edilecek değerler
Sözleşme makamı tarafından geçici teminat istendiği duyurulan ihale kapsamında istekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam geçici teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen tekliflere bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.
Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz (30) günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.
Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, sözleşme makamı tarafından istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılacaktır.
Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır; 
a) Tedavüldeki Türk Parası.
b) Bankalar ve katılım bankaları tarafından verilen teminat mektupları. 
İlgili mevzuatına göre Türkiyede faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların veya katılım bankalarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.
Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir. 
Madde 27- Geçici teminatın teslim yeri ve iadesi
Teminat mektupları, teklif zarfının içinde tekliflerle birlikte sözleşme makamına sunulur. Teminat mektupları dışındaki teminatların sözleşme makamının ilgili birimine yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.
İhale üzerinde kalan istekliye ait teminat mektubu ihaleden sonra sözleşme makamınca muhafaza edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir. İhale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı ise, gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzalaması halinde iade edilir.
Madde 28- Son teklif teslim tarihinden önce ek bilgi talepleri
İhale dosyası ve ihale konusu hakkındaki bilgi talepleri yazılı olarak, tekliflerin sunulması için son tarihten 10 gün öncesine kadar sözleşme makamına iletilir. Sözleşme makamı, bilgi taleplerini, tekliflerin sunulması için son tarihten 5 gün öncesine kadar, diğer isteklilerin de bilgi edineceği bir şekilde, internet sayfasında ve ilgili ajansın internet sayfasında duyurur. 
Sözleşme makamı, kendi girişimi ile ya da herhangi bir isteklinin talebi üzerine, teklif dosyası hakkında ek bilgi sağlarsa, bu tür bilgileri, tüm isteklilere aynı anda yazılı olarak gönderecektir.
Madde 29- Tekliflerin sunulması
Teklifler, teklif davet mektubunda veya ilanda belirtilen son teslim tarihini geçmeyecek şekilde teslim alınmak üzere gönderilmelidir. Teklifler aşağıdaki şekilde teslim edilmelidir:
· Taahhütlü posta / kargo servisi) ile  Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası / Pazarkapı Mahallesi, Orhan Karakullukçu Bulvarı, No:85 Kat:5, 61050 Ortahisar/Trabzon/Türkiye adresine
· Ya da sözleşme makamına doğrudan elden Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası / Pazarkapı Mahallesi, Orhan Karakullukçu Bulvarı, No:85 Kat:5, 61050 Ortahisar/Trabzon/Türkiye Adresine teslim (kurye servisleri de dahil) edilmeli ve teslim karşılığında imzalı ve tarihli bir belge alınmalıdır. 
Başka yollarla ulaştırılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 
Teklifler, çift zarf sistemi kullanılarak teslim edilmelidir; bir dış paket veya zarfın içerisinde, birinin üzerinde A Zarfı- Teknik Teklif, diğerinin üzerinde B Zarfı- Mali Teklif yazan iki ayrı mühürlü zarf olmalıdır.
Mali teklif dışındaki, teknik teklifi oluşturan diğer tüm kısımlar A Zarfının içine konmalıdır, (örn. teklif teslim formu, organizasyon ve metodoloji belgesi, Kilit uzmanlar ve ücreti belgesi, isteklinin beyannamesi, tüzel ve mali kimlik formu).
Bu kuralların herhangi bir şekilde yerine getirilmemesi, (örn. mühürlenmemiş zarflar ya da teknik teklifte fiyata herhangi bir atıf yapılması) kuralların ihlali olarak değerlendirilecek ve teklifin reddedilmesine yol açacaktır
Madde 30- Tekliflerin mülkiyeti
Sözleşme makamı, bu ihale süreci sırasında alınan tüm tekliflerin mülkiyet haklarına sahiptir. Sonuç olarak, teklif sahiplerinin tekliflerini geri alma hakları yoktur.
Madde 31- Tekliflerin açılması
Değerlendirme komitesince, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır;	
a) Değerlendirme komitesince bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır.
b) Değerlendirme komitesi teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, teklifin hangi işe ait olduğu ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp, mühürlenmesi veya kaşelenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. 
c) Mal alımı ve yapım işi ihalelerinde, zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif fiyatları açıklanarak tutanağa bağlanır. 
Hizmet alımı ihalelerinde ise, sadece teknik teklif zarfları açılır ve yukarıda belirtilen hususlar açısından incelenir.
Teknik değerlendirme aşamasında eşik puana ulaşamayan teklifler kabul edilmeyeceği için, mali teklif zarfları, teknik değerlendirme tamamlanana kadar açılmaz.
d) c bendine göre düzenlenecek tutanaklar değerlendirme komitesince imzalanır. Bu tutanakların değerlendirme komitesi başkanı tarafından onaylanmış bir sureti isteyenlere imza karşılığı verilir.
e) Bu aşamada; teklifi oluşturan belgeler 32 inci maddede yer alan hususlar dışında düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler değerlendirme komitesince hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.
Madde 32-Tekliflerin değerlendirilmesi
Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı bu Şartnamenin 30. maddesine göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. 
Teklif zarfı içinde sunulması gereken belgeler ve bu belgelere eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri tamamlatılmayacaktır.
Ancak, 
a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler, 
b)  İsteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,
c) 7 nci maddede yararlanıcı tarafından eksik evrak olarak tanımlanacak belgeler
verilen süre içinde tamamlanacaktır. 
Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde isteklilerce sunulan belgelerin, ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler isteklinin ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi halinde kabul edilecektir.
Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. 
Bu aşamada, mal alımı ve yapım işi ihalelerinde, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dosyasında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.
En son aşamada isteklilerin mali teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir. 
Teklif edilen fiyatları gösteren mali teklif mektubu eki cetvellerde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar değerlendirme komitesi tarafından re’sen düzeltilir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan teklif, isteklinin esas teklifi olarak kabul edilir ve bu durum hemen istekliye yazı ile bildirilir.
İstekli düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini tebliğ tarihini izleyen beş (5) gün içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. İsteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini süresinde bildirmesi veya bu süre içinde herhangi bir cevap vermemesi halinde, teklifi değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı sözleşme makamı yararına gelir kaydedilir.
Hizmet alımı ihalelerinde ise idari açıdan uygun teklifler teknik değerlendirmeye alınır. Teknik değerlendirmede, şartnamesinde tanımlanan hizmet alımını yerine getirmek üzere istekli tarafından önerilen; organizasyon ve metodoloji, hizmet sunucusunun deneyimi, kilit uzmanların bilgi ve becerileri dikkate alınarak puanlama yapılacaktır. Teknik değerlendirme sonucu 80 eşik puanın altında puan alan tekliflerin mali teklif zarfları açılmadan istekliye iade edilir. 80 eşik puanı aşan tekliflerin mali teklif zarfları açılarak mali değerlendirme (puanlama) aşamasına geçirilir. Hizmet alımı ihalelerinde, mali tekliflerin açıldığı oturuma isteklilerin katılımı zorunlu değildir. En düşük bedelli teklife 100 puan verilir ve diğer teklifler orantılı olarak puanlandırılır. Teknik değerlendirme ve mali değerlendirme puanları toplanarak teklif toplam puanı hesaplanır.
Sözleşme makamının tekliflerin mali kaynakları aşması halinde aşan tutarı kendi ödemek istemesi durumu hariç olmak üzere, tüm ihalelerde, sözleşme için kullanılabilecek azami bütçeyi aşan teklifler elenecektir.
İhalenin sonuçlandırılması kriterleri, teknik şartnamede belirtilen gerekliliklere uygun olarak incelenecektir. Mal alımı ve yapım işi ihalelerinde ihale, şartname gerekliliklerini karşılayan uygun teklifler arasında en düşük teklifi veren istekliye verilecektir.  Hizmet alımı ihalelerinde ise, ihale toplam puanı en yüksek olan istekliye verilecektir.
Madde 33- İsteklilerden tekliflerine açıklık getirilmesinin istenilmesi
Değerlendirme komitesinin talebi üzerine sözleşme makamı, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden tekliflerini açıklamalarını isteyebilir.
Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dosyasında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz. Sözleşme makamının açıklama talebi ve isteklinin bu talebe vereceği cevaplar yazılı olacaktır.
Madde 34- Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde sözleşme makamının serbestliği
Değerlendirme komitesinin kararı üzerine sözleşme makamı, gerekçelerini net bir şekilde belirterek, verilmiş olan bütün teklifleri reddetmekte ve ihaleyi iptal etmekte serbesttir. Sözleşme makamı bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. 
İptal, aşağıdaki durumlarda gerçekleşebilir:
a) Teklif sürecinin başarısız olması (örn. nitelik açısından ve mali açıdan değerli bir teklif gelmemesi ya da hiçbir teklif gelmemesi),
b) Projenin ekonomik ya da teknik verilerinin temelden değişmesi,
c) Teknik açıdan yeterli olan tüm tekliflerin sözleşme için ayrılan azami bütçeyi aşması (Sözleşme makamının tekliflerin mali kaynakları aşması halinde aşan tutarı kendi ödemek istemesi durumu hariç),
d) Süreçte bazı usulsüzlükler meydana gelmesi, özelikle bunların adil rekabeti engellemesi, 
e) İstisnai haller ya da mücbir sebeplerin, sözleşmenin normal şekilde ifasını imkânsız kılması.
İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İhale sürecinin iptal edilmesi durumunda, sözleşme makamı, tüm teklif sahiplerine durumu bildirecektir. Şayet ihale süreci, herhangi bir teklifin dış zarfı açılmadan iptal edilirse, açılmamış haldeki mühürlü zarflar, teklif sahiplerine iade edilecektir.
Sözleşme makamı, hiçbir durumda ve herhangi bir kısıtlama olmaksızın ihale sürecinin iptal edilmesiyle ortaya çıkan zarardan ve kar kaybından bu konuda önceden uyarılmış olsa bile sorumlu tutulamaz. 
İhale sürecinin iptal edilmiş olması, sözleşme makamının kalkınma ajansına karşı olan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
Madde 35- Etik Kurallar
Kalkınma ajansları tarafından sağlanan mali destekler kapsamında sözleşme makamının gerçekleştirdiği ihalelerde aşağıda belirtilen etik kurallara uyulması zorunludur;
a) Tetkik, inceleme, netleştirme ve değerlendirme süreçlerinden herhangi birinde, istekli tarafından teşebbüs edilecek gizlilik esasını bozma ve bilgi sızdırma çabası, rakiplerle yasadışı yollarla uzlaşma eylemleri, değerlendirme komitesini ya da sözleşme makamını etkilemeye çalışması, teklifin reddedilmesiyle sonuçlanacak ve hatta idari ceza almasına sebep olacaktır. 
b) İstekli, herhangi bir potansiyel çıkar çatışmasından etkilenmemeli ve diğer teklif sahipleriyle ya da proje kapsamındaki diğer kimselerle hiçbir şekilde bağlantı kurmamalıdır.
c) Bir teklif verilirken, aday veya istekli, meslek ve iş hayatının gerektirdiği şekilde tarafsız ve güvenilir bir şekilde davranmalıdır. 
Etik kurallara uyulmaması, adayın, isteklinin veya yüklenicinin kalkınma ajanslarınca düzenlenen diğer destekleme faaliyetlerinden de dışlanmasına neden olabilir.
Madde 36- İtirazlar
İhale sürecindeki bir yanlışlık veya usulsüzlükten zarar görmüş olduklarına inanan istekliler, öncelikle mali destek yararlanıcısına başvururlar. Yararlanıcı, şikâyet başvurusunu inceleyerek 15 gün içinde başvuru sahibine yazılı cevap vermelidir. Yararlanıcı bu durumda en kısa sürede ajansı bilgilendirmekle yükümlüdür.
Bu yöntemle bir sonuç alınamaz ise istekli ajansa başvurur. Ajans bu durumda itirazı değerlendirir, 15 gün içerisinde itirazı sonuçlandırır, yararlanıcı ve istekliyi ortaya çıkan sonuç hakkında bilgilendirir.
Eğer yukarıda anlatılan yöntem başarılı olmazsa; istekli, olayı sözleşme makamının bağlı olduğu ulusal yargı sistemine intikal ettirme hakkına sahiptir.


Okudum, kabul ediyorum. .../.../20...
İmza
Teklif Veren
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[bookmark: _Toc232234022]SÖZLEŞME VE ÖZEL KOŞULLAR
Genel koşullardaki hükümlerde değişiklik varsa özel koşullarda değişiklikler belirtilir. Burada verilen özel koşullar örnek niteliğinde olup genel uygulamalara göre yazılmıştır. Bu nedenle sizin ihalenize ilişkin hükümleri de kapsar. Sizin için de geçerli olduğunu düşündüğünüz maddeleri aynen koruyabilirsiniz.

[bookmark: _Hlk242436605][bookmark: _Hlk242430435][bookmark: _Toc179364466][bookmark: _Toc232234023]TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER ARAŞTIRMA, İŞLEME VE ÜRÜN GELİŞTİRME MERKEZİ PROJESİ LOT ….MAL ALIMI SÖZLEŞMESİ

Bir tarafta
[bookmark: _Hlk242449826]Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası / Pazarkapı Mahallesi, Orhan Karakullukçu Bulvarı, No:85, 61050 Ortahisar/Trabzon/Türkiye
 (Sözleşme makamı), ve
Diğer tarafta
 Tedarikçinin/Hizmet sunucusunun/Yapım müteahhidinin tam resmi adı   
 Hukuki statüsü / unvanı  [footnoteRef:1] [1:  Yüklenici olan taraf şahıs olduğu durumlarda.] 

< Resmi tescil numarası >[footnoteRef:2] [2:  Geçerli olan hallerde. Şahıslar için, kimlik numarası, pasaport ya da eşdeğer diğer belge numarasını belirtiniz.] 

<Açık resmi-tebligat adresi>
<Vergi dairesi ve numarası>,  
(Yüklenici) olmak üzere, taraflar aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır: 
[bookmark: _Toc179364467][bookmark: _Toc232234024]
ÖZEL KOŞULLAR
 Konu
[bookmark: _Hlk242449840]Bu sözleşmenin konusu Trabzon Ortahisar ‘da uygulanacak Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler Araştırma, İşleme Ve Ürün Geliştirme Merkezi Projesi LOT ….Mal Alımı dır. 
Sözleşmenin yapısı
Yüklenici, bu ihalede belirlenmiş olan ve öncelik sırasına göre, Özel Koşullar (“Özel Koşullar”) ve aşağıdaki Eklerde belirtilen koşullardan oluşan şartların, gereğine uygun olarak faaliyetlerini sürdürecektir:
Ek-1: Genel Koşullar
Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)
Ek-3: Teknik Teklif 
Ek-4: Mali Teklif (Bütçe Dökümü)
Ek-5: Standart Formlar ve Diğer Gerekli Belgeler

Yukarıdaki belgeler arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, bunların hükümleri, yukarıda belirtilen öncelik sırasına göre uygulanır. 
Sözleşme bedeli ve ödemeler
Sözleşme Bedeli	:.......………… TL’dir.
Sözleşme kapsamında ön ödeme yapılmayacaktır

Başlama tarihi 
Uygulamaya başlama tarihi sözleşmenin her iki tarafça imzalandığı tarih şeklindedir.
Uygulama süresi 
Sözleşmenin II ve III no.lu ekleri dahilinde ifade edilen görevlerin uygulama süresi, sözleşmenin başlama tarihinden itibaren 3 aydır.
[bookmark: _Ref500218714]Raporlama
Yüklenici, ilerleme raporlarını Genel Koşulların ilgili maddelerinde ve Şartnamede belirtildiği şekliyle sunar.
İletişim-tebligat adresleri 
7.1 Sözleşme makamı ve tedarikçi arasındaki bu sözleşme ile ilgili tüm yazışmalarda sözleşmenin başlığı ve kimlik numarası belirtilecektir. Yazışmalar, bu sözleşmedeki adreslere posta, faks yoluyla gönderilecek veya elden teslim edilecektir.
7.2 Tarafların yukarıda yazılı olarak bildirdiği adrese yapılacak tebligat kendisine yapılmış sayılır. Tarafların adres değişikliğine ilişkin yazılı bildirimde bulunmaması halinde yeni adresine tebligat yapılamamasından sorumluluk kabul edilmez. 
Sözleşmenin tabi olduğu hukuk ve dili 
8.1 Sözleşmede düzenlenmeyen her husus Türkiye Cumhuriyeti kanunları kapsamında değerlendirilecektir. 
8.2 Sözleşmenin dili; taraflar arasındaki bütün yazılı iletişim Türkçe yapılır.
Anlaşmazlıkların giderilmesi 
Bu sözleşmeyle ilgili ya da bu sözleşmeden dolayı ortaya çıkan ve diğer herhangi bir şekilde çözümlenemeyen herhangi bir anlaşmazlık Trabzon mahkemelerince çözülür.
İşbu sözleşme, bir tanesi sözleşme makamı diğeri ise yüklenicide kalacak şekilde, iki asıl nüsha olarak hazırlanmıştır.

	Yüklenicinin
	Sözleşme Makamının

	Adı:
	
	Adı:
	

	Unvanı:
	
	Unvanı:
	

	İmzası:
	
	İmzası:
	

	Tarih:
	
	Tarih:
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SözEK:01
Kalkınma Ajansları Tarafından Finanse Edilen Projelerde 
Mal ve Hizmet Alımı ile Yapım İşi Sözleşmelerine İlişkin 
GENEL KOŞULLAR                                                              
Genel koşullar hiçbir şekilde değiştirilemez. Değişiklik yapılması gereken maddeler Özel koşullarda verilir. Özel koşulların genel koşullara göre hukuksal önceliği vardır.

BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ
Madde 1) Tanımlar ve genel kurallar
(1) Sözleşmede yer alan aşağıdaki sözcük ve terimler yanlarında gösterilen anlamı taşıyacaklardır.
İdari emir/talimat: Sözleşmeye konu işin yürütülmesiyle ilgili olarak proje yöneticisi tarafından yükleniciye verilen her türlü talimat veya emir.
Yüklenici: Sözleşme konusu işleri yerine getirmeyi bir sözleşme altında taahhüt eden taraf.
Sözleşme: Mali destek sözleşmesi kapsamındaki işlerin yerine getirilmesi için taraflar arasında bağıtlanan ve gerek bu genel koşulları gerekse sözleşmenin ilişiğindeki bütün ekleri ve dokümanları da kapsayan imzalanmış anlaşma.
Sözleşme makamı: Yüklenici ile sözleşmeyi bizzat bağıtlayan ya da sözleşmenin kendi adına bağıtlandığı kamu hukukuna veya özel hukuka tabi gerçek ya da tüzel kişilik.
Sözleşme bedeli: Özel Koşulların 3. Maddesinde belirtilen tutar.
Ay/gün: Takvim ayı/günü.
Genel zarar-ziyan bedeli: Sözleşmede evvelce belirtilmemiş olan ve taraflardan birinin sözleşmeyi ihlal etmesi nedeniyle zarar gören diğer tarafa tazminat olarak ödenmek üzere yasal yollarla ya da tarafların karşılıklı anlaşmasıyla kararlaştırılan tutar. 
Maktu zarar-ziyan bedeli: Sözleşmenin tamamının veya bir kısmının yerine getirilmemesi halinde zarar gören tarafa diğer tarafça ödenmek üzere sözleşmede belirtilen tazminat.
Proje: Sözleşmeye konu işin yerine getirilmesiyle ilgili bulunan proje.
Proje Yöneticisi: Sözleşmenin uygulanmasını sözleşme makamı adına izlemekle sorumlu gerçek / tüzel kişi.
Sözleşme konusu iş: Yüklenici tarafından sözleşme altında yerine getirilecek mal temini, hizmet ve yapım işleri ile ilgili faaliyetler.
İş tanımı (Teknik Şartname): Sözleşme makamı tarafından hazırlanan ve ekte sunulan, sözleşme konusu işlerin yerine getirilmesine ilişkin şartları, gerekleri ve/veya hedefleri tanımlayan, uygun veya ilgili bulunan durumlarda yüklenicinin kullanacağı yöntemleri ve kaynakları ve/veya ulaşacağı sonuçları belirten doküman.
(2) Sözleşmedeki sürelerde son günün tatil gününe rastlaması halinde, süre takip eden iş gününe kadar uzar.
(3) Metnin içeriğinin ve bağlamının imkân verdiği durumlarda tekil sözcüklerin çoğul anlamı, çoğul sözcüklerin de tekil anlamı kapsadığı addedilecektir. 
(4) Kişileri veya tarafları belirten sözcüklerin firmaları, şirketleri ve tüzel kişiliğe sahip bütün kuruluşları içerdiği addedilecektir.
Madde 2) Bildirimler ve yazılı haberleşmeler
(1) Yazılı bir haberleşme belgesinin alınması için belirlenmiş bir son tarihin bulunduğu durumlarda, gönderici söz konusu yazılı haberleşme belgesinin alındığının karşı tarafça teyit edilmesini istemelidir. Bununla birlikte, gönderici her durumda yazılı iletişim belgesinin zamanında alınmasını sağlamak için gerekli bütün tedbirleri önceden almalıdır. 
(2) Sözleşme gereğince herhangi bir kişi tarafından iletilecek bütün bildirimler, kabuller/rızalar, onaylar, belgeler veya kararlar aksi belirtilmedikçe yazılı olacak ve bunların iletilmesi makul sebepler olmadıkça geciktirilmeyecek veya iletilmelerinden kaçınılmayacak, bütün sözlü talimatlar yazılı olarak teyit edilecektir.

Madde 3) Sözleşmeye davet	
(1) İhale üzerinde kalan istekli yazılı olarak sözleşme imzalamaya davet edilecektir. Yazının postaya verilmesini takip eden yedinci (7.) gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılacaktır. Bu bildirim isteklinin imzası alınmak suretiyle sözleşme makamı adresinde de tebliğ edilebilir.
(2) İsteklinin, bu davetin tebliğ tarihini izleyen beş (5) gün içinde kesin teminatı vererek (kesin teminat istenen işlerde) sözleşmeyi imzalaması şarttır.
Madde 4) İhalenin sözleşmeye bağlanması
(1) Sözleşme makamı tarafından ihale dosyasında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, sözleşme makamı adına yetkili kişi ve yüklenici tarafından imzalanır. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleşme ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır.
Madde 5) Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu
(1) İhale üzerinde kalan istekli, ihale tarihi itibarıyla İsteklilere Talimatların 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri ve kesin teminatı süresi içinde vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilecektir.
(2) Yabancı istekliler, ihale tarihi itibarıyla İsteklilere Talimatların 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgelerden, kendi ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri sunacaklardır. Bu belgelerin, isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması ya da düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde bu duruma ilişkin yazılı beyanlarını vereceklerdir. 
(3) Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı sözleşme makamı yararına gelir kaydedilir ve ihale kararı iptal edilir.
(4) Ayrıca üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayan istekli, sözleşme makamının ve kalkınma ajanslarının gerçekleştireceği diğer ihalelere katılmaktan üç yıl süreyle yasaklanır. 
(5) Yüklenici, işleri gereken özen ve ihtimamı göstererek planlayacak, projelendirecek (sözleşmede öngörüldüğü şekilde), yürütecek, tamamlayacak ve işlerde olabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak giderecektir. Yüklenici, bu sorumluluklarının yerine getirilmesi için ister kalıcı ister geçici nitelikte olsun, gereken bütün denetim, muayene ve testleri yaptıracak ve işçilik, malzeme, tesis, ekipman vb. temin edecektir.
(6) Yüklenici, işin görülmesi sırasında ilgili mevzuatın izin vermediği insan ve çevre sağlığına zarar verici nitelikte malzeme kullanamaz veya yöntem uygulayamaz. İlgili mevzuatın izin verdiği malzeme ve yöntemler ise, öngörülmüş tedbirler alınarak ve usulüne uygun şekilde kullanılabilir. Bu yükümlülüklerin ihlal edilmesi halinde yüklenici, sözleşme makamının ve üçüncü şahısların tüm zararlarını karşılamak zorundadır.
Madde 6) Sözleşme yapılmasında sözleşme makamının görev ve sorumluluğu	
(1) Sözleşme makamının sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, 3. maddede yer alan sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç beş (5) gün içinde, on (10) gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu sözleşme makamına ve ilgili kalkınma ajansına bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.
(2) Bu takdirde geçici teminatı geri verilir.
Madde 7) Sözleşmenin devri, alt sözleşme
Yüklenici, hizmetlerin yerine getirilmesini üçüncü bir şahsa/tarafa vermek üzere sözleşmeyi devredemez, alt sözleşme (taşeron sözleşmesi) yapamaz. Sözleşmenin devri, taşerona verilmesi sözleşmenin ihlali olarak addedilecektir. Yapım işlerine ilişkin hükümler saklıdır.
SÖZLEŞME MAKAMININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Madde 8) Bilgi/doküman temini
(1) Sözleşme makamı sözleşmenin yürütülmesiyle ilgili olabilecek her türlü bilgi ve/veya dokümanı derhal yükleniciye temin edecektir. Bu dokümanlar sözleşmenin sonunda sözleşme makamına iade edilecektir.
(2) Sözleşme makamı, sözleşmenin başarıyla yürütülmesi bakımından yüklenicinin makul olarak talep edebileceği bilgileri ona temin etmek için Yüklenici ile mümkün olduğu ölçüde iş birliği yapacaktır. 
(3) Sözleşme makamı, sözleşmenin şaibeden uzak, etkin ve saydam işleyebilmesi için gerekli her türlü belgenin temin edilmesini istemeye yetkilidir ve aynı zamanda gerekli girişimlerde bulunmakla yükümlüdür.

YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Madde 9) Genel yükümlülükler
(1) Yüklenici, yürürlükteki mevzuata ve karşılıklı akdedilen sözleşmeye uygun olarak işi yürütecektir. Yüklenici, faaliyetleri veya mevcut düzenlemelere aykırı davranışları ve faaliyetleri nedeniyle doğabilecek taleplerin ve müeyyidelerin tek sorumlusu olmayı peşinen kabul eder. 
(2) Yüklenici sözleşmenin yürütülmesiyle ilgili olabilecek her türlü bilgi ve/veya dokümanı derhal sözleşme makamına temin edecektir. Bu dokümanlar sözleşmenin sonunda yükleniciye iade edilecektir. Sözleşme makamının talep etmesi halinde söz konusu belgenin bir örneği ücretsiz olarak temin edilecektir. Sözleşme konusu işin yürütülmesi süresince kat edilen aşamalar ve detaylar sözleşme makamına en kısa zamanda bildirilecektir.
(3) Yüklenici, yürürlükte bulunan bütün yasa ve yönetmeliklerin gereklerini yerine getirecek ve kendi personelinin, sorumlu olduğu kişilerin ve yerel çalışanlarının da bu yasa ve yönetmeliklere uymasını sağlayacaktır. Yüklenici, kendisinin, çalışanlarının ve sorumlu olduğu kişilerin söz konusu yasa ve yönetmelikleri ihlal etmesi nedeniyle ortaya çıkacak her türlü talep, soruşturma, kovuşturma ve dava karşısında sözleşme makamının zarar görmeyeceğine peşinen kefil olacaktır. 
(4) Yüklenici sözleşmeye konu işi azami özen, dikkat ve ihtimamı göstererek ve en iyi mesleki uygulamalara ve teamüllere riayet ederek gerçekleştirecektir.
(5) Yapım işlerinde geçerli olmak üzere, sözleşmeye konu işin yürütülmesi süresince, yüklenici, deneyimli bir yüklenici tarafından önceden öngörülemeyecek fiziksel durumlar veya yapay engellerle karşılaşırsa ve ek maliyetlerin gerekeceği ve/veya sözleşmenin uygulanma döneminin uzayacağı sonucu ortaya çıkarsa, yüklenici süre uzatımı ve ek ödeme için taleplerle ilgili işbu genel koşullardaki maddelere uygun olarak sözleşme makamını bilgilendirilecektir. Engelin şiddetine göre taraflar gerekli tedbirleri gecikmeksizin almak, değişikliği yapmak veya sözleşmenin feshine gitmek hususunda karara varırlar. 
(6) Verilen teklifin sözleşmeye konu iş için gereken tüm standart araştırmaların yapılarak verildiği kabul edilir.
(7) Yüklenici, proje yöneticisinin sözleşmeye konu işin mevzuata ve sözleşme kurallarına uygun olarak yürütüldüğünü tespit edebilmesi ve gereken idari emirleri verebilmesi için sözleşme makamının veya temsilcisinin iş mahalline girişini sağlamakla ve iş mahallinin güvenliğini sağlamakla mükelleftir.
(8) Eğer yüklenici verilen idari talimatın içerdiği şartların proje yöneticisinin yetkilerinin veya sözleşmenin kapsamının dışında olduğu kanaatindeyse, bildirim süresiyle ilgili kısıtlamaları da göz önünde bulundurarak, emri aldığı tarihten itibaren 10 gün içinde bu kanaatini proje yöneticisine bildirecektir. İdari talimatın yerine getirilmesi bu bildirim münasebetiyle askıya alınmayacaktır. 
(9) Şayet yüklenici iki veya daha fazla kişinin oluşturduğu bir konsorsiyum ya da ortak girişimden oluşuyorsa, bu kişilerin tümü sözleşme hükümlerini yerine getirmekten müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaklardır. Bu sözleşmede öngörülen amaçlar çerçevesinde konsorsiyum ya da ortak girişim adına hareket etmek üzere tayin edilmiş bulunan kişi konsorsiyumu bağlama ve ilzam etme yetkisine sahip olacaktır.
(10) Sözleşme makamının önceden yazılı rızası olmaksızın konsorsiyum ya da ortak girişimin yapı ve bileşiminde yapılacak her türlü değişiklik sözleşmenin ihlali olarak addedilecektir.
(11) Kalkınma ajansı ile sözleşme makamı arasındaki sözleşme hükümleri uyarınca yüklenici, kalkınma ajansının mali katkısının yeterli ölçüde tanıtım ve reklâmının yapılması için gerekli bütün adımları atacaktır. Bu adımların kalkınma ajansı tarafından tanımlanan ve yayımlanan tanınırlık ve görünürlük kurallarına uyması gereklidir.
(12) Tasarım bileşeni olan sözleşmelerde; yüklenici, yapım işlerinin tasarımını deneyimli tasarımcılardan yararlanarak, sözleşme makamı tarafından belirlenen kriterlere uygun olarak yürütecek ve bu işlemlerin sorumluluğunu üstlenecektir. Özel koşullar ve teknik şartname hükümleriyle uyumlu olarak gerekli teknik dokümanları hazırlamak zorundadır. Bu dokümanlar özel koşullara uygun olarak onay için proje yöneticisine sunulur ve sözleşme makamının istemi doğrultusunda kusurların, ihmallerin, eksikliklerin, belirsizliklerin ve diğer tasarım hatalarının düzeltilmesi yüklenici tarafından maliyeti kendisine ait olmak üzere yapılır. Yüklenici, sözleşme makamının personelini eğitir. Özel koşullara uygun olarak ayrıntılı kullanım ve bakım elkitaplarını teslim eder ve bunları güncel halde tutar.
(13) Yüklenici işleri kendisi yönetecektir veya bu işi gerçekleştirmek üzere bir vekil temsilci atayacaktır. Bu şekildeki atamalar onay için sözleşme makamına sunulacaktır. Onay makul sebeple herhangi bir zamanda geri çekilebilir. 
(14) Yapım işlerinde geçerli olmak üzere Özel Koşullar gerektiriyorsa yüklenici, sözleşmenin uygulama programını hazırlayarak sözleşme makamının onayına sunacaktır. Program en azından aşağıdakileri ihtiva edecektir:
a) Yüklenicinin işlerin yürütülmesini önerdiği sıra,
b) Çizimlerin teslim alınması ve kabul edilmesi için son teslim tarihi,
c) Yüklenicinin işlerin yürütülmesi için önerdiği yöntemlerin genel bir tanımı,
d) Sözleşme makamının ihtiyaç duyabileceği daha geniş bilgi ve ayrıntılar.
(15) Onay için sözleşme makamına sunulmak zorunda olan programın tamamlanma zaman sınırı Özel Koşullarda belirtilir. Özel Koşullarda, yüklenicinin teslim etmek zorunda olduğu ayrıntılı çizimler, dokümanlar ve malzemelerin bir kısmına veya tamamına uygulanabilecek zaman sınırları yer alır. Sözleşme makamının uygulama programı, ayrıntılı çizimler, dokümanlar ve malzemeleri onay ve kabul etme süreleri de Özel Koşullarda yer alır. Sözleşme makamının programı onaylaması, yüklenicinin bu sözleşme altındaki hiçbir yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
(16) Sözleşme makamı onayı olmadan programda hiçbir maddi değişiklik yapılmayacaktır. Bununla birlikte işlerin ilerlemesi programa uymazsa, sözleşme makamı yükleniciye programı gözden geçirme talimatı verebilir ve gözden geçirilmiş programı onay için kendisine sunmasını isteyebilir.
(17) Yapım işlerinde geçerli olmak üzere yüklenici Özel Koşullarda belirtilen usullere ve zamanlamaya göre geçici işler de dâhil olmak üzere çizimler, belgeler, örnekler ve/veya modeller ile sözleşmenin uygulanması için sözleşme makamının makul olarak ihtiyaç duyabileceği çizimleri onay için sözleşme makamına sunacaktır. Onay kararının 30 gün içinde bildirilmemesi halinde onaylanmış kabul edilecektir. 
(18) Yüklenici, sözleşme makamının tesislerin tüm bölümleri için bakım yapabilmesi, çalıştırması, ayarlaması ve onarması için ihtiyaç duyacağı bakım ve kullanma kılavuzlarını, çizimlerle birlikte sağlayacaktır.
(19) Yapım işlerinde geçerli olmak üzere kazı veya yıkım sırasında bulunan eski eserler, antikalar gibi tarihi ve kültürel değere sahip nesneler, akademik öneme sahip diğer nesneler ya da değerli madenlerden yapılmış nesneler, meri mevzuat hükümlerine uygun olarak ilgili mercilere teslim edilmek üzere sözleşme makamına teslim edilecektir.
(20) Yüklenici, sözleşmenin yürütülmekte olduğu şartlarla ilgili tevsik edici kanıtları talep edilmesi halinde sözleşme makamına temin edecektir. Sözleşme makamı/proje yöneticisi, olağandışı ticari giderlerden kuşkulandığı her durumda kanıt bulmak için gerekli addettiği belge incelemelerini veya sözleşme konusu iş mahallindeki kontrolleri yapmaya yetkilidir. Yüklenici, proje yöneticisinin kontrol ve değerlendirme görevini yerine getirebilmesi için gerekli uygun imkânı sağlar.
(21) Yüklenicinin sağladığı, tüm donanım, geçici yapılar, tesis ve malzeme, iş sahasına getirildiğinde, sadece işlerin yürütülmesi amaçlı addedilir ve yüklenici, proje yöneticisinin rızası olmadan, bunları ya da herhangi bir kısmını, iş sahası dışına çıkaramaz.
Madde 10) İş ahlakı / davranış kuralları
(1) Yüklenici, gerek mesleğine ilişkin iş ahlakı ve/veya davranış kurallarına gerekse doğru muhakeme ve takdir yetkisine uygun olarak, sözleşme makamına karşı her zaman bağlılıkla, tarafsızlıkla ve sadık bir uzman olarak hareket edecek, sözleşme makamını zor duruma düşürecek tutum ve davranışlardan kaçınacaktır. Aksi durumda sözleşme makamı, yüklenicinin sözleşme altında tahakkuk etmiş hakları saklı kalmak kaydıyla, sözleşmeyi feshedebilir.
(2) Yükleniciye sözleşme altında yapılacak ödemeler, yüklenicinin sözleşme kapsamındaki işleri yerine getirmesi karşılığı düzenlenecek hak edişler sonucu veya mal teslimi sonucu yapılacak ödemelerden ibaret olup başka herhangi bir ödeme yapılamaz. 
(3) Yüklenici, sözleşme makamının önceden yazılı onayı olmadığı takdirde, sözleşmede veya projede kullanılan ya da sözleşme veya proje amaçlarıyla yararlanılan patentli veya koruma altına alınmış hiçbir malzeme veya prosesle ilgili olarak doğrudan veya dolaylı hiçbir imtiyaz bedeli, ödül veya komisyon alma hakkına sahip değildir. 
(4) Yüklenici ve personeli gerek sözleşme süresince gerekse sözleşmenin bitmesinden sonra mesleki gizlilik koşullarına riayet edecek, sözleşmenin yürütülmesi sırasında veya sözleşmenin yerine getirilmesi amacıyla yapılan etüt, test ve araştırmaların sonuçlarını ve bunlar hakkında kendilerine temin edilen bilgileri hiçbir şekilde sözleşme makamına zarar verecek veya onu zaafa düşürecek şekilde kullanmayacaklardır.
(5) Sözleşmenin yürütülmesi olağandışı ticari giderlere yol açmayacaktır.  Şayet olağandışı ticari giderler meydana gelirse sözleşme feshedilecektir. Olağandışı ticari giderler deyimiyle, sözleşmede belirtilmeyen veya sözleşmeye atfen uygun şekilde akdedilmiş bir kontrattan kaynaklanmayan komisyonlar, herhangi bir fiili veya meşru hizmet karşılığında ödenmeyen komisyonlar, vergi kolaylıkları sağlayan bir ülkeye transfer edilen komisyonlar, açık kimliği bilinmeyen bir kişiye ödenmiş komisyonlar veya her yönüyle paravan bir şirket izlenimi uyandıran firmalara ödenmiş komisyonlar kastedilmektedir.
(6) Yüklenici, sözleşme ile ilgili olarak alınan belge ve bilgilerin tamamına hususi ve gizli muamelesi yapacaktır. Yazılı izin olmaksızın sözleşmenin ayrıntıları yayımlanamaz, açıklanamaz.
Madde 11) Çıkar çatışması
(1) Yüklenici sözleşmeyi tarafsız ve objektif bir şekilde ifa etmesini tehlikeye düşürecek durumları önlemek veya sona erdirmek için gerekli bütün tedbirleri alacaktır. Bu nedenle sözleşme makamına herhangi bir külfet getirilemez. Sözleşmenin yürütülmesi sırasında meydana gelebilecek çıkar çatışmaları gecikmeksizin sözleşme makamına yazılı olarak bildirilmelidir.
(2) Sözleşme makamı bu hususta alınan tedbirlerin yeterli olup olmadığını tahkik etme ve gerektiğinde personel değişimini talep etmek de dâhil olmak üzere ek önlemler almaya yetkilidir. Sözleşme makamı, bu sebeple uğrayacağı zararlar için tazminat hakkı saklı kalmak koşuluyla, herhangi bir resmi bildirimde bulunmadan sözleşmeyi derhal feshedebilir. 
(3) Yüklenici, sözleşmenin bu şekilde sona ermesinden veya feshedilmesinden sonra projeyle ilgili rolünü sözleşme konusu işin teminiyle sınırlandıracaktır. Sözleşme makamının yazılı izin verdiği durumlar haricinde, Yüklenici ve yüklenicinin ortak veya bağlı bulunduğu diğer yükleniciler veya tedarik firmaları projenin herhangi bir kısmı için teklif vermek de dâhil olmak üzere projeye ait işleri, tedarik faaliyetlerini ve diğer hizmetleri yürütmekten men edileceklerdir.
(4) Devlet memurları ve kamu sektöründe çalışan diğer kişiler, idari statüleri ve durumları her ne olursa olsun, sözleşme makamı tarafından önceden yazılı onay verilmedikçe kalkınma ajansı tarafından finanse edilen sözleşmelerde uzman olarak görevlendirilemeyeceklerdir. Söz konusu kişilerin bu kapsamda görevlendirilmeleri halinde proje bütçesinden herhangi bir ödeme yapılamaz.
(5) Yüklenici ve sözleşmenin yürütülmesinde veya diğer herhangi bir faaliyette yüklenicinin yetkisi veya kontrolü altında çalışan başka kişiler, projenin finansmanının sağlandığı aynı mali destek programı kapsamında sağlanmış olan kalkınma ajansı mali desteklerinden yararlanamazlar.
Madde 12) İdari ve mali cezalar
(1) Sözleşmede hükme bağlanan cezaların uygulanması saklı kalmak kaydıyla, eğer yüklenici yanlış veya sahte beyanda bulunmaktan suçlu görülmüşse ya da daha önceki bir tedarik prosedüründe akdi yükümlülüklerini ciddi ölçüde yerine getirmediği tespit edilmişse, bu ihlalin belirlendiği tarihten itibaren azami üç yıl süreyle kalkınma ajansı tarafından finanse edilen sözleşmelere ve mali destek programlarına katılmasına izin verilmeyecektir. Bu husus yükleniciyle yapılacak hasımlı hukuki takibat prosedüründen sonra teyit edilecektir. 
Yüklenici bu cezaya karşı savunmasını taahhütlü postayla veya muadil bir iletişim yöntemiyle yapılan tebligattan itibaren 7 gün içinde gerekçeleriyle birlikte bildirebilir. Yüklenicinin cezaya karşı herhangi bir yanıt vermemesi veya savunmanın kalkınma ajansı tarafından tebellüğ edilmesinden itibaren 30 gün içinde kalkınma ajansının cezayı yazılı olarak geri çekmemesi durumunda, ceza uygulama kararı bağlayıcı hale gelecektir. İlk ihlalden itibaren beş yıl içinde suçun tekrarlanması halinde men kararı altı yıla çıkarılabilecektir.
(2) Mücbir sebepler dışında sözleşme yükümlülüklerini ciddi ölçüde yerine getirmedikleri tespit edilen Yükleniciler toplam sözleşme bedelinin %10’u oranında mali cezaya çarptırılacaklardır. İlk ihlalden itibaren beş yıl içinde, bu tür ihlallerin diğer kalkınma ajansları mali destek programları kapsamında, tekrarlanması halinde bu oran %20’ye yükseltilebilecektir.
(3) Yüklenici sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmediği / işi bitirmediği takdirde sözleşme makamı tarafından 10 gün süreli gecikme ihtarı verilecek olup gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin %1 (yüzde biri) oranında gecikme cezası uygulanır ve bu gecikme ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı sözleşme makamı yararına gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilir.
Madde 13) Tazmin etme yükümlülüğü
(1) Yüklenici, tüm masraf ve giderleri kendisine ait olmak üzere, sözleşme makamını ve onun vekilleri ile çalışanlarını, patentler, ticari markalar ve telif hakkı gibi diğer fikri mülkiyet unsurları bakımından yasal hükümlerin veya üçüncü şahısların/tarafların haklarının ihlal edilmesi de dâhil olmak üzere yüklenicinin sözleşme konusu işleri yürütürken bulunduğu herhangi bir fiil veya ihmalden kaynaklanan bütün iddia, talep, dava, kayıp ve zararlara karşı tazmin edecek, koruyacak, savunacak ve masun tutacaktır. Şöyle ki:
a)	Sözleşme makamı söz konusu iddia, talep, dava, kayıp ve zararları öğrenmesinden itibaren en geç 30 gün içinde bunları yükleniciye bildirecektir;          
b)	Yüklenicinin sözleşme makamına karşı azami sorumluluğu sözleşme bedeline eşit bir tutarla sınırlı olacak ve bu tavan değer yüklenici tarafından veya yüklenicinin kasıtlı yanlış fiilleri dolayısıyla üçüncü şahıslara/taraflara verilen zarar, kayıp ve hasarlar için geçerli olmayacaktır;
c)	Yüklenicinin sorumluluğu sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesinden doğrudan kaynaklanan iddia, talep, dava, kayıp ve zararlarla sınırlı olacak ve bunun arızi veya dolaylı sonucu olarak ortaya çıkan önceden bilinemeyecek durumlardan kaynaklanan sorumlulukları kapsamayacaktır.
(2) Yüklenici, tüm masraf ve giderleri kendisine ait olmak üzere, sözleşme makamının talebi halinde, yüklenicinin sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda sözleşme konusu işlerin yürütülmesinde meydana gelen her türlü kusur ve hatayı giderecektir. 
(3) Yüklenici aşağıdaki sebeplerden ötürü bulunulan iddia, talep, dava, kayıp ve zararlar için hiçbir şekilde sorumluluk taşımayacaktır:
a)	Sözleşme makamının yüklenicinin herhangi bir tavsiyesi üzerine harekete geçmeyi ihmal etmesi veya yüklenicinin herhangi bir fiilini, kararını veya tavsiyesini çiğnemesi ya da yüklenicinin mutabık olmadığı veya ciddi ölçüde çekincesini belirttiği bir kararı veya tavsiyeyi yükleniciyi uygulamaya zorlaması veya   
b)	Yüklenicinin talimatlarının sözleşme makamının vekilleri, çalışanları veya bağımsız yüklenicileri tarafından yanlış ve uygunsuz şekilde uygulanması.
(4) Yüklenicinin sözleşme altındaki yükümlülüklerini ihlal etmesinden dolayı sorumlu kalması, sözleşme konusu işlerin yerine getirilmesinden sonra da sözleşmenin tabi olduğu yasada belirtilen süre boyunca devam edecektir.
Madde 14) Sağlık, sigorta ve iş güvenliği düzenlemeleri
(1) Sözleşme makamı, yüklenicinin ve/veya onun hizmetleri yürüten personelinin normal ikamet yerlerinden ayrılmadan önce, uygun bir sağlık kuruluşunda, sağlık muayenesinden geçirilmelerini ve mümkün olan en kısa süre içinde bu muayeneye ait sağlık raporunu sözleşme makamına vermelerini talep edebilir.
(2) Yüklenici, sözleşme süresince geçerli olmak üzere kendisi ve sözleşme altında çalıştırdığı veya iş yaptırdığı diğer kişiler için iş hukukunun ve sosyal güvenlik mevzuatının gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirecektir.
(3) Yüklenici, sözleşme makamının talep etmesi halinde, sözleşmenin imzalanmasından itibaren 20 gün içinde, mevzuatın öngördüğü azami tutara kadar olmak üzere tam bir tazminat sigortası poliçesi yaptıracak ve bu poliçeyi sözleşme süresince geçerli tutacaktır. 
Söz konusu sigorta poliçesi sözleşme süresince aşağıdaki hususları sigorta teminatı kapsamında bulunduracaktır:
a)	Yüklenicinin, çalıştırdığı personeli etkileyen hastalık ve iş kazaları bakımından sorumluluğu, 
b)	Sözleşmenin ifasında kullanılan sözleşme makamı ekipmanlarının kaybolması veya hasar görmesi,
c)	Sözleşmenin ifasından kaynaklanan sebeplerle üçüncü şahısların/tarafların veya sözleşme makamının ve çalışanlarının kazaya maruz kalması halinde üstlenilecek hukuki sorumluluk ve  
d)	Sözleşmenin ifasıyla ilgili olarak kaza sonucu meydana gelecek ölümler veya kaza neticesinde oluşabilecek bedensel yaralanmalar dolayısıyla ortaya çıkacak kalıcı sakatlık veya iş göremezlik.
(4) Yüklenici, sözleşme makamı veya proje yöneticisi tarafından gerekli görülen zamanlarda sosyal güvenlik poliçelerine ve primlerin düzenli olarak ödendiğine dair kanıtları gecikmeksizin ibraz edecektir.
(5) Yüklenici, çalışanları ve uzmanları için bu kişilerin maruz kalabilecekleri tehlikelere karşı gerekli emniyet ve iş güvenliği tedbirlerini alacaktır.
(6) Yüklenici, çalışanlarının ve uzmanlarının maruz bulunduğu fiziksel risk düzeyini izlemekten ve sözleşme makamını durumdan haberdar etmekten sorumludur. Yüklenicinin herhangi bir çalışanının veya uzmanının hayatına veya sağlığına kasteden yakın bir tehlikenin varlığından yüklenici veya sözleşme makamı tarafından haberdar olunması halinde, yüklenici bu kişileri güvenliğe kavuşturmak için gerekli işlem ve eylemleri derhal yapacaktır. Şayet yüklenici söz konusu işlem ve eylemleri yaparsa bu durum proje yöneticisine derhal bildirilmelidir. Bu takdirde, Madde 35 uyarınca sözleşmenin askıya alınması söz konusu olabilecektir.
Madde 15) Fikri ve sınaî mülkiyet hakları
(1) Sözleşmenin yürütülmesi sırasında yüklenici tarafından edinilen, derlenen veya hazırlanan haritalar, şemalar, çizimler, şartnameler, spesifikasyonlar, planlar, istatistikler, hesaplar, veri tabanları, yazılımlar, destekleyici/doğrulayıcı kayıtlar veya materyaller gibi her türlü veri ve rapor aksi belirtilmedikçe sözleşme makamının mutlak mülkiyetinde kalacaktır. Yüklenici, sözleşmenin bitimi üzerine, bütün bu dokümanları ve verileri sözleşme makamına teslim edecektir. Yüklenici, sözleşme makamının önceden yazılı onayı olmadan, bu doküman ve verilerin kopyalarını saklayamaz ve bunları sözleşme dışı amaçlar için kullanamaz.
(2) Telif hakları ve diğer fikri veya sınai mülkiyet hakları da dahil olmak üzere, sözleşmenin yürütülmesi sırasında yazılı materyallerle ilgili olarak elde edilen her türlü sonuç ve hak sözleşme makamının mutlak mülkiyetinde olacaktır. Sözleşme makamı, fikri ve sınaî mülkiyet haklarının önceden beri mevcut bulunduğu durumlar hariç olmak kaydıyla bu yazılı materyalleri herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın uygun gördüğü şekilde kullanabilecek, yayımlayabilecek, devir veya temlik edebilecektir.
Madde 16) Personel ve ekipman
(1) Yüklenici, şartname gereği özgeçmişleri sunulan kilit uzmanlar dışında, sözleşmenin uygulanması kapsamında çalıştırmayı düşündüğü bütün personeli sözleşme makamına bildirmek zorundadır. Personelin sahip olması gereken asgari eğitim düzeyi, nitelik ve deneyimler -ve uygun olan durumlarda- gerekli uzmanlık düzeyi belirtilecektir. Sözleşme makamı, yüklenicinin personel seçimine itiraz etme hakkına sahiptir.
(2) Sözleşme makamının onayı üzerine projede çalışacak bütün personel görevlerine belirlenen süre içinde başlayacak, bunun mümkün olamaması halinde ise sözleşme makamı veya proje yöneticisi tarafından yükleniciye bildirilen tarihte veya bunların bildirdiği süre içinde işbaşı yapacaklardır.
(3) Özel Koşullarda aksi belirtilen durumlar hariç olmak üzere, sözleşmede çalışan personel işyerlerine yakın bir yerde ikamet edecektir. Hizmetlerin bir kısmının ülke dışında yürütülecek olması halinde, yüklenici hizmetlerin o kısmında görevlendirilen personelin isim ve niteliklerini proje yöneticisine bildirecektir. 
(4) Yüklenici:
a)	Personele işbaşı yaptırılması için önerilen zaman çizelgesini sözleşmenin her iki tarafça imzalanmasını takip eden 7 gün içinde proje yöneticisine iletecektir;
b)	Her bir personelin geliş ve gidiş tarihlerini proje yöneticisine bildirecektir; 
c)	Kilit uzman statüsünde olmayan personelin atanması için gerekli yazılı onayın verilmesine ilişkin talebini proje yöneticisine sunacaktır. 
(5) Yüklenici, personelinin belirlenmiş görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yapabilmeleri için gerekli ekipman ve destek malzemelerinin temini ve idamesi amacıyla lüzumlu her türlü tedbiri alacaktır.
Madde 17) Personelin değiştirilmesi
(1) Yüklenici, sözleşme makamının önceden yazılı onayı olmaksızın, mutabık kalınmış personelde değişiklik yapmayacaktır. Yüklenici aşağıdaki durumlarda kendi inisiyatifiyle personel değişikliği teklif etmelidir:
a)	Personelin ölümü, hastalanması veya kaza geçirmesi.
b)	Yüklenicinin kontrolü dışındaki nedenlerle (örneğin istifa, vb.) personel değişikliğinin gerekli olması.
(2) Bu sebeplere ek olarak, eğer sözleşme makamı herhangi bir personelin veya uzmanın verimsiz olduğu veya sözleşme altındaki görevlerini yerine getiremediği kanaatindeyse, gerekçelerini de belirttiği yazılı bir talepte bulunarak sözleşmenin yürütülmesi sırasında personel değişikliği isteyebilir.
(3) Personel değişikliğinin icap ettiği durumlarda yeni personel en azından yerini aldığı personelle aynı nitelik ve deneyime sahip olmalıdır. Yeni personele ödenecek ücret önceki personelin aldığı ücretten daha fazla olamaz. Yüklenicinin eskisiyle eşdeğer niteliklere ve/veya tecrübeye sahip bir eleman bulamadığı durumlarda, sözleşme makamı, eğer sözleşmenin düzgün şekilde ifası tehlikeye düşüyorsa sözleşmeyi feshetmeye karar verebilir. Eğer böyle bir tehlikenin olmadığı düşüncesindeyse önerilen yeni personeli kabul edebilir. Ancak bu takdirde, önerilen yeni elemanın ücreti, sahip olduğu niteliklere uygun düzeyi yansıtacak şekilde tekrar müzakere edilecektir.
(4) Personelin değiştirilmesinden kaynaklanan ek maliyetler yüklenici tarafından üstlenilecektir. Uzmanın hemen değiştirilemediği veya yeni uzmanın göreve başlamasına kadar belirli bir zamanın geçtiği durumlarda, sözleşme makamı, yükleniciden yeni uzmanın gelişine kadar projeye geçici bir uzman atamasını veya uzmanın geçici yokluğunu telafi edecek başka tedbirler almasını talep edebilir. Her iki halde de sözleşme makamı, uzmanın veya yerini alacak kişinin mevcut bulunmadığı dönem için hiçbir ödeme yapmayacaktır.
SÖZLEŞMENİN İFA EDİLMESİ
Madde 18) Sözleşmenin ifasında gecikmeler
(1) Sözleşmenin süresi içerisinde tamamlanması esastır. Eğer yüklenici sözleşme konusu işi sözleşmede belirtilen süre içinde yerine getirmezse, sözleşme makamı, resmi bir bildirimde bulunmaksızın ve sözleşme altında sahip olduğu diğer haklara halel gelmeksizin, sözleşmede belirtilen ifa süresi sonu ile fiili ifa süresi sonu arasında geçecek her gün veya gün bölümü için maktu zarar-ziyan bedeli almaya hak kazanacaktır.
(2) Maktu zarar-ziyan bedeline ilişkin günlük oran sözleşme bedelinin ifa süresine ait gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır. 
(3) Eğer bu maktu zarar-ziyan bedeli tutarı sözleşme bedelinin %15’ini aşarsa, sözleşme makamı, yükleniciye bildirimde bulunduktan sonra sözleşmeyi feshedebilir ve işleri yüklenicinin namı hesabına tamamlayabilir. 
Madde 19) Sözleşmede değişiklikler
(1) Toplam sözleşme tutarında yapılacak değişiklikler de dâhil olmak üzere, sözleşmedeki önemli maddi değişiklikler mutlaka bir zeyilname ile yapılmalıdır. Eğer yükleniciden sözleşmede bir değişiklik talebi gelirse, yüklenici bu talebini değişikliğin yürürlüğe girmesinin tasarlandığı tarihten en az 30 gün önce sözleşme makamına sunmalıdır. Yüklenicinin somut kanıtlarla desteklediği ve sözleşme makamının da kabul ettiği değişiklik talepleri bu hükme tabi değildir.
(2) Değişiklik için bir idari talimat verilmeden önce, proje yöneticisi söz konusu değişikliğin mahiyetini ve biçimini yükleniciye bildirecektir. Yüklenici bu bildirimi almasından sonra mümkün olan en kısa süre içinde proje yöneticisine aşağıdaki hususları içeren yazılı bir teklif sunacaktır: 
a) İfa edilecek hizmete veya alınacak tedbirlere ilişkin bir açıklama ve bir uygulama programı ve 
b) Sözleşme ifa programında veya Yüklenicinin sözleşme altındaki yükümlülüklerinde gerekli değişiklikler 
(3) Proje yöneticisi, yüklenicinin teklifini aldıktan sonra mümkün olan en kısa süre içinde değişikliğin uygulanıp uygulanmayacağına karar verecektir. Eğer proje yöneticisi değişikliğin uygulanmasına karar verirse, bir idari talimat düzenleyerek değişikliğin yüklenicinin teklifinde belirtilen şartlarla proje yöneticisi tarafından tadil edildiği şekilde yürütüleceğini belirtecektir.
(4) Değişikliğin talep edildiği idari talimatı alması üzerine, yüklenici, söz konusu değişikliği hemen uygulamaya başlayacak ve bunu yaparken sanki değişiklik sözleşmede belirtilmiş gibi buradaki genel koşullar kendisi için bağlayıcı olacaktır.
(5) Sözleşme makamı, proje yöneticisinin adını ve adresini yükleniciye yazılı olarak bildirecektir. Yüklenici de sözleşme ile ilgili olarak tayin ettiği irtibat personelinin adını ve adresini, denetçisini (denetçilerini) ve banka hesabını sözleşme makamına yazılı olarak bildirecektir. Sözleşme makamı, yüklenicinin seçtiği banka hesabına veya denetçiye itiraz etme hakkına sahiptir.
(6) Sözleşme makamının sözleşmede belirtilen banka hesabına yaptığı ödemeler onun bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmış olarak addedilecektir.
(7) Hiçbir değişiklik geçmişe dönük olarak yapılamaz. İdari emir veya zeyilname şeklinde olmayan veya işbu madde kapsamında düzenlenen hükümlere uygun olarak yapılmayan sözleşme değişiklikleri geçersiz ve hükümsüz sayılacaktır.
Madde 20) Çalışma saatleri
(1) Yüklenicinin veya yüklenici personelinin çalışma günleri ve saatleri işin gerektirdiği şartlara ve yasa, yönetmelik ve teamüllerine göre belirlenecektir.
(2) Yüklenici çalışma saatlerini kendi inisiyatifiyle değiştiremez. Çalışma saatlerinin, sözleşme makamının çalışma saatleriyle uyumlu olması ve olası değişikliklerde sözleşme makamının onayının alınması zorunludur.
Madde 21) İzinler
(1) Sözleşmenin uygulama süresi sırasında yüklenici tarafından uzmanları ya da kilit personeli için alınacak yıllık izinler proje yöneticisinin onaylayacağı bir zamanda kullanılmak zorundadır.
Madde 22) Kayıtlar
(1) Yüklenici, işle ilgili olarak tam, doğru ve sistematik kayıtlar ve hesaplar tutacak olup bu kayıt ve hesaplar yüklenicinin faturasında (faturalarında) belirtilen çalışma günü sayısını ve fiilen sarf edilen arızi giderlerin tamamen işin yerine getirilmesi için kullanılmış olduğunu yeterince kanıtlayacak şekil ve ayrıntıda olmalıdır. 
(2) Yüklenici personelinin çalıştığı günlerin kaydedildiği çalışma zamanı çizelgeleri yüklenici tarafından muhafaza edilmelidir. Çalışma zamanı çizelgeleri ayda bir kez proje yöneticisi veya sözleşme makamının yetkilendirdiği bir kişi veya bizzat sözleşme makamı tarafından onaylanmalıdır. Yüklenici tarafından fatura edilen tutarlar bu çalışma zamanı çizelgeleri ile uyumlu olmalıdır. Uzun süreli iş yapan uzmanlarda, çalışma zamanı çizelgeleri çalışılan gün sayısını göstermelidir. Kısa süreli iş yapan uzmanlarda ise, çalışma zamanı çizelgeleri çalışılan saat sayısını göstermelidir. Münhasıran ve işin icabı olarak sözleşme amaçları çerçevesinde yapılan seyahatler sırasında geçen süre bu çalışma zamanı çizelgelerine kaydedilen -duruma göre- gün veya saate dahil edilebilir.
(3) Bu kayıtlar sözleşme altında yapılan son ödemeden sonra 5 yıl süreyle saklanmalıdır. Bu dokümanlar, çalışma zamanı çizelgeleri, uçak ve diğer ulaşım aracı biletleri, uzmanlara ödenen ücretlere ait ödeme fişleri ve arızi giderlere ilişkin fatura veya makbuzlar da dahil olmak üzere, gelir ve harcamalarla ilgili bütün belgeleri ve kanıtlayıcı dokümanların kontrolü için gerekli her türlü kaydı içerecektir. Bu kayıtların saklanmaması sözleşmenin ihlali anlamına gelecek ve sözleşmenin feshedilmesi sonucunu doğuracaktır.
(4) Yüklenici, proje yöneticisine veya sözleşme makamının yetkilendirdiği herhangi bir kişiye veya sözleşme makamının kendisine ve kalkınma ajansına gerek işin temini sırasında ve gerekse sonrasında işle ilgili kayıt ve hesapları inceleme veya denetleme ve bunların kopyalarını alma imkânını tanıyacaktır. 
Madde 23) Adli ve idari mercilerce yapılacak incelemeler
(1) Yüklenici, adli ve idari mercilerin kolaylıkla inceleme yapabilmeleri için dokümanları çabuk erişilebilir ve dosyalanmış şekilde tutacaktır. 
(2) Yüklenici, adli ve idari merciler tarafından gerçekleştirilecek incelemelerde, görevlilere gerekli kolaylığı sağlayacak, talep edilen bilgi ve belgeleri zamanında temin edecektir.
Madde 24) Ara ve nihai raporlar
(1) Yüklenici sözleşme süresince, sözleşme kapsamında talep edilecek, ara raporları ve nihai raporu hazırlamak mecburiyetindedir.  Bu raporlar bir teknik bölümden ve harcamaların gösterildiği bir mali bölümden oluşacaktır. Bu raporların formatı sözleşmenin yürütülmesi sırasında proje yöneticisi tarafından yükleniciye bildirilen şekilde olacaktır. 
(2) Sözleşme süresinin sona ermesinden hemen önce, yüklenici bir nihai rapor taslağı hazırlayacak ve bu raporda -eğer varsa- sözleşmenin yürütülmesi sırasında ortaya çıkmış olan başlıca problemlerin kritiği de yer alacaktır.
(3) Bu nihai rapor, sözleşme ifa süresinin sona ermesinden itibaren en geç 30 gün içinde proje yöneticisine iletilecektir. Sözleşme makamını bağlamayacaktır.
(4) Sözleşmenin safhalar halinde ifa edildiği durumlarda, her bir safhanın ifa edilmesi üzerine yüklenici bir kesin hak ediş raporu düzenleyecektir.
Madde 25) Raporların ve dokümanların onaylanması
(1) Yüklenici tarafından hazırlanıp iletilen raporların ve dokümanların sözleşme makamı tarafından onaylanması bunların sözleşme şartlarına uygun olduğunun tasdik edildiği anlamına gelecektir.
(2) Sözleşme makamı, dokümanları ve raporları almasından itibaren 30 gün içinde, bunlarla ilgili kararını yükleniciye bildirecek ve şayet bu rapor veya dokümanları reddetmişse ya da bunlarda değişiklik talep etmişse gerekçelerini belirtecektir. Eğer sözleşme makamı öngörülen süre içinde dokümanlar ve raporlar hakkında herhangi bir görüş belirtmezse, yüklenici yazılı olarak bunların kabulünü talep edebilir. Eğer bu yazılı talebin alınmasından itibaren 30 gün içinde sözleşme makamı görüşlerini yükleniciye açıkça bildirmezse dokümanlar veya raporlar onaylanmış addedilecektir.
(3) Bir rapor veya dokümanın yüklenici tarafından değişiklikler yapılmak kaydıyla sözleşme makamı tarafından onaylandığı durumlarda, sözleşme makamı talep ettiği değişiklikler için, 15 günden fazla olmamak koşuluyla, bir süre belirtecektir.
(4) Sözleşmenin safhalar halinde ifa edildiği durumlarda, bu safhaların eş zamanlı olarak yürütüldüğü haller hariç olmak üzere, her bir safhanın ifa edilmesi sözleşme makamının bir önceki safhayı onaylamasına tabi bulunacaktır.


ÖDEMELER VE BORÇ TUTARLARININ TAHSİLİ
Madde 26) Ön ödeme ve ödemeler
(1) Sözleşmenin Özel Koşullarında açıkça belirtilmek kaydıyla toplam ödemenin yüzde ellisini geçmeyecek şekilde ön ödeme yapılabilir. Bu durumda yüklenici ön ödeme tutarının yüzde onundan az olmayacak kadar avans teminat mektubu sunacaktır. 
(2) Yapım işi ve hizmet alımı sözleşmelerinde ödemeler hak ediş esasına göre yapılacaktır. Sözleşme makamı, yüklenicinin ödeme için gerekli evrakları ve ödeme talebini intikal ettirmesinden itibaren inceleme yapacak ve ödemenin yapılması için uygunluğun tespit edilmesi üzerine transfer gerçekleştirilecektir. 
(3) Mal alımı sözleşmelerinde ödemeler, sözleşme konusu malın teslimini takiben yapılacaktır. Ön ödeme öngörülmesi durumunda, malın sipariş edildiğini gösteren belgenin ibrazını takiben ön ödeme yapılır ve bakiye mal tesliminde faturaya istinaden ödenir.
Madde 27) Giderlerin incelenmesi ve doğrulanması
(1) İhtiyaç görmesi halinde kalkınma ajansı sağladığı mali destekler kapsamında yararlanıcı tarafından gerçekleştirilen harcamalar çerçevesinde, masrafı ilgili harcamayı yapandan karşılanmak üzere, uluslararası kabul görmüş bir yasal denetim organının üyesi olan bir dış denetçi tarafından faturaların ve mali raporların incelenmesini ve doğrulanmasını isteyebilir.
(2) Yüklenici, denetçiye inceleme yapabilmesi için bütün giriş ve erişim haklarını tanıyacaktır.
(3) Yapılan incelemede, usule aykırılığın tespiti halinde kalkınma ajansı gereken hukuki yollara başvurur. 
Madde 28) Ödemeler ve geç ödemeye tahakkuk ettirilecek faiz
(1) Sözleşme makamının geç ödeme yapması halinde yüklenici, geç ödeme için son tarihin sona erdiği ayın ilk gününde uygulanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının uyguladığı reeskont faizine 3 puan ilave ederek hesaplanacak nispette ödeme faizi talep edebilir.
Geç ödeme faizi, ödeme son tarihi (dahil) ile sözleşme makamının hesabının borçlandırıldığı tarih (hariç) arasında geçen süre için geçerli olacaktır.
(2) Sözleşme makamının yapacağı ödemeler yüklenicinin bildireceği banka hesabına yatırılacaktır.
(3) Hizmet alımı sözleşmelerinde, ödeme taleplerinde faturalarla birlikte ilgili çalışma zamanı çizelgelerinin kopyası veya ekstresi de sunulmalı ve böylelikle uzmanların harcadıkları zaman için faturalandırılan tutar açıklanmış olmalıdır. 
(4) Son bakiyenin ödenmesi, yüklenicinin işin bütün safhalarının veya kısımlarının yürütülmesine ilişkin tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş olmasına ve sözleşme makamının işin son safhasını veya kısmını onaylamış olmasına bağlıdır. Son ödeme ancak kesin/son hak ediş raporunun ve kesin hesabın yüklenici tarafından sunulması ve bunların sözleşme makamı tarafından yeterli addedilerek onaylanması üzerine yapılacaktır.
(5) Sözleşme, kesin kabul onay belgesi imzalanana kadar tamamlanmış sayılmaz. 
(6) Aşağıdaki olaylardan herhangi birinin meydana gelmesi ve varlığını sürdürmesi halinde, sözleşme makamı, yükleniciye yazılı bildirimde bulunarak, sözleşme altında yükleniciye yapılacak ödemeleri tamamen veya kısmen askıya alabilir:
a)	Yüklenicinin sözleşmeyi ifa etmekte temerrüde düşmesi;       
b)	Sözleşme uyarınca yüklenicinin sorumlu olduğu ve sözleşme makamının kanaatine göre projenin veya sözleşmenin başarıyla tamamlanmasını engelleyen veya engelleme tehlikesine yol açan diğer durumlar.
(7) Ödemelerdeki sorumluluk, tamamen sözleşme makamı ile yüklenici arasındadır. Ödemelerde meydana gelebilecek aksaklıklar hiçbir şekilde kalkınma ajansına izafe edilemez. 
Madde 29) Kesin teminat ve sigorta
(1) Sözleşme makamı yapacağı sözleşmelerde kesin teminat sunulmasını talep edebilir. Bu durumda yüklenici, sözleşme bedelinin %6’sından az olmamak üzere kesin teminat mektubu sunacaktır. 
(2) Kesin teminat mektubu, mali kuruluşun antetli kağıdına yazılmış ve yetkili imzaları haiz şekilde düzenlenir.
(3) Özel Koşullar başka türlü şart koşmadığı sürece, nihai raporun onaylanmasını takiben 45 gün içerisinde teminat serbest bırakılacaktır.
(4) Kesin teminatın geçerliliğinin sona ermesi ve yüklenicinin bunu yeniden geçerli kılamaması halinde, sözleşme makamı, ya şimdiye kadar yapılmış ödemelerin toplamına kadarına olan bir tutarı sözleşme altında yükleniciye ileride yapılacak ödemelerden keser ya da bu kesintiyi yapmanın mümkün olmadığı kanaatindeyse sözleşmeyi feshedebilir.
(5) Eğer sözleşme herhangi bir sebeple feshedilirse, yüklenicinin sözleşme makamına olan borçları kesin teminattan tahsil edilir. Bu durumda, teminatı düzenleyen kuruluş her ne sebeple olursa olsun ödemeyi geciktirmeyecek veya ödemeyi yapmaya itiraz etmeyecektir.
(6) Özel koşullarda aksi belirtilmedikçe, yapım işlerinde zorunlu olmak üzere, yüklenici, olası kayıp ve zararların önlenmesini teminen, işin yenilenmesine yetecek meblağda, iş ve iş yerini sigorta ettirecektir. Sigorta hem yüklenici hem de sözleşme makamı adına yaptırılacak ve bu sigorta sözleşme ile yükümlü olunan herhangi bir kayıp veya zarar için geçerli olacaktır.
(7) Yüklenicinin sigorta yükümlülüklerine bakılmaksızın yüklenici, çalışanları tarafından işlerin yürütülmesinden kaynaklanan kişisel yaralanmalar veya mala gelen zararlar için üçüncü şahıslar tarafından yapılan taleplere karşı sorumludur ve sözleşme makamının bu tür taleplere karşı sorumlu tutulamayacağını peşinen kabul eder.  
Madde 30) Borç tutarlarının yükleniciden tahsil edilmesi
(1) Yüklenici nihai olarak onaylanmış bedelden daha fazla ödenmiş olan ve dolayısıyla sözleşme makamına borçlu bulunduğu bütün tutarları sözleşme makamının talebi üzerine 15 gün içinde geri ödeyecektir. Yüklenicinin belirtilen süre içinde geri ödemeyi yapmaması halinde, sözleşme makamı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının uyguladığı reeskont faizi oranına 3 puan eklenerek tespit edilecek faiz ilavesiyle tahsil yoluna gidecektir.
(2) Sözleşme makamına geri ödenecek tutarlar yükleniciye herhangi bir şekilde borçlu olunan tutarlardan mahsup edilebilir. Bu durum yüklenicinin ve sözleşme makamının geri ödemelerin taksitler halinde yapılması konusunda anlaşmaya varma haklarını etkilemeyecektir. Gerekli olan hallerde, kalkınma ajansı mali destek sağlayan kuruluş sıfatıyla halefiyet prensibine dayalı olarak sözleşme makamının yerini alabilir.
(3) Sözleşme makamına borçlu olunan tutarların geri ödenmesinden kaynaklanan banka masrafları tamamen yüklenici tarafından üstlenilecektir.
Madde 31) Yapım İşlerinde Kabul ve Bakım
(1) Proje yöneticisi tarafından geçici veya kesin kabul doğrultusunda, gerçekleştirilen sözleşme konusu işlerin doğrulanması çalışmaları, yüklenicinin hazır bulunduğu bir ortamda yapılacaktır. 
(2) Sözleşme makamı, bazı yapıları, yapı kısımlarını veya inşaat bölümlerini tamamlandıkça kullanmaya başlayabilir.  Yapılar, yapı kısımları veya inşaat bölümlerinin sözleşme makamı tarafından devralınmasından önce mutlaka bunların kısmi kabul işlemleri gerçekleştirilmelidir. Ancak, acil durumlarda, proje yöneticisi tarafından yapılacak işlere ilişkin envanterin hazırlanmış olması ve bu hususta, yüklenici ve proje yöneticisi arasında önceden mutabakata varılmış olması koşuluyla kabulden önce devir gerçekleşebilir. Sözleşme makamı bir yapı, bunların bir kısmı veya inşaatın bir bölümünü devraldıktan sonra, yüklenici hatalı yapım veya işçilikten dolayı ortaya çıkan herhangi bir hasar dışında ortaya çıkacak herhangi bir hasarı düzeltmek zorunda olmayacaktır. 
 (2) Tamamlanmaları üzerine başarılı bir şekilde denetim/incelemeleri geçmesi ve kullanıma uygun halde bulundurulması halinde, yapım işleri, sözleşme makamı tarafından teslim alınacak ve bir geçici kabul belgesi tanzim edilecek veya tanzim edilmiş sayılacaktır.  Geçici kabul belgesi tanzim ederek verecek ve diğer hususların yanı sıra, işlerin sözleşmede belirtilenlere uygun bir şekilde hangi tarihte tamamlandığı ve geçici kabul için hazır hale geldiğine ilişkin görüşler yer alır.
(3) Bakım süresi özel koşullarda veya şartnamede belirtilmemiş ise 365 gündür. Yüklenici, bakım döneminde ortaya çıkabilecek veya görülebilecek ve tasarım, işçilik ve malzemeden kaynaklanan kusur veya hasarı en kısa sürede düzeltmekle sorumludur. 
(4) Bakım süresinin sona ermesi üzerine veya bu şekilde birden fazla süre söz konusu olan durumlarda, son sürenin sona ermesi ve bütün kusur veya hasarların giderilmiş olması üzerine, Proje yöneticisi, 30 gün içinde bir kopyasını sözleşme makamına vereceği bir kesin kabul tutanağı hazırlayacaktır.
(5) Kesin kabul belgesi proje yöneticisi tarafından imzalanıncaya veya imzalanmış olduğu kabul edilinceye kadar, yüklenicinin işleri tamamen gerçekleştirmiş olduğu kabul edilmeyecektir. 
(6) Kesin kabul belgesinin tanzimine bağlı kalmaksızın, yüklenici ve sözleşme makamı, kesin kabul belgesinin tanziminden önce ortaya çıkan yapılmamış, yerine getirilmemiş herhangi bir borçluluğu yerine getirme bakımından, yükümlü kalmaya devam edeceklerdir.  Bu tür herhangi bir yükümlülüğün mahiyet ve kapsamı, sözleşme şartlarına atıf yapmak suretiyle belirlenecektir.   
Madde 32) Mal alımı sözleşmelerinde teslim, kabul ve garanti işlemleri
(1) Yüklenici sözleşme koşullarına göre malları teslim eder. Mallara ilişkin riskler, geçici kabullerine kadar yükleniciye aittir. 
(2) Yüklenici, sözleşmede belirtildiği şekilde malların ulaşacakları yere nakli sırasında hasar görmelerini engellemek için uygun şekilde paketlenmesini sağlar. Paketleme, herhangi bir sınırlama olmadan, nakil ve açıkta depolama sırasında karşılaşabilecekleri fiziki ve iklim şartlarından etkilenmeyi minimum seviyeye indirecek şekilde olmalıdır. Paketleme, paketlerin içinin ve dışının işaretlenmesi ve belgelendirilmesi, Özel Koşullarda belirlenen koşullarla ve proje yöneticisi tarafından istenebilecek değişikliklerle uyum içinde olmalıdır.
(3) Yüklenici, proje yöneticisinden teslim emri almadan kabul yerine hiçbir mal nakledilmez ve teslim edilmez. Yüklenici, sözleşmede geçen tüm malların kabul yerine tesliminden sorumludur. Eğer proje yöneticisi, 30 gün içerisinde geçici kabul onayı vermezse ya da yüklenicinin başvurusunu reddetmezse, bu sürenin son gününde geçici kabulü onayladığı varsayılır.
(4) Mallar, masraflarını yüklenicinin karşılayacağı, öngörülen doğrulama ve test işlemleri tamamlanana kadar kabul edilmiş sayılmaz. Muayene ve testler, sevkiyattan önce yerinde ve /veya malların son teslim noktasında yürütülebilir. 
(5) Proje yöneticisi, malların sevkiyat süreci boyunca ve mallar devralınmadan önce aşağıdakileri emretme ve karar verme hakkına sahiptir:
a. Sözleşmeye uygun olmadığını düşündüğü malların verilecek süre içinde kabul yerinden alınması,
b. Bu malların düzgün ve uygun mallarla değiştirilmeleri,
c. Önceki testlere ve ara ödemelere bakılmaksızın yüklenicinin sorumlu olduğu malzeme işçilik ya da tasarım açısından montajın proje yöneticisi tarafından uygun bulunmadığı durumlarda bu montajın sökülmesi ve yeniden monte edilmesi,
d. Yapılan iş, sağlanan mallar ya da yüklenici tarafından kullanılan malzemelerin sözleşmeye uygun olup olmadıkları ya da malların tamamının ya da bir bölümünün sözleşme şartını yerine getirip getirmedikleri.
(6) Yüklenici, belirtilen hataları en kısa sürede ve maliyetini kendi karşılayarak giderecektir. Eğer yüklenici bu talimata uymazsa, sözleşme makamının talimat gereklerini başkalarına yaptırma hakkı vardır ve bununla ilgili ve bundan kaynaklanan tüm masraflar sözleşme makamı tarafından yükleniciye yapılacak ödemelerden düşülür. 
(7) Şartnamesinde belirtilen nitelik ve kalitede olmayan mallar reddedilir. Reddedilen mallara özel bir işaret konur. Bu işaret söz konusu malları tahrif edecek ya da ticari değerlerini etkileyecek şekilde olmamalıdır. Reddedilen mallar varsa proje yöneticisinin belirlediği süre içerisinde kabul yerinden yüklenici tarafından masrafı ve riskleri onun üzerinde olmak şartıyla alınır. Reddedilen malların kullanıldığı hiçbir iş kabul edilmez.  
(8) Mallar, sözleşmeye uygun sevk edildiklerinde, gerekli testleri geçtiklerinde ya da geçmiş olarak kabul edildiklerinde ve geçici kabul onay belgesi aldıklarında ya da almış sayıldıklarında sözleşme makamına devredilir.  
(9) Yüklenici, mallar geçici kabul için hazır olduklarında proje yöneticisine geçici kabul onay belgesi için başvurur. Proje yöneticisi de başvurudan itibaren 30 gün içerisinde aşağıdaki işlemlerden birini uygular:  
	a) Yükleniciye üzerinde eğer varsa çekincelerin belirtildiği, teslimatın sözleşmeye göre tamamlandığı tarihin yer aldığı ve malların geçici olarak kabul edildiğinin belirtildiği, bir kopyası sözleşme makamında kalan bir geçici kabul onay belgesi hazırlar ya da
	b) Gerekçelerini ve geçici kabul için yüklenicinin yapmak zorunda olduğu işlemleri belirterek başvuruyu reddeder.
(10) Eğer proje yöneticisi 30 gün içerisinde geçici kabul onay belgesi vermez ya da malları reddetmezse, geçici kabul onay belgesini vermiş sayılır.
(11) Kısmi sevkiyat durumunda sözleşme makamının kısmi kabul verme hakkı vardır.
(12) Malların geçici kabulünden sonra yüklenici, sözleşmenin uygulanmasıyla ilintili bir iş için gerek duyulmayan geçici yapı ve malzemeleri söküp alacaktır. Ayrıca, her türlü çöp ve engelleyici unsuru kaldıracak ve kabul yerini sözleşmenin gerektirdiği gibi eski haline getirecektir.
(13) Yüklenici, malların yeni, kullanılmamış, son model ve tasarımla malzemede son yenilikleri birleştirir durumda olduğunu eğer aksi sözleşmede yazmıyorsa garanti eder. Yüklenici, tasarım ya da malzemelerin şartnamede belirtildiği şekilde, kullanım hataları ya da ihmallerden kaynaklananlar hariç olmak üzere, malzeme ya da işçilikten kaynaklanan hata ve kusurların olmadığını garanti eder. Bu garanti hükmü Özel Koşullarda belirtildiği şekilde geçerli kalır.
(14) Yüklenici, garanti süresinde ortaya çıkan bozukluk ya da hasarları ve aşağıda belirtilen durumları düzeltmekle sorumludur:
a) Kusurlu malzeme, hatalı işçilik ya da yüklenicinin tasarımından kaynaklanan sonuçlar,
b) Garanti süresinde yüklenicinin herhangi bir ihmal ya da eylemiyle ortaya çıkan durumlar,
c) Sözleşme makamı tarafından ya da onun adına yapılan bir muayene sırasında ortaya çıkan durumlar. 
(15) Yüklenici pratik olan en kısa sürede kusurlu ya da hasarlı malı maliyetini karşılayarak düzeltir. Değiştirilen ya da tamir edilen tüm mallar için garanti süresi proje yöneticisinin sonuçtan tatmin olduğu tarihten itibaren başlar. Eğer sözleşme kısmi kabule izin veriyorsa, garanti süresi sadece yenileme ya da tamirden etkilenen parçalar için uzatılır.  
(16) Eğer garanti süresinde bu tür bir kusur ya da hasar oluşursa sözleşme makamı ya da proje yöneticisi durumu yükleniciye tebliğ eder. Eğer yüklenici tebliğde verilen zamanda içinde hata ve hasarda bir düzeltme yoluna gitmezse, sözleşme makamı;
Kusur ya da hasarı kendi düzeltebilir ya da düzeltme işini maliyeti ve riskleri yüklenici tarafından karşılanacak şekilde başkasına yaptırır. Bu durumda tüm masraflar sözleşme makamı tarafından yükleniciye yapılacak ödemelerden, teminatından ya da her ikisinden birden düşülür. 
Sözleşmeyi feshedebilir.
(17) Yükleniciye hemen ulaşılamayan acil durumlarda ya da ulaşıldığında yüklenicinin gerekli işlemleri yapmadığında, sözleşme makamı veya proje yöneticisi masrafları yüklenici tarafından karşılanmak üzere işi yürütürler ve yapılan işlem hakkında en kısa zamanda yükleniciyi bu konuda bilgilendirirler
(18) Garanti süresi geçici kabul tarihinde başlar ve garanti yükümlülükleri özel koşullar ve teknik şartnamede belirtilir. Eğer garanti süresi belirtilmemişse 365 gün olarak kabul edilecektir.
(19) Garanti süresinin sona ermesiyle proje yöneticisi yüklenicinin sözleşmedeki yükümlülüklerini proje yöneticisinin memnuniyetiyle tamamladığı tarihi belirten ve bir kopyası yüklenicide kalacak olan bir kesin kabul onay belgesini yükleniciye verir. Kesin kabul onay belgesi garanti süresinin bitiminden itibaren 30 gün içinde hazırlanır.
(20) Sözleşme, kesin kabul onay belgesi imzalanana ya da proje yöneticisi tarafından imzalanmış varsayılana kadar tamamlanmış sayılmaz. 
Madde 33) Fiyatlarda değişiklik 
(1) Özel Koşullarda aksi öngörülmedikçe fiyat/ücret oranları veya tutarları değiştirilemeyecektir.
SÖZLEŞMENİN İHLALİ VE FESİH
Madde 34) Sözleşmenin ihlali
(1) Tarafların herhangi biri sözleşme altındaki yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmediğinde sözleşmeyi ihlal etmiş addedilir.
(2) Sözleşmenin ihlal edilmesi durumunda, ihlalden zarar gören taraf aşağıdaki hukuki çarelere başvurma hakkına sahip olacaktır:
a) Zarar-ziyan bedelinin karşılıklı mutabakatla tahsili ve/veya
b) Sözleşmenin feshedilerek yasal yollardan tahsili.
(3) Zarar-ziyan bedeli iki şekilde olabilir:
a) Genel zarar-ziyan bedeli veya 
b) Maktu zarar-ziyan bedeli.
(4) Sözleşme makamı zarar-ziyan bedeline hak kazandığı her durumda bu zarar-ziyan bedellerini yükleniciye ödeyeceği tutarlardan veya ilgili teminattan kesebilir.
(5) Sözleşme makamının, sözleşme tamamlandıktan sonra tespit edilen zarar veya hasarlar için tazminat alma hakkı saklıdır.
Madde 35) Sözleşmenin askıya alınması
(1) Sözleşme konusu işin ihale edilmesine ilişkin prosedürlere veya sözleşmenin ifa edilmesine maddi hatalar veya usulsüzlükler veya sahtekarlıklar dolayısıyla halel gelmesi durumunda sözleşme makamı sözleşmenin yürütülmesini askıya alacaktır.
(2) Söz konusu hataların veya usulsüzlüklerin veya sahtekarlıkların yükleniciye atfedilecek sebeplerden kaynaklanması halinde sözleşme makamı ek bir önlem olarak bu hataların, usulsüzlüklerin veya sahtekarlıkların ciddiyetiyle orantılı şekilde yükleniciye ödeme yapmayı reddetme veya evvelce ödemiş olduğu tutarları geri alma hakkına sahip olacaktır.
Madde 36) Sözleşmenin sözleşme makamı tarafından feshi
(1) Sözleşme, sözleşmenin her iki tarafça imzalanmasından itibaren bir yıl içinde herhangi bir faaliyet ve karşılığında ödeme yapılmamışsa, kendiliğinden fesholunmuş addedilecektir.
(2) Fesih, sözleşme makamının veya yüklenicinin sözleşme altında sahip oldukları diğer hak ve yetkilere halel getirmeyecektir.
(3) Bu genel koşullarda tarif edilen fesih gerekçelerine ek olarak, sözleşme makamı aşağıdaki durumlardan herhangi birinin ortaya çıkması halinde yükleniciye 7 (yedi) gün önceden bildirimde bulunarak sözleşmeyi feshedebilir:
a) Yüklenicinin Sözleşme konusu işi önemli ölçüde sözleşmeye uygun şekilde yerine getirmemesi,    
b) Yüklenicinin işin düzgün ve zamanında yürütülmesini ciddi ölçüde etkileyecek şekilde yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya ihmal etmesi durumunda bu halin giderilmesi için proje yöneticisi tarafından yapılan bildirimin gereklerine yüklenicinin makul bir süre içinde uymaması,
c) Yüklenicinin proje yöneticisi tarafından verilen idari emirleri yerine getirmeyi reddetmesi veya ihmal etmesi,
d) Yüklenicinin sözleşmeyi devretmesi veya sözleşme altındaki işleri taşerona vermesi,
e) Yüklenicinin iflas etmesi veya tasfiyeye gitmesi, faaliyetlerinin mahkemeler tarafından kayyum idaresine verilmesi, alacaklılarıyla konkordato ve benzeri anlaşmalar yapması, ticari faaliyetlerini askıya alması, bu hususlarla ilgili olarak dava veya takibatlara maruz kalması veya ulusal mevzuat gereğince benzer bir prosedür neticesinde bu türden durumlara düşmesi,
f) Yüklenicinin mesleki fiil ve davranışlarıyla ilgili olarak kesinleşmiş hüküm ifade eden bir mahkeme kararıyla suçlu bulunarak hüküm giymiş olması; 
g) Yüklenicinin sözleşme makamı tarafından gerekçeli olarak kanıtlanan ağır bir mesleki kusur veya suistimalden suçlu bulunmuş olması,
h) Yüklenicinin sahtekarlık, yolsuzluk, suç örgütüne iştirak veya başka bir yasadışı faaliyet münasebetiyle kesinleşmiş hüküm ifade eden bir mahkeme kararıyla suçlu bulunarak hüküm giymiş olması,
i) Kalkınma ajansı mali destekleri kapsamında finanse edilen başka bir tedarik sözleşmesi prosedürünü veya destek programı prosedürünü takiben yüklenicinin akdi yükümlülüklerini yerine getirmediği için sözleşmeyi ciddi ölçüde ihlal ettiğinin ilan edilmiş olması,
j) Sözleşmeye eklenen bir zeyilnameyle kaydedilmediği halde yüklenicinin tüzel kişiliğinde, niteliğinde, statüsünde veya şirket üzerindeki kontrolünde değişikliğe yol açan bir kurumsal yapı değişikliğinin meydana gelmiş olması,
k) Sözleşmenin ifa edilmesini önleyen başka bir yasal engelin zuhur etmiş olması,
l) Yüklenicinin gerekli teminatları veya sigortayı sağlayamaması ya da söz konusu teminat veya sigortayı sağlayan kişinin bunlarda yer alan taahhüt hükümlerine riayet etmemesi. 
(4) Yukarıda belirtilen durumlardan herhangi birinin ortaya çıkmasını takiben sözleşme makamı yüklenicinin namı hesabına olmak üzere ya işi kendisi tamamlayacak ya da üçüncü bir şahısla/tarafla başka bir sözleşme akdedecektir. Sözleşme makamının, sözleşmeyi feshetmesi halinde, yüklenicinin işin tamamlanmasındaki gecikmeden ötürü sorumluluğu, sözleşme altında daha önceden maruz kalınmış yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla derhal sona erecektir.
(5) Yüklenici, sözleşmenin feshi üzerine veya sözleşmenin feshedildiğine dair bildirimi aldığında, işin süratli ve düzgün bir biçimde ve ilgili maliyetler asgari düzeyde tutulacak şekilde tamamlanmasını teminen gerekli adımları derhal atacaktır.
(6) Proje yöneticisi sözleşmenin feshinden sonra mümkün olan en kısa süre içinde fesih tarihi itibariyle Yükleniciye borçlu olunan bütün tutarları ve hizmet bedellerini onaylayacaktır.
(7) Sözleşme makamı sözleşme konusu iş tamamlanıncaya kadar yükleniciye herhangi bir ilave ödeme yapma yükümlülüğünde olmayacak ve eğer varsa işin tamamlanması için yaptığı ek harcamaların maliyetini yükleniciden geri alma hakkına sahip olacak veya bunlardan sonra yükleniciye borçlu kalınan herhangi bir bakiye mevcutsa bu bakiyeyi yükleniciye ödeyecektir.
(8) Şayet sözleşme makamı tarafından sözleşme feshedilirse, sözleşme makamı maruz kaldığı zarar ve kayıpların bedelini sözleşmede belirtilen azami tutara kadar olmak üzere yükleniciden geri alma hakkına sahip bulunacaktır. Eğer sözleşmede herhangi bir azami tutar belirtilmemişse, sözleşme makamı, sözleşme altında tanınan diğer hukuki çarelere başvurma hakkı saklı kalmak kaydıyla, sözleşme bedelinin yüklenicinin kusuru nedeniyle işin yeterli şekilde tamamlanamayan bölümüne ait bulunan kısmını yükleniciden geri alma hakkına sahiptir.
(9) Yüklenici, fesih anına kadar yapmış olduğu işler için kendisine borçlu olunan tutarlara ek olarak herhangi bir zarar veya hasar tazminatı talep etme hakkına sahip değildir.
Madde 37) Sözleşmenin yüklenici tarafından feshi
(1) Yüklenici, sözleşme makamının aşağıdaki durumlara sebebiyet vermesi halinde, sözleşme makamına 15 gün önceden bildirimde bulunarak sözleşmeyi feshedebilir:
a) Sözleşme makamının yükleniciye borcunu haklı bir neden olmaksızın ödememesi,
b) Hatırlatmalara rağmen sözleşme makamının yükümlülüklerini ısrarla yerine getirmemesi veya
c) Sözleşmede belirtilmeyen nedenlerle veya yüklenicinin kusurundan kaynaklanmayan sebeplerle sözleşme makamının işin tamamının veya bir kısmının yürütülmesini 90 günden daha uzun bir süreyle askıya alması.  
(2) Sözleşmenin yüklenici tarafından feshi sözleşme makamının veya yüklenicinin sözleşme altında sahip oldukları diğer haklara halel getirmeyecektir.
(3) Sözleşmenin yüklenici tarafından feshedilmesi durumunda sözleşme makamı bu fesih dolayısıyla yüklenicinin uğrayacağı zarar ve hasarların bedelini ödeyecektir. Bu ilave ödemenin toplam tutarı Özel Koşulların sözleşme bedeli belirtilen maddesinde yer alan miktarı aşamayacaktır.
Madde 38) Vefat
(1) Eğer yüklenici tek bir gerçek kişiyse bu kişinin vefatı halinde sözleşme kendiliğinden fesholunmuş addedilecektir. Ancak bu kişinin varisleri veya hak sahipleri Yüklenicinin vefatından itibaren 15 gün içinde sözleşmeyi sürdürme isteklerini bir bildirimle beyan etmişlerse, sözleşme makamı bunların yaptıkları teklifi inceleyecektir. Sözleşme makamının kararı bu teklifin alınmasından itibaren 15 gün içinde ilgili varislere veya hak sahiplerine bildirilecektir.
(2) Yüklenici bir grup gerçek kişiden oluşuyorsa ve bunlardan biri veya daha fazlası vefat etmişse, sözleşme konusu işin sürdürülmesi hakkında taraflar arasında karşılıklı mutabakatla bir rapor düzenlenecek ve sözleşme makamı ölen kişilerin vefat tarihinden itibaren 15 gün içinde duruma göre grubun sağ üyeleri veya ölenlerin varisleri ya da hak sahipleri tarafından bulunulmuş taahhütlere uygun olarak sözleşmenin sürdürülmesi veya sözleşmenin feshi yönünde karar verecektir. Sözleşme makamının kararı bu husustaki teklifin alınmasından itibaren 30 gün içinde grubun sağ üyelerine veya ilgili varislere ya da hak sahiplerine bildirilecektir.
(3) Bu kişiler yükleniciyle aynı ölçüde sözleşmenin düzgün ifa edilmesinden müştereken ve münferiden sorumlu olacaklardır. Sözleşmenin devam ettirilmesi sözleşmede hükme bağlanmış teminatın düzenlenmesi ve sağlanmasıyla ilgili kurallara tabi olacaktır.
Madde 39) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları 
[bookmark: _(1)_Süre_uzatımı_verilebilecek_hall](1) Süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır.
A. Mücbir sebepler;
         a) Doğal afetler,
b) Kanuni grev,
c) Genel salgın hastalık,
d) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.
e) Gerektiğinde kalkınma ajansı veya ilgili kurum/kuruluşlar tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.
Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi ve süre uzatımı verilebilmesi için mücbir sebep oluşturacak durumun; 
i. Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş bulunması, 
ii. Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, 
iii. Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması, 
iv. Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi (20) gün içinde yüklenicinin sözleşme makamına ve ilgili ajansa yazılı olarak bildirimde bulunması 
v. Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi,
 zorunludur.
B. Sözleşme makamından kaynaklanan sebepler
Ayrıca sözleşme makamının sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi (yer tesliminin, projelerin onaylanmasının gecikmesi gibi) ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmeler meydana gelmesi ve işin süresinde bitirilememesi halinde, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması kaydıyla yüklenicinin başvurusu üzerine durum sözleşme makamı ve ilgili ajans tarafından incelenerek yapılacak işin niteliğine göre işin bir kısmına veya tamamına ilişkin süre uzatımı verilebilir.
 (2) Eğer sözleşme altındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi sözleşmenin her iki tarafça imzalandığı tarihten sonra meydana gelen bir mücbir sebep durumundan ötürü engellenirse, tarafların hiçbiri sözleşme altındaki yükümlülüklerini ihlal etmiş sayılmayacaktır.
(3) Mücbir sebep durumundan etkilenen taraf sözleşme altındaki yükümlülüklerini asgari gecikmeyle yerine getirebilecek şekilde bu durumu ortadan kaldırmak için tüm makul tedbirleri alacaktır.
(4) Sözleşmedeki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, yüklenici, sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirememesinin veya yerine getirmede gecikmesinin bir mücbir sebep durumundan kaynaklanması halinde ve kaynaklandığı ölçüde maktu zarar-ziyan bedeli ödemekten veya kusur-temerrüt nedeniyle fesihten sorumlu olmayacaktır. Sözleşme makamı da, sözleşmedeki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, benzer şekilde sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirememesinin veya yerine getirmede gecikmesinin bir mücbir sebep durumundan kaynaklanması halinde ve kaynaklandığı ölçüde sözleşmenin kusur-temerrüt nedeniyle yüklenici tarafından feshinden veya sözleşme tahtındaki mükellefiyetlerini ifa edememesinden ötürü gecikmiş ödemeler için faiz ödemekten sorumlu olmayacaktır.
(5) Eğer taraflardan herhangi biri mücbir sebep durumunun meydana gelmesi nedeniyle yükümlülüklerini yerine getirmesinin etkilenebileceği kanaatindeyse, diğer tarafı bu durumdan derhal haberdar ederek mücbir sebebin mahiyetini, muhtemel süresini ve yaratacağı muhtemel etkileri bildirecektir. Proje yöneticisi yazılı olarak aksi yönde talimat vermedikçe, yüklenici makul ölçülerde mümkün olduğu ölçüde sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyi sürdürecek ve bu arada mücbir sebebin engellemediği yükümlülüklerini ifa etmek için makul bütün alternatif yolları arayacaktır. Yüklenici, proje yöneticisi tarafından kendisine bu yönde talimat verilmedikçe söz konusu alternatif yol ve yöntemleri uygulamaya koymayacaktır.
(6) Eğer mücbir sebep koşulları meydana gelir ve varlığını 180 gün boyunca sürdürürse, bu takdirde, yükleniciye mücbir sebepten ötürü tanınacak ifa süresi uzatımları saklı kalmak kaydıyla, tarafların herhangi biri 30 gün önceden diğer tarafa fesih bildiriminde bulunma hakkına sahip olacaktır. Şayet 30 günlük sürenin sonunda mücbir sebep durumu hala devam ediyorsa, sözleşme feshedilecek ve bunun neticesinde taraflar sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyi sürdürmekten kurtulmuş olacaklardır.
İHTİLAFLARIN HALLİ
Madde 40) İhtilafların halli
(1) Sözleşme makamı ve yüklenici, sözleşmeyle ilgili olarak kendi aralarında çıkabilecek her türlü ihtilafı dostane yollarla çözmek için ellerinden gelen tüm çabayı harcayacaklardır.
(2) Herhangi bir ihtilafın ortaya çıkması durumunda, sözleşme tarafları gerek ihtilafla ilgili tutum ve konumlarını gerekse mümkün gördükleri çözümler hakkındaki düşüncelerini birbirlerine yazılı olarak bildireceklerdir. Eğer sözleşme taraflarından herhangi biri yararlı olacağı kanaatindeyse, taraflar bir toplantı yaparak ihtilafı halletmeye çalışacaklardır. Tarafların her biri, dostane çözüm isteğine bu yöndeki talebi almasından itibaren 10 gün içinde cevap verecektir. Dostane çözüme ulaşma süresi, bu husustaki isteğin yapıldığı tarihten itibaren 60 gün olacaktır. 
(3) Dostane çözüme ulaşma çabasının başarısız olması veya taraflardan herhangi birinin bu yöndeki isteğe zamanında cevap vermemesi halinde, tarafların her biri diğer tarafa bildirimde bulunarak, ihtilafın kalkınma ajansının uzlaştırmasıyla çözümlenmesini kararlaştırabilirler. Uzlaştırma sürecinin başlamasından itibaren 60 gün içinde ihtilaf halledilemezse, sözleşme taraflarının her biri ihtilaf çözümleme prosedürüyle ilgili bir sonraki aşamaya geçme hakkına sahip olacaktır. 
(4) Dostane çözüme veya uzlaştırma yoluyla ihtilafın halline bu prosedürlerden birinin başlamasından itibaren 120 gün içinde ulaşılamazsa, tarafların her biri Özel Koşulların ilgili Maddesinde belirtildiği şekilde ihtilafın çözümlenmesini ulusal bir kaza merciinin kararına veya tahkim kararına havale edebilir.
HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER
Madde 41) Hüküm bulunmayan haller
(1) İşbu genel koşullarda ve sözleşmenin diğer bağlayıcı belgelerinde, sözleşmenin imzalanması ve ifası aşamalarında ortaya çıkabilecek ve karşılığında ilgili belgelerde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre Kamu İhale Mevzuatının mal, hizmet ve yapım işlerine ilişkin Tip Sözleşmelerindeki hükümler ve hukuki referansları kıyasen uygulanır.
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TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)
LOT-1
[bookmark: _Hlk219795350]Sözleşme Başlığı	: Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırma, İşleme ve Ürün Geliştirme Merkezi Projesi
[bookmark: _Hlk223690571]Yayın Referansı	: TR90/25/CMDP/0001/MA01
LOT: 1
1. Genel Tanım
Proje, Trabzon’un tıbbi-aromatik ve yerel bitki zenginliği potansiyelini katma değerli ürünlere dönüştürmek, Ar-Ge ve üretim altyapısı kurarak girişimciliği desteklemek ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Merkez, kırsal üreticileri ve yenilikçi girişimleri bir araya getirecektir.
Trabzon’da kurulacak Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırma, İşleme ve Ürün Geliştirme Merkezi ile bölgede yetişen bitkilerden yüksek katma değerli kozmetik, gıda takviyesi ve sağlık ürünlerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Proje, analiz, ekstraksiyon ve formülasyon altyapısı oluşturarak girişimcileri ve üreticileri destekleyecek, yenilikçi ürünlerin prototiplenmesi ile ar-ge desteği sağlayacak ve kırsal üretimi sürdürülebilir şekilde kent ekonomisine entegre edecektir. Mali sürdürülebilirliğe katkı için, önceliklendirilen fındık gibi bazı yerel ürünlerden Merkez tarafından ekstrakt ve aroma üretimi yapılacaktır
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ENDÜSTRİYEL SÜPERKRİTİK CO₂ EKSTRAKSİYON SİSTEMİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. GENEL ÖZELLİKLER
- Teklif edilen sistem; bitkisel, biyolojik ve fonksiyonel hammaddelerden süperkritik CO₂ yöntemiyle ekstrakt elde edilmesi amacıyla kullanılan, tam otomatik, endüstriyel ölçekli süperkritik CO₂ ekstraksiyon sistemi olmalıdır.
- Sistem, en az 2 (iki) adet ekstraktör kolonuna ve toplam en az 40 (kırk) litre ekstraksiyon hacmine sahip olmalıdır.
- Sistem tam otomatik veya yarı otomatik çalışma modlarına sahip, bilgisayar kontrollü olmalıdır.
- Sistem endüstriyel sürekli çalışma koşullarına (7/24) uygun olmalıdır.
- Sistem 380 V, 50 Hz sanayi gerilimi ile çalışabilmelidir.

2. TEKNİK ÖZELLİKLER
2.1. Ekstraktör Ünitesi
- Ekstraktör adedi en az 2 (iki) olmalıdır.
- Her bir ekstraktörün faydalı hacmi en az 20 (yirmi) litre olmalıdır.
- Ekstraktörlerin çalışma sıcaklığı en az 70 °C'ye kadar ayarlanabilmelidir.
- Ekstraktörlerin maksimum çalışma basıncı en az 500 bar olmalı; sistem en az 300 bar çalışma basıncına ulaşabilmelidir.
- Basınçlı kaplar ilgili basınçlı ekipman standartlarına (PED 2014/68/EU veya eşdeğeri) uygun imal edilmiş olmalıdır.
- Test basınçları, maksimum çalışma basıncının en az 1,5 katı olmalıdır.
2.2. Separatör Ünitesi
- Separatör adedi en az 3 (üç) olmalıdır.
- Her bir separatörün faydalı hacmi en az 5 (beş) litre olmalıdır.
- Separatörler çok kademeli, ayarlanabilir basınçlı ve sıcaklık kontrollü olmalı; fraksiyonel ayırım yapılabilmelidir.
- Uçucu bileşenlerin (terpen fraksiyonlarının) tutulması amacıyla en az –10 °C'ye kadar soğutma yapabilen soğuk tuzak (Cold Trap) modülü sunulabilmelidir.
2.3. Basınçlandırma ve Akış Sistemi
- Sistem yüksek basınçlı CO₂ pompası (hidrolik tahrikli booster pompa veya eşdeğeri) ile akış sağlamalıdır.
- CO₂ debisi en az 2 (iki) litre/dakika olmalıdır.
- Pompa ve bağlantı elemanları süperkritik CO₂ koşullarına uygun malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
- Sistem CO₂ geri kazanım ünitesine sahip olmalı; geri kazanım oranı en az %85 olmalıdır.
- Yardımcı çözücü/modifiyer kullanımı için co-solvent pompa sistemi sunulabilmelidir.
2.4. Malzeme ve Yapısal Özellikler
- Ekstraktla temas eden tüm yüzeyler (ekstraktör, separatör kolonları ve bağlantı elemanları) en az AISI 316 kalite, korozyona dirençli paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
- CO₂ rezerv tankı bulunmalı; tank yüzeyi korozyona karşı uygun şekilde kaplanmış olmalıdır.
- Tüm rezerv tankları ve basınçlı hatlar basınç testlerinden geçirilmiş olmalıdır.
2.5. Kontrol ve Otomasyon Sistemi
- Sistem en az 10 inç dokunmatik kontrol paneline sahip olmalıdır.
- Kontrol paneli üzerinden ekstraktör ve separatör sıcaklık/basınç parametreleri ayarlanabilmelidir.
- Sistem; basınç set değerine ulaşma, gaz akışı ve CO₂ geri kazanım işlemlerini otomatik olarak gerçekleştirebilmelidir.
- Opsiyonel olarak, tanımlanabilir periyotlarla otomatik basınç düşürme/yükseltme döngüsü (hücre zarı patlatma prosesi) sunulabilmelidir.
- Sistem PLC tabanlı veya eşdeğeri endüstriyel kontrol birimine sahip olmalı; proses parametreleri (basınç, sıcaklık, akış) sürekli izlenebilmelidir.
- Uzaktan erişim ve arıza teşhis modülü (VPN/Ethernet) sunulabilmelidir.
2.6. Veri Kaydı ve Reçete Yönetimi
- Sistem datalogger özelliğine sahip olmalı; en az 50 (elli) proses reçetesi kaydedebilmelidir.
- Proses parametreleri (sıcaklık, basınç, tarih/saat) düzenli aralıklarla (en geç 60 saniyede bir) kaydedilebilmelidir.
- Kaydedilen veriler USB portu üzerinden .csv (Excel) formatında dışa aktarılabilmelidir.
- Sistem çalışırken basınç ve sıcaklık değerleri zamana bağlı grafiksel olarak izlenebilmelidir.
2.7. Emniyet Sistemi
- Sistem elektronik emniyet ve alarm sistemine sahip olmalı; basınç tehlikeli düzeye ulaştığında otomatik olarak durmalı ve kullanıcıyı uyarmalıdır.
- Sistem, elektronik emniyet sisteminden bağımsız çalışan mekanik emniyet sistemine (emniyet valfi vb.) sahip olmalıdır.
- Sistem üzerinde tek butonlu acil durdurma (Emergency Stop) bulunmalıdır.
- Alarm zamanları ve alarm çeşitleri otomatik olarak kaydedilmeli; USB üzerinden dışa aktarılabilmelidir.
3. BELGELENDİRME VE STANDARTLAR
- Üretici firma en az ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi sertifikasına sahip olmalıdır.
- Sistem PED 2014/68/EU (Basınçlı Ekipmanlar Direktifi) kapsamında onaylı olmalıdır.
- Sistem CE Deklarasyonuna (Makine Emniyet Yönetmeliği'ne uygunluk) sahip olmalıdır.
- Co-solvent kullanılması sebebiyle ilgili bölge ve ekipmanlar için ATEX (Ex-Proof) sertifikası sunulmalıdır.
- Ürünle temas eden conta, yağ ve metaller için gıda uygunluk belgesi (FDA veya EC 1935/2004) sunulmalıdır.
- Üretici firma TSE-HYB (TS 12887) belgesine sahip olmalıdır.
- Teklif veren firma; yabancı menşeli ürünler için, üretici firma tarafından düzenlenmiş ıslak imzalı ve kaşeli yetki/temsilcilik belgesini teklif dosyasında sunmalıdır.
4. TESLİMAT VE AKSESUARLAR
- Sistem; mekanik, elektrik, otomasyon ve yazılım bileşenleri ile birlikte çalışır vaziyette kurulmuş olarak teslim edilmelidir.
- Sistemin kurulumu firma yetkilisi mühendisler tarafından yapılmalıdır.
- Sistem aşağıdaki aksesuar ve belgelerle birlikte eksiksiz teslim edilmelidir:
- 1 adet süperkritik CO₂ ekstraksiyon sistemi (ana ünite)
- Sistemin çalışması için gerekli bağlantı parçaları
- Hava kompresörü
- En az 6 adet, 50 litre dolu sifonlu CO₂ tüpü
- 100 litre temizlik ve validasyon solüsyonu
- İşletme ve Bakım Manueli (Türkçe ve İngilizce)
- P&ID (Boru ve Enstrümantasyon Diyagramı)
- Elektrik şemaları
- Malzeme sertifikaları (3.1 Sertifikaları)
- Garanti belgesi

5. GARANTİ, BAKIM, YEDEK PARÇA VE TEKNİK SERVİS
- Sistem; her türlü parça ve işçilik kusurlarına karşı, devreye almadan itibaren en az 2 (iki) yıl süreyle garanti kapsamında olmalıdır.
- Basınçlı kaplar için garanti süresinin en az 5 (beş) yıl olması tercih edilir.
- Satıcı firma; garanti süresi sonrasında en az 10 (on) yıl süreyle ücreti mukabilinde yedek parça ve teknik servis hizmeti sağlamayı taahhüt etmelidir.
- Yüklenici; idare tarafından bildirilen arızalara bildirim saatinden itibaren en geç 48 (kırk sekiz) saat içinde sistemin kurulu bulunduğu yerde müdahale etmekle yükümlüdür.
- Arızaya müdahale veya arızanın giderilmesinin taahhüt edilen süreyi geçmesi halinde, gecikilen her takvim günü için sözleşmede belirlenen gecikme cezası uygulanır.

6. EĞİTİM, MONTAJ VE DEVREYE ALMA
- Sistemin kurulumu, devreye alınması ve operatör/bakım personeline yönelik eğitim; yüklenicinin yetkili teknik personeli tarafından kurumun belirlediği tarihte gerçekleştirilmelidir.
- Eğitim kapsamı operatör eğitimi, bakım eğitimi ve yazılım eğitimini içermelidir.
- Tüm teknik dokümantasyon, kullanım kılavuzları ve bakım talimatları teslim edilmelidir.

7. DİĞER HÜKÜMLER
- Cihazda/sistemde marka, model veya menşei belirten herhangi bir teknik kriter esas alınmayacaktır; teknik değerlendirme yalnızca bu şartnamede belirtilen nesnel kriterlere göre yapılacaktır.
- Tekliflerin değerlendirilmesinde, teklif dosyasında sunulan teknik şartname uygunluk belgesi, sertifikalar ve garanti taahhütnamesi esas alınacaktır.
- Bu şartnamede belirtilmeyen hususlarda ilgili ulusal ve uluslararası standartlar geçerlidir.





 


TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)
LOT-2
Sözleşme Başlığı	: Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırma, İşleme ve Ürün Geliştirme Merkezi Projesi
Yayın Referansı	: TR90/25/CMDP/0001/MA01
Lot: 2
1. Genel Tanım
Proje, Trabzon’un tıbbi-aromatik ve yerel bitki zenginliği potansiyelini katma değerli ürünlere dönüştürmek, Ar-Ge ve üretim altyapısı kurarak girişimciliği desteklemek ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Merkez, kırsal üreticileri ve yenilikçi girişimleri bir araya getirecektir.
Trabzon’da kurulacak Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırma, İşleme ve Ürün Geliştirme Merkezi ile bölgede yetişen bitkilerden yüksek katma değerli kozmetik, gıda takviyesi ve sağlık ürünlerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Proje, analiz, ekstraksiyon ve formülasyon altyapısı oluşturarak girişimcileri ve üreticileri destekleyecek, yenilikçi ürünlerin prototiplenmesi ile ar-ge desteği sağlayacak ve kırsal üretimi sürdürülebilir şekilde kent ekonomisine entegre edecektir. Mali sürdürülebilirliğe katkı için, önceliklendirilen fındık gibi bazı yerel ürünlerden Merkez tarafından ekstrakt ve aroma üretimi yapılacaktır

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı
	Sıra No
	Cihaz Adı
	Miktar

	1
	SFE-SFC-UHPLC ENTEGRE SİSTEMİ
	1



SFE-SFC-UHPLC ENTEGRE SİSTEMİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1- GENEL ÖZELLİKLER
· Teklif edilen sistem; Online Süperkritik Akışkan Ekstraksiyon (SFE), Süperkritik Akışkan Kromatografisi (SFC) ve Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (UHPLC) tekniklerini tek bir entegre platform üzerinde, otomatik valf anahtarlama (switching) sistemi ile sunabilmelidir.
· Sistem; aynı PDA (Photodiode Array) dedektörü kullanılarak hem SFC hem de UHPLC modunda analiz yapılabilen, kullanıcı müdahalesi olmadan modlar arasında otomatik geçiş (switching) sağlayabilen yapıda olmalıdır.
· Sistem; offline UHPLC ve online SFE-SFC çalışma modlarının tamamını destekleyecek modüler ve genişletilebilir bir mimariye sahip olmalıdır.
· Online SFE-SFC modunda, ekstraksiyon kabından ekstrakte edilen analitler herhangi bir kullanıcı müdahalesi olmaksızın, ışıktan ve oksijenden korunmuş bir ortamda doğrudan analitik kolona transfer edilerek kromatografik ayırıma tabi tutulabilmelidir.
· Sistem; 220-240 V AC ± %10, 50/60 Hz şehir şebekesi ile çalışmalı, kuruluma ait tüm kablo, hortum, bağlantı parçaları ve aksesuarlar ile birlikte teslim edilmelidir.
· Sistemin mobil faz ile temas eden tüm metalik aksamı SUS316L (paslanmaz çelik), Hastelloy®- C, PEEK, sapir veya muadili kimyasal direnci yüksek inert malzemelerden imal edilmiş olmalıdır.
· Sistem; ISO 9001 kalite belgelerine sahip uluslararası bir üretici tarafından imal edilmiş olmalı, üretici firmanın orijinal ürünü olduğunu belgeleyen bir yetki / yetkili distribütör belgesi teklife eklenmelidir.

2- SİSTEM KONTROL ÜNİTESİ (System Controller)
· Sistem; tüm modüllerin merkezi olarak kontrol edilebildiği, yazılım üzerinden parametre ve metot transferine olanak tanıyan bir sistem kontrol ünitesine sahip olmalıdır.
· Kontrol ünitesi; en az 8 modülü (opsiyonel olarak 12 modüle kadar) eş zamanlı olarak kontrol edebilmelidir.
· Kontrol ünitesi; en az 1 adet event giriş ve 2 adet event çıkışına, opsiyonel olarak en az 1 kanal analog çıkışına sahip olmalıdır.
· Kontrol ünitesi Ethernet üzerinden bilgisayar ile haberleşebilmeli ve 21 CFR Part 11 uyumlu bir kromatografi yazılımı ile entegre çalışabilmelidir.
· Sistem; opsiyonel olarak web tarayıcısı üzerinden uzaktan izleme (web monitor) özelliğine sahip olmalıdır.

3- CO₂ POMPA ÜNİTESİ (CO₂ Solvent Delivery Unit)
· Sistem; SFE ve SFC modları için sıvılaştırılmış CO₂'in sıkıştırılarak süperkritik faza geçirilmesini sağlayan dedike bir CO₂ pompasına sahip olmalıdır.
· CO₂ pompası; mikro hacimli paralel çift pistonlu (double plunger) tipte olmalı ve piston hacmi en fazla 10 µL olmalıdır.
· CO₂ pompası akış hızı en az 0,0001 – 5,0000 mL/dak aralığında ayarlanabilmelidir.
· CO₂ pompasının maksimum çalışma basıncı; 0,0001 – 3,0000 mL/dak aralığında en az 66 MPa (660 bar), 3,0001 – 5,0000 mL/dak aralığında en az 44 MPa (440 bar) olmalıdır.
· CO₂ pompası; pompa kafasının soğutulması için entegre soğutucu (refrigerant circulation) sistemine sahip olmalı; pompa kafası soğutması ayrı bir harici soğutucu ile birlikte sunulmalıdır.
· CO₂ pompası akış hızı doğruluğu; 1–40 MPa basınç aralığında ±%1 veya ±2 µL/dak (hangisi büyükse) değerinden iyi olmalıdır.
· CO₂ pompası akış hızı tekrarlanabilirliği %0,06 RSD veya 0,02 dak SD değerinden iyi olmalıdır.
· CO₂ pompası; üst ve alt basınç limitlerinin tanımlanabildiği basınç koruma fonksiyonuna ve otomatik piston yıkama (rinse) kitine sahip olmalıdır.

4- CO-SOLVENT (MODIFIER) POMPA ÜNİTESİ
· Sistem; SFC modunda kullanılan organik modifier (metanol, etanol, asetonitril vb.) ve UHPLC modunda kullanılan mobil fazların pompalanması için yüksek basınçlı bir kuaterner / ikili gradyan pompasına sahip olmalıdır.
· Pompa, paralel çift pistonlu (double plunger) tipte olmalı ve piston darbe hacmi yaklaşık 10 µL olmalıdır.
· Pompa; 0,0001 – 3,0000 mL/dak aralığında en az 70 MPa, 3,0001 – 5,0000 mL/dak aralığında en az 44 MPa, 5,0001 – 10,0000 mL/dak aralığında en az 22 MPa basınca dayanıklı olmalıdır.
· Pompa akış hızı doğruluğu ±%1 veya ±2 µL/dak değerinden, akış hızı tekrarlanabilirliği %0,06 RSD veya 0,02 dak SD değerinden iyi olmalıdır.
· Pompa; yüksek basınçlı binary/ternary gradyan ve düşük basınçlı kuaterner gradyan modlarını destekleyebilmelidir; gradyan konsantrasyon doğruluğu ±%0,5 değerinden iyi olmalıdır.
· Pompa; en az 1 adet entegre veya harici vakum degazör ile birlikte teslim edilmelidir.
· Pompanın mobil faz ile temas eden iç yüzeyleri SUS316L, Hastelloy-C, PEEK, sapir ve rubi malzemelerinden imal edilmiş olmalı, pH 1–14 aralığındaki mobil fazlara karşı dirençli olmalıdır.

5- OTOMATİK NUMUNE VERİCİ (Autosampler)
· Sistem; HPLC modu kullanılabilen, soğutmalı bir otomatik numune verici ile teklif edilmelidir.
· Otomatik numune verici en az 70 MPa basınca dayanıklı olmalıdır.
· Enjeksiyon hacmi standart olarak 0,1 – 50 µL aralığında, opsiyonel olarak 0,1 – 1000 µL aralığında ayarlanabilmelidir.
· Enjeksiyon hacmi doğruluğu ±%1 (5 µL enjeksiyonda, n=20) değerinden iyi olmalıdır.
· Enjeksiyon tekrarlanabilirliği; ≥5,0 µL enjeksiyonda RSD ≤ %0,15 ve tipik olarak 1,0 µL'de RSD <
%0,25 değerinden iyi olmalıdır.
· Numune taşıma (carryover); yıkama yapılmadan ≤%0,0015, yıkama ile birlikte tipik olarak ≤
%0,0003 değerinden iyi olmalıdır.
· Otomatik numune verici; 96-well mikroplaka, 384-well mikroplaka, 1,5 mL, 4 mL ve 10 mL'lik vialler dâhil olmak üzere en az 162 (1,5-2 mL viallı) veya en azından 1152 (384-well plaka ile) farklı numune kapasitesini destekleyebilmelidir.
· Otomatik numune vericide hava sirkülasyonlu numune soğutucu standart olarak bulunmalı, 4 – 40°C aralığında sıcaklık ayarına izin vermelidir; doğruluk ±2°C değerinden iyi olmalıdır.
· İğne dış yıkama (dip rinsing), enjeksiyon portu yıkama ve dahili yıkama (3 farklı çözücü ile) standart olarak desteklenmelidir.
· Otomatik numune vericinin ıslak parçaları SUS316L, DLC, PEEK, GFP, PTFE, FEP, ETFE, sapir, seramik, PPS ve FFKM gibi inert malzemelerden imal edilmiş olmalı, pH 1–13 aralığında çalışılabilmelidir.

6- ONLINE SÜPERKRİTİK EKSTRAKSİYON ÜNİTESİ (SFE)
· Sistem; ekstraksiyon ve kromatografik ayırımın aynı akış hattı üzerinden online (kesintisiz) olarak gerçekleştirilebildiği bir online SFE ünitesine (SFE-30A veya muadili) sahip olmalıdır.
· SFE ünitesi en az 40 MPa (400 bar) basınca dayanıklı olmalıdır.
· SFE ünitesi; oda sıcaklığının üzerinde en az +10°C'den başlayarak 80°C'ye kadar sıcaklık kontrolü sağlayabilmelidir.
· SFE ünitesi; tek seferde en az 4 farklı numuneyi otomatik olarak işleyebilmelidir.
· SFE ünitesi ile birlikte; biyolojik / tek kullanımlık numuneler için PEEK 5 mL ve PEEK 0,2 mL ekstraksiyon kapları (maks. 20 MPa) ile yüksek basınç uygulamaları için SUS (paslanmaz çelik) 10 mL, 5 mL ve 0,2 mL ekstraksiyon kapları seçenek olarak teklif edilebilmelidir. Teklifte; PEEK 5 mL kaplardan minimum 4'er adet sunulmalıdır.
· SFE ünitesi; statik ekstraksiyon (mobil fazın ekstraksiyon kabı içinde belirli süre tutulması) ve dinamik ekstraksiyon (sürekli akış) modlarının her ikisini de destekleyebilmelidir.
· Online SFE-SFC modunda; ekstraksiyon kabından çıkan akışın ne kadarının analitik kolona aktarılacağını belirleyen ayarlanabilir split (introduction ratio) özelliği bulunmalıdır.
· Sisteme; ileride toplam 12 plaka kapasiteli ve 4 – 40°C aralığında sıcaklık kontrollü blok soğutma/ısıtma fonksiyonuna sahip otomatik bir Rack Changer (Rack Changer II veya muadili) ünitesi entegre edilebilmelidir. Rack Changer; 0,2 mL, 5 mL ve 10 mL ekstraksiyon kapları ile uyumlu olmalıdır.

7- GERİ BASINÇ REGÜLATÖRÜ (Back Pressure Regulator – BPR)
· Sistem; CO₂'in süperkritik fazda kalması için gerekli geri basıncı sağlayan, elektronik kontrollü bir geri basınç regülatörüne sahip olmalıdır.
· BPR; 1 – 40 MPa aralığında 0,01 MPa adımlarla basınç ayarına izin vermelidir.
· BPR'nin basınç kontrol doğruluğu; 3 mL/dak %100 CO₂ ve 10 MPa koşullarında tipik olarak 0,02 MPa, 5 mL/dak %100 CO₂ ve 20 MPa koşullarında en kötü 0,1 MPa değerinden iyi olmalıdır.
· BPR; 0 – 70°C aralığında 1°C adımlarla sıcaklık kontrolüne sahip olmalıdır.
· BPR; termik sensör, termik sigorta, sızıntı sensörü ve BPR kapak sensörü gibi en az 4 ayrı emniyet sistemine sahip olmalıdır.

8- KOLON FIRINI VE UHPLC/SFC SWITCHING (ANAHTARLAMA) SİSTEMİ
· Sistem; biri SFC, diğeri UHPLC modu için olmak üzere bağımsız sıcaklık kontrolü yapabilen iki adet kolon fırınına sahip olmalıdır.
· Her bir kolon fırını; oda sıcaklığı −10°C'den 85°C'ye kadar sıcaklık kontrolü sağlayabilmelidir; sıcaklık doğruluğu ±0,5°C, sıcaklık tekrarlanabilirliği ±0,05°C değerinden iyi olmalıdır.
· Kolon fırınları; en az 6 adet 250 mm uzunluğunda kolonu veya  2 adet 300 mm   uzunluğunda kolonu aynı anda barındırabilmelidir.
· Sistem; UHPLC ve SFC kolonları arasında metot bazında otomatik geçiş yapılmasını sağlayan, en az 2 adet motorlu çok-kolonlu (multi-column) seçim valfine sahip olmalıdır. Toplamda her bir mod (UHPLC ve SFC) için en az 6 farklı kolonun yazılım üzerinden otomatik seçilip kullanılması mümkün olmalıdır.
· UHPLC/SFC switching mimarisi sayesinde; aynı otomatik numune verici, aynı pompalar, aynı dedektör ve aynı yazılım kullanılarak hem SFC hem de UHPLC analizleri kullanıcı müdahalesi olmaksızın gerçekleştirilebilmelidir.
· Modlar arası geçişte; valf konumları, pompa bağlantıları ve fırın sıcaklıkları metot içerisinde tanımlanmalı ve otomatik olarak uygulanmalıdır.

9- PHOTODIODE ARRAY (PDA) DEDEKTÖRÜ
· Sistem; SFC, UHPLC ve online SFE-SFC modlarının tamamında ortak olarak kullanılan tek bir Photodiode Array (PDA) dedektörü ile teklif edilmelidir.
· PDA dedektörü; döteryum (D₂) ve tungsten lambası kombinasyonuna ve en az 1024 fotodiyot elemanına sahip olmalıdır.
· Dalga boyu aralığı en az 190 – 800 nm olmalıdır.
· Dalga boyu doğruluğu ≤ ±1 nm, dalga boyu tekrarlanabilirliği ≤ ±0,1 nm değerinden iyi olmalıdır.
· Spektral çözünürlük ≤ ±1,4 nm değerinden iyi olmalı; aralık genişliği (slit) en az 1,2 nm ve 8 nm seçenekleri ile birlikte sunulabilmelidir.
· Dedektör drift değeri 254 nm de  <0.5 mAU/h,  gürültü değeri 254 nm de <±6 μAU değerinden iyi olmalıdır. 
· Doğrusallık (linearity) en az 2,5 AU değerine kadar sağlanabilmelidir.
· Standart akış hücresi; en az 10 mm optik yol uzunluğu, 12 µL hücre hacmi ve 12 MPa basınç dayanımına sahip olmalıdır. Islak yüzey malzemesi SUS316L, PFA, kuvars ve PEEK olmalıdır.
· Dedektör veri toplama hızı en az 100 Hz olmalıdır.
· Dedektör; pH 1 – 13 aralığındaki mobil fazlara karşı dirençli olmalıdır.

10- ANALİTİK KOLONLAR
· Sistem ile birlikte SFC analizleri için özel olarak tasarlanmış, en az 6 farklı sabit faza (örn. silika, diol, polyvinylpyridine, polybutyrolactone, pentabromobenzyl ve C18) sahip kolon serisinden 1 adet analitik SFC kolon teklif edilmelidir.
· Sistem ayrıca UHPLC modu için en az 1 adet C18 (250 × 4,6 mm, 5 µm veya muadili) yüksek performanslı analitik kolonu ile teslim edilmelidir.


11- KROMATOGRAFİ KONTROL VE VERİ İŞLEME YAZILIMI
· Sistem; üretici firma tarafından geliştirilmiş orijinal kromatografi yazılımı ile birlikte teklif edilmelidir.
· Yazılım; aynı arayüz üzerinden hem SFC hem de UHPLC metotlarını oluşturma, çalıştırma, izleme ve sonuçları işleme imkânı sunmalıdır.
· Yazılım; UHPLC/SFC switching modunda metot içinde valf konumlarının, pompa atamalarının, kolon seçimlerinin ve sıcaklık parametrelerinin tanımlanmasına izin vermelidir.
· Yazılım; metot tarama modülüne sahip olmalı; farklı kolon, modifier ve gradyan kombinasyonları otomatik olarak taranabilmeli, optimum koşullar yazılım tarafından önerilebilmelidir.
· Yazılım; online SFE-SFC çalışma modunun tamamı için ayrı metot tanımlamasını desteklemelidir.
· Yazılım; 21 CFR Part 11 ve veri bütünlüğü (audit trail, electronic signature, kullanıcı yetkilendirmesi) gereksinimlerini karşılayabilecek modüllere sahip olmalı; bu modüller opsiyonel olarak genişletebilmelidir.

12- BİLGİSAYAR VE YARDIMCI DONANIM
· Sistem; yazılımın çalıştırılması için en az aşağıdaki özelliklere sahip orijinal markalı bir bilgisayar ile birlikte teslim edilmelidir: Intel Core i7 (12. nesil ve üzeri) veya muadili işlemci, en az 16 GB DDR4 RAM, en az 512 GB SSD, en az 21 inç Full HD monitör, lisanslı Windows 11 Pro işletim sistemi, en az 1 adet Gigabit Ethernet portu ve yeterli sayıda USB 3.0 portu.
· Sistem ile birlikte en az 1 adet renkli lazer yazıcı (A4) teslim edilmelidir.

13- AKSESUAR VE SARF MALZEMELERİ
· Sistem; çalışmaya hazır şekilde teslim edilmeli; CO₂ giriş hattı, regülatör, basınç emniyet valfi, tüm mobil faz şişeleri, dedektör hücresi ve kolon bağlantı parçaları teklife dâhil edilmelidir.
· En az 3 adet 50 kg sifonlu (dip-tube'lu) yüksek saflıkta CO₂ tüpü (yüksek saflıkta) ve uygun regülatörü sistem ile birlikte teslim edilmelidir.
· Sistem ile birlikte en az 500 adet 1,5-2 mL otomatik numune verici viali, vial kapağı ve septum teslim edilmelidir.
14- KURULUM, EĞİTİM, PERFORMANS TESTİ
· Sistemin kurulumu, IQ (Installation Qualification), OQ (Operational Qualification) ve PQ (Performance Qualification) protokolleri kapsamında üretici firma tarafından yetkilendirilmiş mühendisler tarafından gerçekleştirilmelidir. IQ/OQ/PQ raporları belge olarak teslim edilmelidir.
· Kurulum sonrası; sistemin SFC, UHPLC ve online SFE-SFC modlarının her biri için ayrı performans testi yapılmalı, kromatografik ayırım, tekrarlanabilirlik (RSD) ve hat içi taşıma (carryover) test sonuçları yazılı olarak idareye teslim edilmelidir.
· Cihazın kullanımı, metot geliştirme, switching mantığı ve veri işleme konularında kullanıcı personeline en az 5 iş günü süreli yerinde uygulamalı eğitim verilmelidir; eğitime katılım belgeleri eğitim sonunda kullanıcılara verilmelidir.

15- GARANTİ, SERVİS VE YEDEK PARÇA
· Sistem ve tüm modülleri malzeme ve işçilik hatalarına karşı en az 2 (iki) yıl tam garantili olmalıdır.
· Satıcı firma; garanti süresinin bitiminden itibaren en az 8 (sekiz) yıl boyunca ücreti karşılığında yedek parça temini ve teknik servis hizmeti sağlamayı taahhüt etmelidir.
· Satıcı firmanın TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi (TS 12498 veya TS 12843 veya muadili) bulunmalı, teklif ile birlikte sunulmalıdır.
· Üretici firmanın ISO 9001 kalite belgeleri teklife eklenmelidir.
· Sistem için verilecek teklifte; üretici firma veya üretici firma tarafından bu ihale için yetkilendirildiğini beyan eden ihaleye katılacak firma adına düzenlenmiş ıslak imzalı ve kaşeli yetki yazısının sunulması zorunludur.
· Teklifte; sistemin tüm modüllerinin marka, model ve menşei belirtilmeli; orijinal teknik broşürler ve datasheet'ler teklif ekinde sunulmalıdır.
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LOT-3
Sözleşme Başlığı	: Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırma, İşleme ve Ürün Geliştirme Merkezi Projesi
Yayın Referansı	: TR90/25/CMDP/0001/MA01
Lot: 3
1. Genel Tanım
Proje, Trabzon’un tıbbi-aromatik ve yerel bitki zenginliği potansiyelini katma değerli ürünlere dönüştürmek, Ar-Ge ve üretim altyapısı kurarak girişimciliği desteklemek ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Merkez, kırsal üreticileri ve yenilikçi girişimleri bir araya getirecektir.
Trabzon’da kurulacak Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırma, İşleme ve Ürün Geliştirme Merkezi ile bölgede yetişen bitkilerden yüksek katma değerli kozmetik, gıda takviyesi ve sağlık ürünlerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Proje, analiz, ekstraksiyon ve formülasyon altyapısı oluşturarak girişimcileri ve üreticileri destekleyecek, yenilikçi ürünlerin prototiplenmesi ile ar-ge desteği sağlayacak ve kırsal üretimi sürdürülebilir şekilde kent ekonomisine entegre edecektir. Mali sürdürülebilirliğe katkı için, önceliklendirilen fındık gibi bazı yerel ürünlerden Merkez tarafından ekstrakt ve aroma üretimi yapılacaktır

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı
	Sıra No
	Cihaz Adı
	Miktar

	1
	DİJİTAL VİSKOZİMETRE / REOMETRE SİSTEMİ
	1



DİJİTAL VİSKOZİMETRE / REOMETRE SİSTEMİ
(Küçük Numune Adaptörü ve Konik Plaka Versiyonu Dahil)
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. GENEL ÖZELLİKLER
- Teklif edilen sistem; hem standart silindirik spindle ile hem de Wells-Brookfield Konik Plaka (Cone & Plate) konfigürasyonunda viskozite ve akma gerilimi (yield stress) ölçümü yapabilen, bilgisayar destekli veya bağımsız (stand-alone) çalışabilen, dijital viskozimetre/reometre sistemi olmalıdır.
- Cihaz; bilgisayar kontrolü olmaksızın bağımsız olarak programlanabilir ve tüm test parametreleri cihaz üzerinden ayarlanabilir olmalıdır.
- Cihaz; gıda, kozmetik, ilaç, kimya, boyalar ve polimerik akışkanların kalite kontrol ve araştırma analizlerinde kullanılabilmelidir.
- Sistem; ana ünite, konik plaka kafası, küçük numune adaptörü ve tüm standart aksesuarlar ile birlikte teslim edilmelidir.
2. TEKNİK ÖZELLİKLER
2.1. Viskozite Ölçüm Aralığı ve Performans (RV Torque Serisi)
- Cihaz aşağıdaki viskozite aralığında ölçüm yapabilmelidir:

	Parametre
	Minimum
	Maksimum
	Hız Aralığı

	Viskozite (cP / mPa·s)
	100 cP†
	40.000.000 cP (40M)
	0,01 – 250 rpm (2.600 kademe)

	Torque Aralığı (Pa·s)
	0,1 mNm
	200 mNm
	—

	Kayma Gerilimi (dyne/cm²)
	5
	1.000
	—

	Doğruluk
	—
	±1,0 % (ölçüm aralığının)
	—

	Tekrarlanabilirlik
	—
	±0,2 %
	—



2.2. Hız ve Kontrol
- Devir hızı 0,01 ile 250 rpm arasında en az 2.600 (iki bin altı yüz) farklı kademede ayarlanabilmelidir.
- Test programı; hız, spindle, süre ve sıcaklık parametrelerini içeren en az 25 adımlık özelleştirilebilir program adımlarını desteklemelidir.
- Programlı QC (kalite kontrol) limit ve alarm ayarları yapılabilmelidir.
2.3. Ekran
- Cihazda en az 7 (yedi) inç boyutunda, tam renkli dokunmatik LCD ekran bulunmalıdır.
- Ekranda aşağıdaki parametreler eş zamanlı olarak görüntülenebilmelidir:
- Viskozite (cP veya mPa·s)
- Sıcaklık (°C veya °F)
- Kayma hızı (Shear Rate) ve kayma gerilimi (Shear Stress)
- % Tork değeri
- Devir hızı ve spindle bilgisi
- Adım programı durumu
- Matematiksel model hesaplama sonuçları
- Ekranda gerçek zamanlı grafik görüntüleme yapılabilmelidir.
- Kontrol menüsü en az birden fazla dili (çoklu dil) desteklemelidir.
2.4. Sıcaklık Ölçümü
- Cihazda entegre RTD sıcaklık probu bulunmalıdır.
- Sıcaklık ölçüm doğruluğu ±1,0 % (ölçüm aralığının) veya daha iyi olmalıdır.
- Sıcaklık tekrarlanabilirliği ±0,2 % veya daha iyi olmalıdır.
- Sıcaklık; ölçüm verileriyle birlikte eş zamanlı olarak kaydedilmeli ve görüntülenebilmelidir.
- Cihaz harici sıcaklık banyosu ve sıcaklık kontrolörleri ile entegre çalışabilir yapıda olmalıdır.
2.5. Matematiksel Modeller
- Aşağıdaki reolojik matematik modelleri cihazın standart yazılımında (stand-alone modda) yerleşik olarak bulunmalıdır:
- Casson
- Bingham
- Power Law (Güç Yasası)
- Thix Index (Tiksotropi İndeksi)
2.6. Veri Depolama ve Bağlantı
- Dahili veri depolama kapasitesi en az 150 MB olmalıdır.
- USB PC arabirimi üzerinden bilgisayar kontrolü ve otomatik veri toplama desteği bulunmalıdır.
- Veriler USB flash bellek üzerinden aktarılabilmelidir.
2.7. Güvenlik
- Özelleştirilebilir kullanıcı erişim seviyeleri bulunmalıdır.
- Şifre korumalı kullanıcı girişi desteklenmeli; taşınabilir (portable) giriş ayarları saklanabilmelidir.
- Test verileri tarih-saat damgasıyla kaydedilebilmelidir.
2.8. Elektrik
- Cihaz 100–240 V AC, 50/60 Hz şebeke gerilimi ile çalışabilmelidir.

3. KONİK PLAKA (CONE & PLATE) VERSİYONU
- Sistem, Wells-Brookfield Konik Plaka (Cone & Plate) başlığı ile birlikte teslim edilmelidir. Bu başlık, çok küçük hacimli numunelerde (yaklaşık 0,5 – 2 mL) belirli, kontrollü kayma hızlarında viskozite ölçümü yapılmasını sağlamalıdır.
- Konik Plaka başlığı; standart viskozimetre motoruna doğrudan bağlanabilen, hizalama için konik levha mekanizmasına sahip yapıda olmalıdır.
- Konik Plaka versiyonu, ana ünite ile birlikte sipariş edilmiş olmalıdır; sonradan ekleme kabul edilmeyecektir.
- Konik Plaka başlığı ile birlikte uygun paslanmaz çelik konik ve plaka seti, sıcaklık kontrolü için gerekli aksesuarlar ve kullanım kılavuzu teslim edilmelidir.

4. KÜÇÜK NUMUNE ADAPTÖRÜ (SMALL SAMPLE ADAPTER)
- Sistem, küçük numune adaptörü (Small Sample Adapter) ile birlikte teslim edilmelidir.
- Adaptör; standart numune kapları yetersiz kaldığında veya numune miktarı sınırlı olduğunda, küçük hacimli numunelerle doğru viskozite ölçümü yapılmasını sağlamalıdır.
- Küçük numune adaptörü standart üniteye entegre edilebilir yapıda olmalı ve sıcaklık kontrolü ile birlikte kullanılabilmelidir.
- Bu adaptör için uyumlu spindle seti ile birlikte teslim edilmelidir.

5. YAZILIM
- Cihazla birlikte yazılımı standart olarak verilmelidir. Bu yazılım ile:
- Bilgisayar ortamında en az 25 adımlı özelleştirilmiş test programı oluşturulabilmeli,
- Oluşturulan programlar USB flash belleğe aktarılarak cihaza yüklenebilmelidir.
-çoklu grafik karşılaştırma (en az 5 veri seti), Excel'e aktarım, PDF rapor oluşturma, 21 CFR Part 11 uyumlu güvenli elektronik kayıt ve dijital imza desteği sağlanabilmelidir.

6. BELGELENDİRME VE STANDARTLAR
- Cihaza ait CE uygunluk sertifikası mevcut olmalıdır.
- Üretici firma ISO 9001:2015 sertifikasına sahip olmalıdır.
- Teklif veren firma; yabancı menşeli ürünler için, üretici veya yetkili distribütör tarafından düzenlenmiş, konsolosluk tasdikli veya noter onaylı Türkiye Yetkili Temsilcilik Belgesi'ni teklif dosyasında sunmalıdır. Toplayıcı veya aracı firmalardan alınan belgeler kabul edilmeyecektir.
- Üretici firma tarafından düzenlenmiş teknik yeterlilik belgesi teklif dosyasında bulunmalıdır.

7. TESLİMAT VE AKSESUARLAR
- Sistem aşağıdaki kalemlerle birlikte eksiksiz teslim edilmelidir:
- 1 adet dijital viskozimetre/reometre (ana ünite) — RV Torque serisi
- 6 adet RV spindle seti
- 1 adet Wells-Brookfield Konik Plaka (Cone & Plate) başlığı ve konik-plaka seti
- 1 adet Küçük Numune Adaptörü (Small Sample Adapter) ve uyumlu spindle seti
- 1 adet PG Flash yazılımı (lisanslı)
- 1 adet entegre RTD sıcaklık probu
- 1 adet spindle koruyucu ayak (Spindle Guard Leg)
- 1 adet laboratuvar standı (Lab Stand Model G)
- 1 adet taşıma çantası (Carrying Case)
- Temizlik bezi ve ekran koruyucu (Convenience Pack)
- USB flash bellek
- Güç kablosu
- Türkçe ve/veya İngilizce kullanım kılavuzu
- Garanti belgesi

8. GARANTİ, BAKIM, YEDEK PARÇA VE TEKNİK SERVİS
- Cihaz en az 2 (iki) yıl garanti kapsamında olmalıdır.
- Yüklenici/Satıcı firma; garanti süresi boyunca ücretsiz, garanti süresinin bitiminden itibaren ise 10 (on) yıl süreyle ücretli olarak yedek parça teminini ve teknik servis desteğini sağlamayı taahhüt etmelidir. Cihazın işlevselliğini sürdürmesi için gerekli tüm yedek parçalar bu süre zarfında firmada stokta bulundurulacaktır.
- Servis ağı Türkiye genelinde mevcut olmalıdır.
- Yüklenici; idare tarafından bildirilen arızalara bildirim saatinden itibaren en geç 48 (kırk sekiz) saat içinde cihazın kurulu bulunduğu yerde müdahale etmekle yükümlüdür.
- Yedek parça değişimi gerektirmeyen arızalar müdahale süresi dahil en geç 48 (kırk sekiz) saat içinde giderilerek sistem çalışır vaziyette teslim edilecektir.
- Arızanın 48 saat içinde yerinde giderilememesi halinde yüklenici, cihazın çalışmasını sağlamak amacıyla en geç 48 saat içinde benzer özelliklere sahip yedek bir cihazı kurumun hizmetine sunmakla yükümlüdür.
- Arızaya müdahale veya arızanın giderilmesinin taahhüt edilen süreyi geçmesi halinde, gecikilen her takvim günü için sözleşmede belirlenen gecikme cezası uygulanır.
9. EĞİTİM, MONTAJ VE DEVREYE ALMA
- Cihazın kurulumu, devreye alınması ve kullanıcı eğitimi (standart kullanım, Konik Plaka konfigürasyonu ve Küçük Numune Adaptörü uygulamaları dahil); yüklenicinin yetkili teknik personeli tarafından kurumun belirlediği tarihte gerçekleştirilmelidir.
10. DİĞER HÜKÜMLER
- Cihazda marka, model veya menşei belirten herhangi bir teknik kriter esas alınmayacaktır; teknik değerlendirme yalnızca bu şartnamede belirtilen nesnel kriterlere göre yapılacaktır.
- Tekliflerin değerlendirilmesinde, teklif dosyasında sunulan teknik şartname uygunluk belgesi, sertifikalar ve garanti taahhütnamesi esas alınacaktır.
- Bu şartnamede belirtilmeyen hususlarda ilgili ulusal ve uluslararası standartlar geçerlidir.






TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)
LOT-4
Sözleşme Başlığı	: Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırma, İşleme ve Ürün Geliştirme Merkezi Projesi
Yayın Referansı	: TR90/25/CMDP/0001/MA01
Lot: 4
1. Genel Tanım
Proje, Trabzon’un tıbbi-aromatik ve yerel bitki zenginliği potansiyelini katma değerli ürünlere dönüştürmek, Ar-Ge ve üretim altyapısı kurarak girişimciliği desteklemek ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Merkez, kırsal üreticileri ve yenilikçi girişimleri bir araya getirecektir.
Trabzon’da kurulacak Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırma, İşleme ve Ürün Geliştirme Merkezi ile bölgede yetişen bitkilerden yüksek katma değerli kozmetik, gıda takviyesi ve sağlık ürünlerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Proje, analiz, ekstraksiyon ve formülasyon altyapısı oluşturarak girişimcileri ve üreticileri destekleyecek, yenilikçi ürünlerin prototiplenmesi ile ar-ge desteği sağlayacak ve kırsal üretimi sürdürülebilir şekilde kent ekonomisine entegre edecektir. Mali sürdürülebilirliğe katkı için, önceliklendirilen fındık gibi bazı yerel ürünlerden Merkez tarafından ekstrakt ve aroma üretimi yapılacaktır

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı
	Sıra No
	Cihaz Adı
	Miktar

	1
	DİFERANSİYEL TARAMALI KALORİMETRE (DSC) SİSTEMİ
	1



DİFERANSİYEL TARAMALI KALORİMETRE (DSC) SİSTEMİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. GENEL ÖZELLİKLER
- Teklif edilen sistem; bilgisayar kontrollü bir kalorimetre modülü ve veri işleme/iletim ünitesinden oluşan Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (DSC) sistemi olmalıdır.
- Sistem ile aşağıdaki termal analizlerin yapılabilmesi zorunludur:
- Erime ve kristalleşme sıcaklıkları ve entalpileri
- Camsı geçiş sıcaklığı (Tg) tayini
- Polimerlerde kürlenme derecesi
- Faz diyagramları ve ısı kapasiteleri (Cp)
- Oksidatif indüksiyon süresi (OIT)
- Van't Hoff yöntemiyle saflık tayini
- Dekompozisyon ve termal kararlılık analizi

2. TEKNİK ÖZELLİKLER
2.1. Çalışma Prensibi ve Termal Karakteristikler
- Sistemin çalışma prensibi Isı Akışı (Heat Flux) olmalıdır; numune ve referans arasındaki sıcaklık farkı ısı akışına dönüştürülmelidir.
- Isıtma hızı 0,01 ile 100 °C/dakika arasında ayarlanabilmelidir.
- DSC ölçüm aralığı en az ±6.000 mW olmalıdır; bu değer orijinal sistem kataloğunda gösterilmelidir.
- Entalpi doğruluğu ±0,8 % veya daha iyi olmalıdır; bu değer orijinal sistem kataloğunda gösterilmelidir.
- Entalpi kesinliği (tekrarlanabilirlik) ±2,5 % veya daha iyi olmalıdır; bu değer orijinal sistem kataloğunda gösterilmelidir.
- Sıcaklık doğruluğu ±0,3 °C veya daha iyi olmalıdır; bu değer orijinal sistem kataloğunda gösterilmelidir.
- Sıcaklık kesinliği (tekrarlanabilirlik) ±0,5 °C veya daha iyi olmalıdır; bu değer orijinal sistem kataloğunda gösterilmelidir.
- Temel çalışma sıcaklığı aralığı en az oda sıcaklığından +400 °C'ye kadar olmalıdır. +400 °C üzerinde (örn. +600 °C veya +700 °C) ölçüm yapabilen teklifler kabul edilecektir.
- Fırın; 500 °C'den 100 °C'ye hava yardımıyla en fazla 15 dakikada soğuyabilmelidir.
- Sistem; sıvı azot soğutma aksesuarı ile en az –140 °C'ye kadar soğutma yapabilecek yapıda olmalıdır. Bu aksesuar zorunlu olmayıp ileride ücret karşılığında temin edilebilmesi yeterlidir; sistemin bu aksesuarla mekanik/elektronik uyumluluğu zorunludur.
2.2. Sensör ve Fırın Teknolojisi
- Transduser/sensör; tüm sıcaklık aralığında yüksek hassasiyet sağlayan, korozyona dayanıklı, yüksek iletkenlikli alaşımdan (Kromel-Konstantan veya eşdeğeri) üretilmiş olmalıdır.
- Sensör; plaka şekilli DSC tasarımı veya eşdeğer yüksek hassasiyetli yapıda olmalıdır.
- Fırın; düşük termal ataletli, hızlı ısıtma ve soğutma tepkisi veren, yüksek iletkenlikli malzemeden yapılmış olmalıdır.
2.3. Kroze ve Numune Haznesi
- Sistem, standart alüminyum krozeler ile çalışabilmelidir.
- Sistem, alümina (Al₂O₃) krozelerinin kullanımına da uygun olmalıdır.
- Sistem, ileride ücret karşılığında temin edilebilecek yüksek basınç krozesi seçeneğiyle uyumlu yapıda olmalıdır.
2.4. Gaz Yönetimi ve Atmosfer Kontrolü
- Sistem; inert gaz (Azot, Argon) ve kuru hava/reaktif gaz ortamında çalışabilmelidir.
- Birden fazla gaz bağlı olduğunda, yazılım arayüzünden veya manuel olarak gazlar arasında geçiş yapılabilmelidir.
- Gaz akış hızı 10–200 mL/dakika aralığında kontrol edilebilmelidir.
2.5. Mikroişlemci ve Sistem Kontrolü
- Sistemin mikroişlemcisi; fırın modülü kontrolü ve programlanması, gaz akışı kontrolü, çıkış sinyali dijitalleştirme ve bilgisayara doğrudan veri aktarımı işlemlerini gerçekleştirebilmelidir.
- Sistem bilgisayar kontrollü olmalı; tüm parametreler yazılım arayüzünden ayarlanabilmelidir.

3. YAZILIM VE VERİ ANALİZİ
- Sistemle birlikte lisanslı orijinal veri toplama ve işleme yazılımı verilmelidir.
- Yazılım aşağıdaki işlemleri desteklemelidir:
- Tüm deneysel koşulların ve parametrelerin kaydedilmesi; deney sırasında test parametrelerinin değiştirilebilmesi.
- Pik analizi (integrasyon, zemin seçimi, dekonvolüsyon/pik ayrımı), zemin düzeltme, onset sıcaklığı ve Tg hesaplama.
- Adım adım ısı kapasitesi (Cp) hesaplama prosedürü.
- Van't Hoff yöntemiyle saflık tayini.
- Otomatik sıcaklık ve enerji kalibrasyonu (indiyum ve benzeri standart metallerle).
- Verilerin ASCII, Excel ve PDF formatlarında raporlanması; piyasadaki diğer termal analiz sistemlerinden gelen verilerin işlenebilmesi.

4. BELGELENDİRME VE STANDARTLAR
- Cihaz CE uygunluk işaretine sahip olmalıdır.
- Üretici firma en az ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi sertifikasına sahip olmalıdır.
- Cihaz EN 61010-1 (Laboratuvar Ekipmanlarında Elektrik Güvenliği) standardına uygun olmalıdır.
- Tüm eleyici kriterlere uygunluk; madde madde yanıt içeren Uygunluk Beyanı ve orijinal katalog ile belgelenmelidir. Orijinal katalogda gösterilemeyen teknik özellikler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Teklif eden firma; üretici veya yetkili distribütör tarafından düzenlenmiş, konsolosluk tasdikli veya noter onaylı Türkiye Yetkili Temsilcilik Belgesi'ni teklif dosyasında ibraz etmelidir. Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış belgeler kabul edilmeyecektir.
- Üretici firma tarafından düzenlenmiş teknik yeterlilik belgesi teklif dosyasında bulunmalıdır.

5. TESLİMAT VE AKSESUARLAR
- Sistem aşağıdaki aksesuar ve belgelerle birlikte eksiksiz teslim edilmelidir:
- 1 adet DSC sistemi (ana ünite)
- 200 adet 120 µL alüminyum kroze ve kapağı
- 200 adet 30 µL alüminyum kroze ve kapağı
- 1 adet kroze kapatma aparatı
- 1 adet lisanslı orijinal yazılım programı
- 1 adet azot gazı tüpü ve regülatörü
- Güç kablosu ve gerekli bağlantı aksesuarları
- Türkçe ve/veya İngilizce kullanım kılavuzu
- IQ/OQ/PQ kalifikasyon belgesi seti
- Garanti belgesi
- Bilgisayar ve yazıcı, idarenin talebi halinde sistem kapsamına dahil edilecektir; bu durumda teknik özellikleri teklifte ayrıca belirtilmelidir.

6. KURULUM, EĞİTİM VE KALİFİKASYON
- Sistem; üretici firmanın yetkili servis mühendisleri tarafından idare tarafından belirlenen laboratuvara kurulacak ve devreye alınacaktır.
- Kurulum sonrasında kullanıcı personele uygulamalı kullanım eğitimi verilmeli; eğitim sonunda katılımcılara sertifika düzenlenmelidir.
- Kurulum aşamasında sistemin Kurulum Kalifikasyonu (IQ), Operasyon Kalifikasyonu (OQ) ve Performans Kalifikasyonu (PQ) süreçleri tamamlanmalı ve belgeler idareye teslim edilmelidir.


7. GARANTİ, YEDEK PARÇA VE TEKNİK SERVİS
- Sistem; teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl ücretsiz garanti kapsamında olmalıdır.
- Yüklenici/Satıcı firma; garanti süresinin bitiminden itibaren en az 10 (on) yıl boyunca ücretli yedek parça temini ve teknik servis desteği sağlamayı taahhüt etmelidir; bu süre zarfında gerekli yedek parçalar stoğunda bulundurulacaktır.
- Servis ağı Türkiye genelinde mevcut olmalıdır.
- Yüklenici; idare tarafından bildirilen arızalara bildirim saatinden itibaren en geç 48 (kırk sekiz) saat içinde sistemin kurulu bulunduğu yerde müdahale etmekle yükümlüdür.
- Yedek parça değişimi gerektirmeyen arızalar müdahale süresi dahil en geç 48 (kırk sekiz) saat içinde giderilerek sistem çalışır vaziyette teslim edilecektir.
- Arızanın 48 saat içinde yerinde giderilememesi halinde yüklenici, sistemin çalışmasını sağlamak amacıyla en geç 48 saat içinde benzer özelliklere sahip yedek bir sistemi kurumun hizmetine sunmakla yükümlüdür.
- Arızaya müdahale veya arızanın giderilmesinin taahhüt edilen süreyi geçmesi halinde, gecikilen her takvim günü için sözleşmede belirlenen gecikme cezası uygulanır.

8. DİĞER HÜKÜMLER
- Sistemde marka, model veya menşei belirten herhangi bir teknik kriter esas alınmayacaktır; teknik değerlendirme yalnızca bu şartnamede belirtilen nesnel kriterlere göre yapılacaktır.
- Tekliflerin değerlendirilmesinde, teklif dosyasında sunulan teknik şartname uygunluk belgesi, sertifikalar ve garanti taahhütnamesi esas alınacaktır.
- Bu şartnamede belirtilmeyen hususlarda ilgili ulusal ve uluslararası standartlar geçerlidir.
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[bookmark: _Hlk239751427]LOT-5
Sözleşme Başlığı	: Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırma, İşleme ve Ürün Geliştirme Merkezi Projesi
Yayın Referansı	: TR90/25/CMDP/0001/MA01
Lot: 5
1. Genel Tanım
Proje, Trabzon’un tıbbi-aromatik ve yerel bitki zenginliği potansiyelini katma değerli ürünlere dönüştürmek, Ar-Ge ve üretim altyapısı kurarak girişimciliği desteklemek ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Merkez, kırsal üreticileri ve yenilikçi girişimleri bir araya getirecektir.
Trabzon’da kurulacak Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırma, İşleme ve Ürün Geliştirme Merkezi ile bölgede yetişen bitkilerden yüksek katma değerli kozmetik, gıda takviyesi ve sağlık ürünlerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Proje, analiz, ekstraksiyon ve formülasyon altyapısı oluşturarak girişimcileri ve üreticileri destekleyecek, yenilikçi ürünlerin prototiplenmesi ile ar-ge desteği sağlayacak ve kırsal üretimi sürdürülebilir şekilde kent ekonomisine entegre edecektir. Mali sürdürülebilirliğe katkı için, önceliklendirilen fındık gibi bazı yerel ürünlerden Merkez tarafından ekstrakt ve aroma üretimi yapılacaktır

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı
	Sıra No
	Cihaz Adı
	Miktar

	1
	İLERİ SEVİYE TEKSTÜR ANALİZ CİHAZI (TPA)
	1



İLERİ SEVİYE TEKSTÜR ANALİZ CİHAZI (TPA)
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. GENEL ÖZELLİKLER
- Teklif edilen cihaz, masa üstü tipinde olmalı; laboratuvar ortamında hem bağımsız hem de bilgisayar yazılımı kontrolü ile tam otomatik çalışabilmelidir.
- Cihaz; katı, yarı-katı, mukozal farmasötik sistemler ile mikron boyutlu taşıyıcı matrislerin mekanik testlerini gerçekleştirebilen, basma (kompresyon) ve çekme (tensil) modlarına sahip evrensel bir tekstür analiz sistemi olmalıdır.

2. TEKNİK ÖZELLİKLER
2.1. Kuvvet Ölçüm Kapasitesi ve Hassasiyeti
- Cihaz gövdesi en az 50 kg (500 N) yüke kadar ölçümü desteklemelidir.
- Cihazla birlikte aşağıdaki yük hücreleri (load cell) teslim edilmelidir:
- 1 adet yüksek hassasiyetli 5 kg (50 N) yük hücresi
- 1 adet farmasötik jeller/kremler için optimize edilmiş 0,5 kg (5 N) yük hücresi
- Yük hücreleri kullanıcı tarafından kolayca değiştirilebilir (interchangeable) yapıda olmalı; cihaz takılan yük hücresini otomatik olarak tanımalıdır.
- Kuvvet ölçüm çözünürlüğü, seçilen yük hücresinin tam kapasitesinin en az 1/100.000'i veya daha iyi (en az 0,001 g hassasiyet) olmalıdır.
2.2. Hız Aralığı ve Kontrolü
- Test hızı en az 0,01 mm/s ile 20 mm/s arasında kademesiz olarak ayarlanabilmelidir; 40 mm/s ve üzeri hız kapasitesi tercih edilir.
- Hız doğruluğu, belirlenen değerin %0,1'inden daha iyi olmalıdır.
- Cihaz; test öncesi hız (pre-test speed), test hızı (test speed) ve test sonrası geri dönüş hızı (post-test speed) parametrelerinin bağımsız olarak programlanmasına izin vermelidir.
- Dikey çalışma mesafesi (travel distance) en az 250 mm olmalıdır.
- Mesafe çözünürlüğü en az 0,001 mm (1 µm) veya daha hassas olmalıdır.
2.3. Veri Toplama Hızı
- Topikal preparatların ani kırılma ve yapışma kopma noktalarının hatasız yakalanabilmesi için veri toplama hızı (data acquisition rate) kanal başına en az 500 nokta/saniye (pps) veya daha yüksek olmalıdır.

3. PROB, FİKSTÜR VE AKSESUAR SİSTEMLERİ
- Cihazla birlikte topikal yarı katı sistemler, katı sistemler, mukozal dozaj şekilleri ve mikroiğne matrislerinin testi için aşağıdaki prob ve fiksür setlerinin tamamı orijinal ve eksiksiz olarak teslim edilmelidir:

	Dozaj Şekli / Malzeme
	Hedeflenen Ölçüm Parametresi
	Gerekli Orijinal Prob / Fiksür

	Yarı Katı & Topikal (Krem, Jel, Merhem)
	Yayılabilirlik, Sürülebilirlik, Sertlik, Adezivlik, Kohezivlik
	TTC Konik Yayılabilirlik Fiksürü: 1 adet dişi konik yatak ve en az 5 adet şeffaf/pleksiglas erkek konik prob ucu.
Farklı çaplarda (10 mm, 25 mm, 35 mm) Perspex/PMMA silindirik prob seti.
Penetrasyon testleri için 45° ve 60° açılı konik problar.

	Katı Dozaj Şekilleri (Tablet, Supozituvar)
	Tablet Kırılma Mukavemeti, Supozituvar Sertliği ve Deformasyonu
	Tablet Kırma Aparatı: Paslanmaz çelik bıçak uçlu prob (Knife Edge) ile tabletlerin çapraz kırılma direnci ölçümü.
Supozituvar penetrasyon derinliği ölçüm probu.

	Polimerik Filmler & Ağızda Dağılan Formlar
	Çekme Direnci (Tensile Strength), Uzama, Elastikiyet Modülü
	Mini Çekme Çeneleri (Mini Tensile Grips): Polimerik ince şeritler ve ağızda dağılan filmlerin iki uçtan sabitlenerek kopma mukavemetini ölçen hassas vidalı çene seti.

	Transdermal Yamalar & Flasterler
	Soyulma Direnci (Peel Adhesion) ve Anlık Yapışma (Tackiness)
	90° ve 180° Soyulma Fiksürü + Loop Tack Rig: Yamaların yüzeyden ayrılma kuvvet sürekliliği ve prob yüzeyine anlık dokunma-çekilme adhezyon kuvveti ölçüm mekanizması.

	Mukoadheziv Sistemler (Vajinal/Bukal)
	Biyoadhezyon ve Mukoadhezyon Kuvveti
	Mukoadhezyon Hücresi (Mucoadhesion Rig): Biyolojik doku veya yapay membranların sabitlenebildiği, hatasız eksenel çekme profili çıkaran hücre yapısı.
Sıcaklık kontrollü su banyosuna entegre olabilen veya sıcaklık stabilitesi sağlayan yapıda olmalıdır.

	Mikroiğneler (Çözünen / Hidrojel)
	Mekanik Akma, Eğilme ve Batma Direnci (Failure Force)
	Düz Yüzeyli Metal Prob (Flat-Headed Probe): Mikroiğne dizilimlerine paralel basma kuvveti uygulayabilen, yüzeyi pürüzsüzleştirilmiş sert paslanmaz çelik prob ucu.



- Adezivlik ve yapışkanlık (Adhesiveness / Stickiness) ölçümü için: Yarı katı matrisin prob yüzeyinden ayrılırken uyguladığı negatif çekme kuvvetini ve harcanan işi ölçmeye uygun, pürüzsüz yüzeyli hidrofobik ve hidrofilik malzeme alternatifli problar teslim edilmelidir.
- Tüpten sıkılabilirlik ve ekstrüzyon (Syringeability / Extrusion) için: Jel veya kremlerin ambalajından/tüpünden çıkış dinamiklerini simüle eden, farklı disk açıklıklarına (orifis) sahip ekstrüzyon silindirleri ve piston seti teslim edilmelidir.

4. KONTROL VE VERİ ANALİZ YAZILIMI
- Cihazla birlikte sağlanan yazılım; cihazın tüm mekanik hareketlerini kontrol edebilmeli, gerçek zamanlı veri toplama ve gelişmiş grafik analiz yeteneğine sahip olmalıdır.
- Gerçek Zamanlı Grafik: Yazılım; Kuvvet-Zaman, Kuvvet-Mesafe ve Gerilim-Gerinim (Stress-Strain) grafiklerini test esnasında eş zamanlı çizebilmelidir. Mikroiğnelerin kırılma/akma noktaları ve filmlerin kopma eşikleri (break point) grafik üzerinde otomatik olarak algılanabilmelidir.
- Hazır Farmasötik Makrolar: Yazılım içinde topikal kremler, merhemler ve jeller için adezivlik, kohezivlik, yayılma işi ve sertlik/kıvam parametrelerini tek tıklamayla hesaplayan hazır kütüphaneler, makrolar ve proje şablonları bulunmalıdır.
- Yazılım; basma (kompresyon), çekme (tensil) ve döngüsel (TPA – Tekstür Profil Analizi) test modlarını tam otomatik kontrol edebilmeli; tablet kırılması, transdermal soyulma testi, jel adezivliği ve mikroiğne mekanik kararlılığı analizi için özel hazır makrolar ve istatistiksel hesaplama araçları içermelidir.
- Yazılım; çoklu test grafiklerini üst üste bindirerek (overlay) görsel ve istatistiksel karşılaştırma yapılmasına olanak tanımalıdır.
- Ham veriler ve grafik sonuçları; Excel, PDF, Word ve SPSS gibi yaygın formatlara veri kaybı olmaksızın aktarılabilmelidir.
- Yazılım; GLP (İyi Laboratuvar Uygulamaları) ve FDA 21 CFR Part 11 (Elektronik Kayıt ve İmza) regülasyonlarına uyumlu, kullanıcı yetkilendirme ve denetim izi (audit trail) özelliklerini desteklemelidir.

5. BELGELENDİRME VE STANDARTLAR
- Cihaza ait CE uygunluk sertifikası mevcut olmalıdır.
- Üretici firma en az ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi sertifikasına sahip olmalıdır.
- Teklif veren firma; üretici veya yetkili distribütör tarafından düzenlenmiş, konsolosluk tasdikli veya noter onaylı Türkiye Yetkili Temsilcilik Belgesi'ni teklif dosyasında ibraz etmelidir. Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış belgeler kabul edilmeyecektir.

6. TESLİMAT VE AKSESUARLAR
- Cihaz ve tüm aksesuarlarının laboratuvara nakliyesi, kurulumu ve çalışır halde teslimi yüklenici firma tarafından ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir.
- Sistem aşağıdaki kalemlerle birlikte eksiksiz teslim edilmelidir:
- 1 adet tekstür analiz cihazı (ana ünite)
- 1 adet 5 kg (50 N) yük hücresi
- 1 adet 0,5 kg (5 N) yük hücresi
- 3. bölümde belirtilen prob ve fiksür setlerinin tamamı (orijinal)
- Lisanslı orijinal kontrol ve analiz yazılımı
- Güç kablosu ve gerekli bağlantı aksesuarları
- Türkçe ve/veya İngilizce kullanım kılavuzu
- Garanti belgesi

7. GARANTİ, BAKIM, YEDEK PARÇA VE TEKNİK SERVİS
- Cihaz; fabrikasyon ve montaj hatalarına karşı teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl parça dahil tam garanti kapsamında olmalıdır.
- Garanti süresinin bitiminden itibaren en az 10 (on) yıl süreyle ücretli yedek parça temini ve teknik servis desteği taahhüt edilmelidir; yüklenici bu süre zarfında gerekli yedek parçaları stoğunda bulunduracaktır.
- Servis ağı Türkiye genelinde mevcut olmalıdır.
- Yüklenici; idare tarafından bildirilen arızalara bildirim saatinden itibaren en geç 48 (kırk sekiz) saat içinde cihazın kurulu bulunduğu yerde müdahale etmekle yükümlüdür.
- Yedek parça değişimi gerektirmeyen arızalar müdahale süresi dahil en geç 48 (kırk sekiz) saat içinde giderilerek sistem çalışır vaziyette teslim edilecektir.
- Arızanın 48 saat içinde yerinde giderilememesi halinde yüklenici, cihazın çalışmasını sağlamak amacıyla en geç 48 saat içinde benzer özelliklere sahip yedek bir cihazı kurumun hizmetine sunmakla yükümlüdür.
- Arızaya müdahale veya arızanın giderilmesinin taahhüt edilen süreyi geçmesi halinde, gecikilen her takvim günü için sözleşmede belirlenen gecikme cezası uygulanır.

8. EĞİTİM, MONTAJ VE DEVREYE ALMA
- Kurulumu takiben, yüklenici firmanın aplikasyon uzmanı tarafından laboratuvardaki araştırmacılara ve öğretim üyelerine en az 1 (bir) iş günü süreli teorik ve uygulamalı (örnek numuneler ile prob optimizasyonu ve yazılım makro yazımı dahil) kullanıcı eğitimi verilmelidir.

9. DİĞER HÜKÜMLER
- Cihazda marka, model veya menşei belirten herhangi bir teknik kriter esas alınmayacaktır; teknik değerlendirme yalnızca bu şartnamede belirtilen nesnel kriterlere göre yapılacaktır.
- Tekliflerin değerlendirilmesinde, teklif dosyasında sunulan teknik şartname uygunluk belgesi, sertifikalar ve garanti taahhütnamesi esas alınacaktır.
- Bu şartnamede belirtilmeyen hususlarda ilgili ulusal ve uluslararası standartlar geçerlidir.
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LOT-6
Sözleşme Başlığı	: Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırma, İşleme ve Ürün Geliştirme Merkezi Projesi
Yayın Referansı	: TR90/25/CMDP/0001/MA01
Lot: 6
1. Genel Tanım
Proje, Trabzon’un tıbbi-aromatik ve yerel bitki zenginliği potansiyelini katma değerli ürünlere dönüştürmek, Ar-Ge ve üretim altyapısı kurarak girişimciliği desteklemek ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Merkez, kırsal üreticileri ve yenilikçi girişimleri bir araya getirecektir.
Trabzon’da kurulacak Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırma, İşleme ve Ürün Geliştirme Merkezi ile bölgede yetişen bitkilerden yüksek katma değerli kozmetik, gıda takviyesi ve sağlık ürünlerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Proje, analiz, ekstraksiyon ve formülasyon altyapısı oluşturarak girişimcileri ve üreticileri destekleyecek, yenilikçi ürünlerin prototiplenmesi ile ar-ge desteği sağlayacak ve kırsal üretimi sürdürülebilir şekilde kent ekonomisine entegre edecektir. Mali sürdürülebilirliğe katkı için, önceliklendirilen fındık gibi bazı yerel ürünlerden Merkez tarafından ekstrakt ve aroma üretimi yapılacaktır

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı
	Sıra No
	Cihaz Adı
	Miktar

	1
	LİYOFİLİZATÖR (FREEZE DRYER)
	1



LİYOFİLİZATÖR (FREEZE DRYER)
TEKNİK ŞARTNAMESİ


1. GENEL ÖZELLİKLER
- Teklif edilen cihaz; biyolojik ve kimyasal numunelerin yüksek vakum altında, sıvı faza geçmeksizin gaz fazına dönüştürülerek (sublimasyonla) kurutulmasını sağlayan laboratuvar tipi liyofilizatör (dondurarak kurutucu) olmalıdır.
- Cihaz; gıda ve ilaç sektörü, kimya ve biyoteknoloji, adli tıp, araştırma laboratuvarları gibi alanlarda biyolojik ve kimyasal numunelerin uzun süreli bozulmadan saklanması için kullanılabilmelidir.
- Cihaz yeni, kullanılmamış ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
- Soğutma sistemi çevre dostu freon içermeyen (CFC-free) soğutucu gaz kullanmalıdır.

2. TEKNİK ÖZELLİKLER
2.1. Kondanser (Buz Yoğunlaştırıcı)
- Kondanser sıcaklığı en az –55 °C olmalıdır.
- Kondanser buz tutma kapasitesi en az 2,5 kg/24 saat olmalıdır.
- Kondanser hacmi en az 5,8 litre olmalıdır.
2.2. Vakum Sistemi
- Nihai vakum değeri en az 10⁻³ mbar (veya eşdeğeri) olmalıdır.
- Vakum selenoid valfi paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
- Cihaz bakım menüsünden vakum durumu, pompa yağı, sıcaklık ve kaçak testi izlenebilmelidir.
2.3. Manifold ve Raf Sistemi
- Cihaz vakumlu yapıda olmalı; akrilik kurutma odası veya paslanmaz çelik manifold sistemi içermelidir; kontaminasyona karşı yüksek koruma sağlanmalıdır.
- Raf çapı en az 220 mm olmalıdır.
- Raf adedi en az 3 (üç) olmalıdır.
2.4. Kontrol ve İzleme Sistemi
- Kontrol ünitesi grafik tabanlı fuzzy kontrol veya eşdeğeri akıllı kontrol sistemi olmalıdır.
- Vakum değeri ve kondanser sıcaklığı cihazın ekranından ayarlanıp izlenebilmelidir.
- Bakım menüsünden vakum, pompa yağı, sıcaklık ve kaçak testi takip edilebilmelidir.
2.5. Elektrik
- Cihaz 220 V AC, 50 Hz şebeke gerilimi ile çalışabilmelidir.



3. BELGELENDİRME VE STANDARTLAR
- Cihaza ait CE uygunluk sertifikası mevcut olmalıdır.
- Üretici firma en az ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi sertifikasına sahip olmalıdır.
- Cihaz ilgili elektrik güvenliği ve EMC standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalıdır.
- Cihaz RoHS direktifine uygun bileşenlerden üretilmiş olmalıdır.
- Teklif veren firma; yabancı menşeli ürünler için, üretici veya yetkili distribütör tarafından düzenlenmiş, konsolosluk tasdikli veya noter onaylı 'Temsilcilik Belgesi'ni teklif dosyasında sunmalıdır. Toplayıcı veya aracı firmalardan alınan belgeler kabul edilmeyecektir.
- Üretici firma tarafından düzenlenmiş teknik yeterlilik belgesi de teklif dosyasında bulunmalıdır.

4. TESLİMAT VE AKSESUARLAR
- Sistem aşağıdaki kalemlerle birlikte eksiksiz teslim edilmelidir:
- 1 adet liyofilizatör (ana ünite)
- En az 3 adet raf
- Akrilik kurutma odası veya paslanmaz çelik manifold seti
- Uygun kapasiteli vakum pompası (teknik özellikleri katalogda belirtilecektir)
- Gerekli bağlantı ve güç kabloları
- Türkçe ve/veya İngilizce kullanım kılavuzu
- Garanti belgesi

5. GARANTİ, BAKIM, YEDEK PARÇA VE TEKNİK SERVİS
- Cihaz en az 2 (iki) yıl garanti kapsamında olmalıdır.
- Yüklenici/Satıcı firma; garanti süresi boyunca ücretsiz, garanti süresinin bitiminden itibaren ise 10 (on) yıl süreyle ücretli olarak yedek parça teminini ve teknik servis desteğini sağlamayı taahhüt etmelidir. Cihazın işlevselliğini sürdürmesi için gerekli tüm yedek parçalar bu süre zarfında firmada stokta bulundurulacaktır.
- Servis ağı Türkiye genelinde mevcut olmalıdır.
- Yüklenici; idare tarafından bildirilen arızalara bildirim saatinden itibaren en geç 48 (kırk sekiz) saat içinde cihazın kurulu bulunduğu yerde müdahale etmekle yükümlüdür.
- Yedek parça değişimi gerektirmeyen arızalar müdahale süresi dahil en geç 48 (kırk sekiz) saat içinde giderilerek cihaz çalışır vaziyette teslim edilecektir.
- Arızanın 48 saat içinde yerinde giderilememesi halinde yüklenici, cihazın çalışmasını sağlamak amacıyla en geç 48 saat içinde benzer özelliklere sahip yedek bir cihazı kurumun hizmetine sunmakla yükümlüdür.
- Arızaya müdahale veya arızanın giderilmesinin taahhüt edilen süreyi geçmesi halinde, gecikilen her takvim günü için sözleşmede belirlenen gecikme cezası uygulanır.

6. EĞİTİM, MONTAJ VE DEVREYE ALMA
- Cihazın kurulumu, devreye alınması ve kullanıcı eğitimi; yüklenicinin yetkili teknik personeli tarafından kurumun belirlediği tarihte gerçekleştirilmelidir.

7. DİĞER HÜKÜMLER
- Cihazda marka, model veya menşei belirten herhangi bir teknik kriter esas alınmayacaktır; teknik değerlendirme yalnızca bu şartnamede belirtilen nesnel kriterlere göre yapılacaktır.
- Tekliflerin değerlendirilmesinde, teklif dosyasında sunulan teknik şartname uygunluk belgesi, sertifikalar ve garanti taahhütnamesi esas alınacaktır.
- Bu şartnamede belirtilmeyen hususlarda ilgili ulusal ve uluslararası standartlar geçerlidir.









[bookmark: _Hlk239757767]
TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)
LOT-7
Sözleşme Başlığı	: Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırma, İşleme ve Ürün Geliştirme Merkezi Projesi
Yayın Referansı	: TR90/25/CMDP/0001/MA01
Lot: 7
1. Genel Tanım
Proje, Trabzon’un tıbbi-aromatik ve yerel bitki zenginliği potansiyelini katma değerli ürünlere dönüştürmek, Ar-Ge ve üretim altyapısı kurarak girişimciliği desteklemek ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Merkez, kırsal üreticileri ve yenilikçi girişimleri bir araya getirecektir.
Trabzon’da kurulacak Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırma, İşleme ve Ürün Geliştirme Merkezi ile bölgede yetişen bitkilerden yüksek katma değerli kozmetik, gıda takviyesi ve sağlık ürünlerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Proje, analiz, ekstraksiyon ve formülasyon altyapısı oluşturarak girişimcileri ve üreticileri destekleyecek, yenilikçi ürünlerin prototiplenmesi ile ar-ge desteği sağlayacak ve kırsal üretimi sürdürülebilir şekilde kent ekonomisine entegre edecektir. Mali sürdürülebilirliğe katkı için, önceliklendirilen fındık gibi bazı yerel ürünlerden Merkez tarafından ekstrakt ve aroma üretimi yapılacaktır

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı
	Sıra No
	Cihaz Adı
	Miktar

	1
	UV-VISIBLE SPEKTROFOTOMETRESİ
	1



UV-VISIBLE SPEKTROFOTOMETRESİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. GENEL ÖZELLİKLER
- Teklif edilen cihaz; ultraviyole ve görünür bölgede (UV-Vis) absorbans, transmitans ve konsantrasyon ölçümleri yapabilen, çift ışın demetli (double beam) veya monitörlü çift optik yollu yapıda, masa üstü tipinde UV-Visible spektrofotometre olmalıdır.
- Cihaz açılışında sistem oto-tanılama (self-diagnostic) işlemi gerçekleştirmeli; ROM, RAM, filtre, slit, monokromatör, ışık dedektörü ve tarama motorlarının kontrolleri ile halogen ve döteryum lamba enerji ve pozisyon durumları ekranda görüntülenmelidir.

2. TEKNİK ÖZELLİKLER
2.1. Dalga Boyu Özellikleri
- Dalga boyu aralığı: 190 – 1.100 nm olmalıdır.
- Dalga boyu ayar adımı: 0,1 nm olmalıdır.
- Dalga boyu doğruluğu: ±1,0 nm veya daha iyi olmalıdır.
- Dalga boyu tekrarlanabilirliği: ±0,3 nm veya daha iyi olmalıdır.
- Dalga boyu değişim hızı: en az 6.000 nm/dakika olmalıdır.
2.2. Işık Kaynağı
- Görünür bölge için 20 W halojen (tungsten) lamba kullanılmalıdır.
- Ultraviyole bölge için döteryum (D2) lamba kullanılmalıdır.
- Lambalar en az 2.000 saat ömürlü olmalı; bu değer üretici tarafından teknik katalogda belgelenmelidir.
- Işık kaynağı geçiş dalga boyu kullanıcı tarafından 295 – 364 nm aralığında 1 nm adımlarla seçilebilir olmalıdır. Geçiş modu; halojen lamba, döteryum lamba veya otomatik geçiş olmak üzere en az 3 seçenekli olmalıdır.
2.3. Optik Sistem ve Monokromatör
- Cihazın fotometrik sistemi çift ışın demetli (double beam) veya monitörlü çift optik yollu (monitor double beam) yapıda olmalıdır.
- Monokromatör yüksek çözünürlüklü holoğrafik optik kafes (holographic grating) tipinde olmalıdır.
- Spektral bant genişliği (SBW) en fazla 5 nm olmalıdır.
2.4. Dedektör
- Dedektör; geniş dalga boyu aralığında yüksek duyarlılık sağlayan silikon fotodiod (silicon photodiode) veya eşdeğeri tipte olmalıdır.
2.5. Fotometrik Performans
- Fotometrik ölçüm aralığı:
- Absorbans: –3,0 ile +3,0 Abs
- Transmitans: 0,0 ile 200 %T
- Fotometrik kayıt aralığı:
- Absorbans: –4,0 ile +4,0 Abs
- Transmitans: –400 ile +400 %T
- Fotometrik doğruluk (NIST 930D filtresi ile):
- ±0,005 Abs (1,0 Abs'da)
- ±0,003 Abs (0,5 Abs'da)
- Fotometrik tekrarlanabilirlik: ±0,002 Abs/saat (1,0 Abs'da) veya daha iyi olmalıdır.
- Gürültü seviyesi:
- Tepe-tepe (Peak to Peak): en fazla 0,002 Abs
- RMS (havaya karşı): en fazla 0,0005 Abs
- Zemin çizgisi stabilitesi (cihaz açıldıktan 2 saat sonra): ±0,001 Abs/saat veya daha az olmalıdır.
- Zemin çizgisi düzlüğü (cihaz açıldıktan 1 saat sonra, 200 – 1.100 nm'de): ±0,010 Abs veya daha iyi olmalıdır.
- Kaçak ışık:
- 220 nm NaI ile: en fazla %0,05
- 340 nm NaNO2 ile: en fazla %0,05
2.6. Ekran ve Kontrol Paneli
- Cihazda en az 6 inç boyutunda yüksek kontrastlı LCD ekran bulunmalıdır.
- Ekrandan lamba kullanım süreleri, gizlilik ayarları ve cihaz validasyon fonksiyonları görüntülenebilmeli ve ayarlanabilmelidir.
2.7. Veri Aktarımı
- Cihazda en az 1 adet USB portu bulunmalı; ölçüm verileri USB hafıza sürücüsüne aktarılabilmelidir.
2.8. Elektrik
- Cihaz 220 V AC, 50/60 Hz şehir şebekesi ile çalışmalıdır.

3. YAZILIM VE ÖLÇÜM MODLARI
- Cihaz aşağıdaki ölçüm modlarını standart yazılımında içermelidir:
- Fotometrik Ölçüm: Kullanıcının belirlediği sabit dalga boyunda ölçüm; K-faktör yöntemiyle kantitasyon; veri tablosu depolama ve geri çağırma; opsiyonel hücre pozisyonları ile sürekli örnek ölçümü.
- Spektrum (Tarama): Abs, %T ve enerji (E) ölçüm modları; ayarlanabilir tarama sayısı (en az 1–99) ile tekrarlı spektral ölçüm; spektrumlar arasında aritmetik hesaplama.
- Miktar Tayini: En az 2–10 standart ile kalibrasyon eğrisi oluşturma; 1'den 3. dereceye kadar kalibrasyon eğrisi; K-faktör tekli ve çoklu kalibrasyon yöntemi; kalibrasyon eğrisi ve korelasyon faktörünün ekranda görüntülenmesi.
- Kinetik Ölçüm ve Zamana Karşı Tarama: Tek veya çift dalga boyunda ölçüm; enzimlerin kinetik hesaplaması; ölçüm süresi 1 sn – 9.999 dak aralığında ayarlanabilir olmalıdır.
- Çoklu Bileşen Miktar Tayini.
- Biyomethot (DNA/Protein): DNA/Protein konsantrasyon ve absorbans oran hesabı; kullanıcı tanımlı faktör ve dalga boyu; arka plan (background) düzeltme. Protein konsantrasyon yöntemleri: Lowry, BCA, Biüret, CBB ve UV yöntemleri yazılımda yüklü olmalıdır.
- Bakım ve Validasyon Modülü.

4. OPSİYONEL AKSESUARLAR
- Cihaz aşağıdaki opsiyonel aksesuarlarla genişletilebilir yapıda olmalıdır (zorunlu teslimat kapsamında değildir):
- Eser madde analizleri için mikro/süper mikro küvet tutucu
- Bulanıklık testleri için test tüpü tutucu
- Film numuneler için film tutucu
- 6'lı çoklu numune kompartmanı
- 6'lı termoelektrik kontrollü küvet tutucu
- Uzun ışık yollu küvet tutucu

5. BELGELENDİRME VE STANDARTLAR
- Cihaza ait CE uygunluk sertifikası mevcut olmalıdır.
- Üretici firma en az ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi sertifikasına sahip olmalıdır.
- Fotometrik doğruluk değerleri NIST izlenebilir standartlar (NIST 930D veya eşdeğeri) kullanılarak test edilmiş ve belgelenmiş olmalıdır.
- Teklif veren firma; üretici firma veya Türkiye'deki yetkili distribütör tarafından düzenlenmiş, konsolosluk tasdikli veya noter onaylı Türkiye Yetkili Temsilcilik Belgesi'ni ihale anında idareye ibraz etmelidir. Toplayıcı veya aracı firmalardan alınan belgeler kabul edilmeyecektir.

6. TESLİMAT VE AKSESUARLAR
- Cihaz aşağıdaki kalemlerle birlikte eksiksiz teslim edilmelidir:
- 1 adet UV-Vis Spektrofotometre (ana ünite)
- 1 adet kuvars küvet (en az 3,5 mL hacimli)
- Güç kablosu
- USB veri kablosu
- Türkçe ve/veya İngilizce kullanım kılavuzu
- Garanti belgesi

7. GARANTİ, BAKIM, YEDEK PARÇA VE TEKNİK SERVİS
- Cihaz en az 2 (iki) yıl garanti kapsamında olmalıdır.
- Yüklenici/Satıcı firma; garanti süresi boyunca ücretsiz, garanti süresinin bitiminden itibaren ise 10 (on) yıl süreyle ücretli olarak yedek parça teminini ve teknik servis desteğini sağlamayı taahhüt etmelidir. Cihazın işlevselliğini sürdürmesi için gerekli tüm yedek parçalar bu süre zarfında firmada stokta bulundurulacaktır.
- Servis ağı Türkiye genelinde mevcut olmalıdır.
- Yüklenici; idare tarafından bildirilen arızalara bildirim saatinden itibaren en geç 48 (kırk sekiz) saat içinde cihazın kurulu bulunduğu yerde müdahale etmekle yükümlüdür.
- Yedek parça değişimi gerektirmeyen arızalar müdahale süresi dahil en geç 48 (kırk sekiz) saat içinde giderilerek sistem çalışır vaziyette teslim edilecektir.
- Arızanın 48 saat içinde yerinde giderilememesi halinde yüklenici, cihazın çalışmasını sağlamak amacıyla en geç 48 saat içinde benzer özelliklere sahip yedek bir cihazı kurumun hizmetine sunmakla yükümlüdür.
- Arızaya müdahale veya arızanın giderilmesinin taahhüt edilen süreyi geçmesi halinde, gecikilen her takvim günü için sözleşmede belirlenen gecikme cezası uygulanır.

8. EĞİTİM, MONTAJ VE DEVREYE ALMA
- Cihazın kurulumu, devreye alınması ve kullanıcı eğitimi; yüklenicinin yetkili teknik personeli tarafından kurumun belirlediği tarihte gerçekleştirilmelidir.

9. DİĞER HÜKÜMLER
- Cihazda marka, model veya menşei belirten herhangi bir teknik kriter esas alınmayacaktır; teknik değerlendirme yalnızca bu şartnamede belirtilen nesnel kriterlere göre yapılacaktır.
- Tekliflerin değerlendirilmesinde, teklif dosyasında sunulan teknik şartname uygunluk belgesi, sertifikalar ve garanti taahhütnamesi esas alınacaktır.
- Bu şartnamede belirtilmeyen hususlarda ilgili ulusal ve uluslararası standartlar geçerlidir.















[bookmark: _Hlk239766604]TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)
LOT-8
Sözleşme Başlığı	: Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırma, İşleme ve Ürün Geliştirme Merkezi Projesi
Yayın Referansı	: TR90/25/CMDP/0001/MA01
Lot: 8
1. Genel Tanım
Proje, Trabzon’un tıbbi-aromatik ve yerel bitki zenginliği potansiyelini katma değerli ürünlere dönüştürmek, Ar-Ge ve üretim altyapısı kurarak girişimciliği desteklemek ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Merkez, kırsal üreticileri ve yenilikçi girişimleri bir araya getirecektir.
Trabzon’da kurulacak Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırma, İşleme ve Ürün Geliştirme Merkezi ile bölgede yetişen bitkilerden yüksek katma değerli kozmetik, gıda takviyesi ve sağlık ürünlerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Proje, analiz, ekstraksiyon ve formülasyon altyapısı oluşturarak girişimcileri ve üreticileri destekleyecek, yenilikçi ürünlerin prototiplenmesi ile ar-ge desteği sağlayacak ve kırsal üretimi sürdürülebilir şekilde kent ekonomisine entegre edecektir. Mali sürdürülebilirliğe katkı için, önceliklendirilen fındık gibi bazı yerel ürünlerden Merkez tarafından ekstrakt ve aroma üretimi yapılacaktır

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı
	Sıra No
	Cihaz Adı
	Miktar

	1
	ROTARY EVAPORATÖR
	1

	2
	TAM OTOMATİK SU AKTİVİTESİ TAYİN CİHAZI
	1

	3
	OTOMATİK POTANSİYOMETRİK TİTRASYON SİSTEMİ
	1

	4
	MASAÜSTÜ SOĞUTMALI SANTRİFÜJ
	1

	5
	MASA TİPİ DİJİTAL REFRAKTOMETRE
	1

	6
	MASA TİPİ OTOMATİK DİJİTAL POLARİMETRE
	1

	7
	KURU HAVA STERİLİZATÖRÜ (ETÜV)
	1

	8
	KÜL FIRINI
	1

	9
	ULTRA SAF SU SİSTEMİ
	1

	10
	MASAÜSTÜ pH METRESİ (İLETKEN ÖLÇERLİ)
	2

	11
	ÇALKALAMALI İNKÜBATÖR (ORBITAL SHAKER)
	1

	12
	DİJİTAL KONTROLLÜ ULTRASONİK YIKAMA CİHAZI
	1

	13
	MİNİ SANTRİFÜJ (VORTEKS)
	1



1- ROTARY EVAPORATÖR SİSTEMİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1.1. GENEL ÖZELLİKLER
- Cihaz; laboratuvar ortamında çözücülerin düşük sıcaklıkta ve kontrollü koşullarda, rotasyonlu buharlaştırma yöntemiyle uzaklaştırılması amacıyla kullanılan bir rotary evaporatör sistemidir.
- Cihaz; kimya, gıda, biyoteknoloji, ilaç, çevre ve kalite kontrol laboratuvarlarında numune konsantrasyonu, çözücü geri kazanımı ve kurutma işlemlerinde kullanılabilir nitelikte olmalıdır.
- Cihaz; buharlaştırma/tahrik ünitesi, ısıtma banyosu, dikey kondenser, cam takımı ve gerekli bağlantı aksesuarları ile birlikte komple bir set olarak teslim edilmelidir.
- Buharlaştırma ünitesi, numuneyi ısıtma banyosuna daldırma ve banyodan çıkarma hareketini sağlayan motorlu kaldırma (lift) mekanizmasına sahip olmalı; buharlaştırma pozisyonu kolayca ayarlanabilmelidir.
- Kondenser dikey (vertical) tipte olmalıdır.
- Cihazın cam aksamı, yüksek kimyasal dayanımlı borosilikat camdan üretilmiş olmalıdır.
- Cihaz gövdesi, kimyasal etkilere ve ısıya dayanıklı malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
- Cihaz; ayarlanan (set) ve gerçek (actual) değerleri gösteren dijital bir göstergeye sahip olmalı; bu gösterge üzerinden en az dönüş hızı ve ısıtma banyosu sıcaklığı izlenebilmeli ve ayarlanabilmelidir.

1.2. TEKNİK ÖZELLİKLER
- Cihaz, değişken hız ayarlı motor sistemine sahip olmalı; dönüş hızı en az 30–280 rpm aralığını kapsayacak şekilde ayarlanabilmelidir.
- Buharlaştırma ünitesinin daldırma/kaldırma hareketi (strok) en az 150 mm olmalıdır.
- Buharlaştırma ünitesinin eğim açısı en az 50°'ye kadar ayarlanabilmelidir.
- Isıtma banyosunun hacmi en az 4 litre olmalıdır.
- Isıtma banyosunun sıcaklığı, yaklaşık oda sıcaklığından (ortam sıcaklığı civarı) en az +200 °C'ye kadar ayarlanabilir olmalıdır.
- Isıtma gücü en az 1.300 W olmalıdır.
- Sıcaklık kontrolü PID veya eşdeğeri hassasiyette olmalı; banyo sıcaklık ayar hassasiyeti en fazla ±2 °C olmalıdır.
- Buharlaştırma balonu kapasitesi en az 1 L olmalı; cihaz 50 mL–3 L aralığındaki farklı boyutlardaki balonlarla uyumlu çalışabilmelidir.
- Yoğunlaştırma (soğutma) yüzey alanı en az 0,11 m² (≈1.100 cm²) olmalıdır.
- Cihazın koruma sınıfı en az IP 20 olmalıdır.
- Buharlaştırma ünitesi (ısıtma banyosu dâhil) toplam ağırlığı en fazla 30 kg olmalıdır.
- Cihazın çalışma sırasındaki gürültü (akustik basınç) düzeyi ≤ 85 dB(A) olmalıdır.
- Cihaz, 220–230 V / 50 Hz şebeke gerilimi ile çalışabilmelidir.
- Cihaz; ısıtma banyosunun kuru çalışmaya karşı korunması ve aşırı ısınma koruması güvenlik fonksiyonlarına sahip olmalıdır.
- Cihaz, harici bir vakum pompası ve vakum kontrol ünitesi ile uyumlu çalışabilmelidir.
- Renkli dijital ekran olmalıdır.

1.3. BELGELENDİRME VE STANDARTLAR
- Cihazın CE belgesi bulunmalıdır.
- Cihaz, ISO 9001 kalite yönetim sistemi kapsamında üretilmiş olmalıdır.
- Teklif veren/yetkili firma, ürünün Türkiye'de satış ve servisini yapmaya yetkili olduğunu gösteren temsilcilik/yetkili satıcı belgesine sahip olmalıdır.
- Teklif veren firmanın geçerli bir TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi bulunmalıdır.

1.4. GARANTİ, BAKIM, YEDEK PARÇA VE TEKNİK SERVİS
- Cihaz en az 2 (iki) yıl garanti kapsamında olmalıdır.
- Garanti süresi boyunca yedek parça ve servis ücretsiz olmalıdır.
- Garanti süresi bitiminden sonra en az 10 (on) yıl süreyle, ücreti karşılığında yedek parça ve teknik servis sağlanacağı taahhüt edilmelidir.
- Teknik servis ve bakım hizmetleri, yetkili teknik servis tarafından sağlanmalıdır.
- İdare tarafından bildirilen arızalara, bildirim saatinden itibaren en geç 48 (kırk sekiz) saat içerisinde cihazın kurulu bulunduğu yerde müdahale etmek zorundadır. Yedek parça değişimi gerektirmeyen arızalar, müdahale süresi dahil en geç 48 saat içerisinde giderilerek sistem çalışır vaziyette teslim edilecektir.

1.5. EĞİTİM, MONTAJ VE DEVREYE ALMA
- Cihazın montajı, devreye alınması ve gerekli validasyon işlemleri, yetkili teknik servis tarafından kurulum yerinde gerçekleştirilmelidir.
- Kullanıcı personele, kurulum yerinde uygulamalı eğitim verilmelidir. Eğitim içeriğinde en az cihazın çalışma prensibi, güvenlik önlemleri, bakım ve temizlik prosedürleri yer almalıdır.

1.6. DİĞER HÜKÜMLER
- Cihaz; cam takımı, balon/şişe adaptörleri, hortum seti ve güç kablosu dâhil tüm standart aksesuarlarıyla birlikte eksiksiz ve çalışır halde teslim edilmelidir.
- Cihazla birlikte en az 1'er adet yedek toplama ve buharlaştırma balonu verilmelidir.
- Teslim edilen tüm aksesuar ve sarf malzemeleri cihazla tam uyumlu olmalıdır.



2- TAM OTOMATİK SU AKTİVİTESİ TAYİN CİHAZI
TEKNİK ŞARTNAME

2.1. CİHAZIN TANIMI VE KULLANIM AMACI
Cihaz, katı, yarı katı ve sıvı numunelerde su aktivitesi (aₙ) değerinin hassas, hızlı ve tekrarlanabilir biçimde tayini için kullanılacaktır.
Su aktivitesi, ürünün mikrobiyal stabilitesi, raf ömrü, tekstür, renk ve kimyasal reaksiyon hızlarının belirlenmesinde temel parametredir.

2.2. TEKNİK ÖZELLİKLER
- Cihaz, chilled mirror-dev point-çiğlenme noktası ölçüm sensörüne sahip olmalıdır. Bu yönü ile cihaz ISO 21807:2004 ve sonraki 18787:2017 Standartları ile uyumlu olmalıdır.
- Cihaz, en yeni nesil minimum 7 inch renkli dokunmatik ekrana sahip olmalıdır.
- Kullanıcı arayüzü çok dilli menü (Türkçe dahil) olmalıdır.
- Cihaz, kolay iş akışı yönetimi için açılır ve uyarı sistemlerine sahip kullanıcı dostu yazılıma sahip olmalıdır.
- Cihaz ürün raf ömrü çalışmaları için oda sıcaklığı dışında, ayarlanabilecek farklı sıcaklıklarda da aW ölçümleri yapabilecek özelliğe sahip olmalıdır. Yazılımında mevcut bu özel simülasyon modu sayesinde ürünün raf ömrü konusunda değerlendirme yapılabilecek somut veriler elde edilebilmelidir.

Ölçüm Performansı:
- Cihazın ölçüm aralığı 0,030 ila 1000 aw olmalıdır.
- Cihazın doğruluğu +25 °C'de ±0,003 aw olmalıdır.
- Cihaz, iyi bir tekrarlanabilirliğe sahip olmalıdır. Tekrarlanabilirlik ≤ ±0,002 aₙ.
- Ölçüm süresi numunenin türüne bağlı olarak 3–10 dakika aralığında olmalıdır.
- Cihaz çok noktalı (en az 3 tuz çözeltisi) kalibrasyonu desteklemelidir.

Numune Haznesi ve Tasarım:
- Kolay numune yerleştirme ve temizleme için önden açılan sensör bloğu bulunmalıdır.
- Ölçüm haznesi, ortamı şartlandırmak ve dengeye getirmek için bir fan, çevresel parazitin engellendiğini garanti edebilen contalı yüksek sızdırmaz bir hazneye sahip olmalıdır.

Veri Yönetimi ve Bağlantı:
- Cihaz, harici bir PC'ye bağlantı, RS232 ve USB çıkışları ile donatılmış olmalıdır.
- Her ölçüm sonucu otomatik olarak hafızaya kaydedilmeli ve numune adı, tarih-saat, operatör bilgisiyle saklanmalıdır.
- Veriler CSV, PDF veya LIMS uyumlu formatlarda dışa aktarılabilmelidir.
- Yazıcı bağlantısı veya entegre yazdırma özelliği bulunmalıdır.
- Cihaz, harici yazılım üzerinden uzaktan izleme ve raporlama yapılmasına olanak vermelidir.

Güvenlik ve Sistem Yönetimi:
- Cihaz kendi kendine test (self-diagnostic) fonksiyonuna sahip olmalıdır.
- Kullanıcı seviyeleri (operatör, süpervizör, admin) tanımlanabilir olmalıdır.
- Cihaz aşırı sıcaklık, sensör arızası veya kapak açılması durumlarında uyarı vermelidir.
- Güvenlik: şifre ile yönetici ve kullanıcı yönetimi (uygun olarak) mümkün olmalıdır.

2.3. TESLİMAT VE AKSESUARLAR
Cihaz seti minimum aşağıdakileri içermelidir:
- Cihaz, güç kablosu, adaptör.
- Kalibrasyon seti (6 nokta için).
- 25 adet kapaklı numune kapları.
- USB kablosu ve yazılım CD'si.
- Kullanım ve bakım kılavuzları.

2.4. KURULUM VE TESLİMAT KOŞULLARI
- Kurulum, validasyon (IQ/OQ) ve kullanıcı eğitimi yetkili teknik servis tarafından yerinde yapılmalıdır.

2.5. UYGUNLUK VE STANDARTLAR
- CE Uygunluk Sertifikası olmalıdır.
- ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi olmalıdır.
- EN 61010-1 Laboratuvar Güvenlik Standardı.
- ISO 21807 "Microbiology of Food and Animal Feeding Stuffs – Determination of Water Activity" olmalıdır.
- AOAC 978.18 Metodu olmalıdır.

2.6. GARANTİ, YETKİ VE TEKNİK SERVİS
- Yüklenici/Satıcı firma, sözleşme konusu cihaz/sistem için garanti süresi (en az 2 yıl) boyunca ücretsiz, garanti süresinin bitiminden itibaren ise 10 (on) yıl süreyle, ücreti mukabilinde yedek parça teminini ve teknik servis desteğini sağlamayı kabul ve taahhüt eder. Firma, cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli olan tüm yedek parçaları, söz konusu süre zarfında stoklarında bulunduracaktır.
- Yüklenici, idare tarafından bildirilen arızalara, bildirim saatinden itibaren en geç 48 (kırk sekiz) saat içerisinde cihazın kurulu bulunduğu yerde müdahale etmek zorundadır.
- Yedek parça değişimi gerektirmeyen arızalar, müdahale süresi dahil en geç 48 saat içerisinde giderilerek sistem çalışır vaziyette teslim edilecektir.
- Arızanın 48 saat içerisinde yerinde giderilememesi durumunda, yüklenici, sistemin çalışmasını sağlamak amacıyla en geç 48 saat içerisinde benzer özelliklere sahip yedek bir cihazı kurumun hizmetine sunmakla yükümlüdür.
- Arızaya müdahale veya arızanın giderilmesinin taahhüt edilen süreyi geçmesi halinde, gecikilen her takvim günü için sözleşmede belirlenen gecikme cezası uygulanır.















































3- OTOMATİK POTANSİYOMETRİK TİTRASYON SİSTEMİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

3.1. GENEL ÖZELLİKLER
- Teklif edilen cihaz; asit-baz, redoks, kompleksometrik ve çökelme tipi titrasyon modlarını destekleyen tam otomatik potansiyometrik titrasyon sistemi olmalıdır.
- Cihaz; analiz hızını artırmak ve operatör hatalarını minimize etmek amacıyla tam otomasyon özelliğine sahip olmalıdır.
- Cihaz aşağıdaki titrasyon modlarını desteklemelidir:
- DET — Dinamik eşdeğer nokta titrasyonu
- MET — Monoton eşdeğer nokta titrasyonu
- SET — Önceden ayarlı uç nokta titrasyonu
- MAT — Manuel titrasyon

3.2. TEKNİK ÖZELLİKLER
3.2.1. Ekran ve Kullanıcı Arayüzü
- Cihaz en az 7 inç boyutunda renkli dokunmatik ekrana sahip olmalı; kullanıcıyı adım adım yönlendiren sezgisel bir arayüze sahip olmalıdır.
- Titrasyon eğrileri gerçek zamanlı olarak ekranda izlenebilmeli; sonuçlar otomatik hesaplanmalıdır.
3.2.2. Büret Sistemi
- Büret sistemi değiştirilebilir yapıda olmalı; en az 10 mL ve 20 mL büret seçenekleri sunulmalıdır.
- Büret doğruluğu; 10 mL için ±0,02 mL, 20 mL için ±0,03 mL olmalıdır.
- Büret tekrarlanabilirliği ≤ %0,2 olmalıdır.
- Büret mekanik çözünürlüğü 1/30.000 olmalıdır.
- Sıvı ile temas eden büret ve bağlantı elemanları PTFE veya borosilikat cam gibi kimyasal dayanımı yüksek malzemeden üretilmiş olmalıdır.
3.2.3. Ölçüm Aralıkları ve Çözünürlük
- mV ölçüm aralığı: ±2.000,00 mV; çözünürlük: 0,1 mV olmalıdır.
- pH ölçüm aralığı: 0,00 – 20,00; çözünürlük: 0,01 pH olmalıdır.
- Sıcaklık telafisi: –5,0 °C ile +105,0 °C arasında yapılabilmeli; sıcaklık doğruluğu ±0,2 °C olmalıdır.
3.2.4. Yöntem Hafızası ve Veri Yönetimi
- Cihaz en az 100 (yüz) kullanıcı tanımlı yöntem hafızasına ve en az 10 adet kısa yol (shortcut) tuşuna sahip olmalıdır.
- GLP uyumlu veri yönetimi bulunmalı; en az 200 sonuç kaydı saklanabilmeli; RS-232 veya USB üzerinden veri aktarımı yapılabilmelidir.
3.2.5. Genişletilebilirlik
- Cihaz otomatik örnekleyici (autosampler) ve ek büret modülleri ile genişletilebilir yapıda olmalıdır.

3.3. BELGELENDİRME VE STANDARTLAR
- Cihaza ait CE uygunluk sertifikası mevcut olmalıdır.
- Üretici firma en az ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi sertifikasına sahip olmalıdır.
- Cihaz EN 61010-1 (Laboratuvar Ekipmanlarında Elektrik Güvenliği) standardına uygun olmalıdır.
- Satıcı firma; yabancı menşeli ürünler için Türkiye temsilcisi olduğunu, üretici veya yetkili distribütör tarafından düzenlenmiş, konsolosluk tasdikli veya noter onaylı 'Temsilcilik Belgesi' ile tevsik edecektir. Toplayıcı veya aracı firmalardan alınan belgeler kabul edilmeyecektir.
- Üretici firma tarafından düzenlenmiş teknik yeterlilik belgesi de teklif dosyasında bulunacaktır.

3.4. TESLİMAT VE AKSESUARLAR
- Cihaz aşağıdaki kalemlerle birlikte eksiksiz teslim edilmelidir:
- 1 adet otomatik potansiyometrik titrasyon sistemi (ana ünite)
- 1 adet 20 mL büret ünitesi
- 1 adet kombine pH elektrodu (sıcaklık sensörlü)
- 1 adet manyetik karıştırıcı
- Güç kablosu ve veri kablosu (RS-232 ve/veya USB)
- Türkçe ve/veya İngilizce kullanım kılavuzu
- Garanti belgesi

3.5. GARANTİ, BAKIM, YEDEK PARÇA VE TEKNİK SERVİS
- Yüklenici/Satıcı firma, sözleşme konusu cihaz/sistem için garanti süresi (en az 2 yıl) boyunca ücretsiz, garanti süresinin bitiminden itibaren ise 10 (on) yıl süreyle, ücreti mukabilinde yedek parça teminini ve teknik servis desteğini sağlamayı kabul ve taahhüt eder. Firma, cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli olan tüm yedek parçaları, söz konusu süre zarfında stoklarında bulunduracaktır.
- Yüklenici; idare tarafından bildirilen arızalara bildirim saatinden itibaren en geç 48 (kırk sekiz) saat içerisinde cihazın kurulu bulunduğu yerde müdahale etmek zorundadır.
- Yedek parça değişimi gerektirmeyen arızalar, müdahale süresi dahil en geç 48 saat içerisinde giderilerek sistem çalışır vaziyette teslim edilecektir.
- Arızanın 48 saat içerisinde yerinde giderilememesi durumunda yüklenici, sistemin çalışmasını sağlamak amacıyla en geç 48 saat içerisinde benzer özelliklere sahip yedek bir cihazı kurumun hizmetine sunmakla yükümlüdür.
- Arızaya müdahale veya arızanın giderilmesinin taahhüt edilen süreyi geçmesi halinde, gecikilen her takvim günü için sözleşmede belirlenen gecikme cezası uygulanır.

3.6. EĞİTİM, MONTAJ VE DEVREYE ALMA
- Cihazın kurulumu, devreye alınması ve kullanıcı eğitimi; yüklenicinin yetkili teknik personeli tarafından kurumun belirlediği tarihte gerçekleştirilmelidir.

3.7. DİĞER HÜKÜMLER
- Cihazda marka, model veya menşei belirten herhangi bir teknik kriter esas alınmayacaktır; teknik değerlendirme yalnızca bu şartnamede belirtilen nesnel kriterlere göre yapılacaktır.
- Tekliflerin değerlendirilmesinde, teklif dosyasında sunulan teknik şartname uygunluk belgesi, sertifikalar ve garanti taahhütnamesi esas alınacaktır.
- Bu şartnamede belirtilmeyen hususlarda ilgili ulusal ve uluslararası standartlar geçerlidir.






























4- MASAÜSTÜ SOĞUTMALI SANTRİFÜJ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

4.1. CİHAZIN TANIMI VE KULLANIM AMACI
Cihaz, çok amaçlı kullanıma uygun masaüstü (benchtop) tip soğutmalı santrifüj olacaktır. Laboratuvar ve oda koşullarında çalışabilmeli; biyokimya, mikrobiyoloji, moleküler biyoloji ve tıbbi araştırma uygulamalarında örnek ayrıştırma işlemleri için kullanılabilecektir.

4.2. GENEL TASARIM VE KONTROL ÖZELLİKLERİ
- Cihaz masaüstü (benchtop) tipte olacaktır.
- Tüm kontrol ve işletme elemanları tek bir panel/ekran üzerinde toplanmış olacaktır.
- Cihaz renkli dokunmatik ekran ile kontrol edilecektir.
- Cihaz mikroişlemci (mikroproses) kontrollü olacaktır.
- Cihazda hız (rpm), RCF (× g), süre, sıcaklık, hızlanma ve yavaşlama kademeleri programlanabilecektir.
- En az 100 programa kadar program hafızası bulunacak; step program tanımlanabilecektir.
- Süre ayarı en az 0–99 dakika 59 saniye arasında olacak; sürekli çalışma modu desteklenecektir.
- Cihazda yazılım güncellemelerine imkân tanıyan iletişim portu bulunacaktır.

4.3. PERFORMANS VE KAPASİTE ÖZELLİKLERİ
- Cihazın maksimum hızı en az 15.000 rpm olacak; hız hassasiyeti ±10 d/dak veya daha iyi olacaktır.
- Maksimum bağıl santrifüj kuvveti (RCF) en az 22.000 × g olacaktır.
- Cihazda en az 9 hızlanma ve en az 9 yavaşlama/frenleme kademesi bulunacaktır.
- Cihaz birden fazla rotor tipini destekleyecek olup mevcut rotor çeşitliliği orijinal katalogda gösterilecektir. Katalogda gösterilemeyen teklifler geçersiz sayılacaktır.
- Rotorlar; alet gerektirmeden, hızlıca değiştirilebilir ve ergonomik tek elle takılıp çıkarılabilir yapıda olacaktır.
- Rotor üzerine bastırarak (tool-free) takılabilme özelliğine sahip olacaktır.
- Rotor bakım gerektirmeyen yapıda olacaktır.
- Metal aksesuarlar otoklav edilebilir özellikte olacaktır.

4.4. SOĞUTMA SİSTEMİ VE İKLİMLENDİRME
- Cihaz soğutmalı tipte olacak; çalışma sıcaklığı aralığı en az –10 °C ile +40 °C arasında ayarlanabilecektir.
- Sıcaklık hassasiyeti ±1 °C olacaktır.
- Cihaz hızlı ön soğutma (fast precooling) özelliğine sahip olacaktır.
- Soğutma sisteminde florürsüz (CFC içermeyen) çevre dostu soğutucu akışkan kullanılacaktır.
- Motor tasarımı yoğuşma suyunun rulmanları aşındırmasını önleyecek yapıda olacak ve uzun servis ömrü sunacaktır.

4.5. MALZEME VE MEKANİK YAPI
- Santrifüj haznesi korozyon direnci yüksek paslanmaz çelikten (en az AISI 304 kalitesi) imal edilmiş olacaktır.
- Kapak ve rotor sızdırmazlığı kauçuk conta/O-ring ile sağlanacaktır.
- Kapak, örneklerin yerleştirilmesine ve çıkarılmasına engel olmayacak biçimde tam açılabilecektir.
- Kapak kilidi bulunacak; kapak açık iken rotor dönmeyecek, rotor dönerken kapak açılmayacaktır.
- Kapağın açılmadığı durumlarda mekanik olarak müdahale edilebilecektir.
- Motorun gövdeye bağlantısı ve gövdenin zemine teması titreşimleri asgari düzeyde tutacak esnek malzemeden yapılacaktır.

4.6. GÜVENLİK SİSTEMLERİ
- Kapak açık kalma, sistem arızası, aşırı hız, aşırı ısınma ve dengesizlik durumlarında sesli ve görsel alarm verilecek; cihaz güvenli biçimde duracaktır.
- Dengesizlik durumunda cihazı otomatik olarak durdurup emniyete alacak otomatik balans (SMARTSpin veya eşdeğer) sistemi olacaktır.
- Parmak sıkışmasını önleyici güvenlik mekanizması bulunacaktır.
- Cihaz darbeye dayanıklı yapıda olacaktır.
- Sistem; hem mekanik hem de yazılım (arayüz) üzerinden kilitleme/alarm desteğine sahip olacaktır.

4.7. TEKNİK ÖLÇÜLER VE GÜÇ GEREKSİNİMLERİ
- Çalışma gürültü seviyesi ≤62 dB(A) olacaktır.
- Güç tüketimi en fazla 1950 W olacaktır.
- Cihaz 220–230 V AC, 50 Hz şebeke gerilimi ile çalışacaktır.
- Cihaz masaüstü kullanıma uygun kompakt boyutlarda olacak; ağırlık ve boyutlar katalogda belirtilecektir.

4.8. BELGELENDİRME VE STANDARTLAR
- Cihaz CE işaretine sahip olacaktır.
- EN/IEC 61010-1 (elektriksel güvenlik) ve EN/IEC 61326-1 (EMC) standartlarına uygun üretilmiş olacaktır.
- ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemi sertifikasına sahip bir üretici tarafından üretilmiş olacaktır.
- Teklif edilen cihazın sertifikaları orijinal katalog ve/veya dokümanlarda gösterilecektir.

4.9. GARANTİ, BAKIM, YEDEK PARÇA VE TEKNİK SERVİS
- Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl ücretsiz garanti sağlanacaktır.
- Garanti süresinin bitiminden itibaren en az 10 (on) yıl boyunca ücretli yedek parça temini ve teknik servis desteği taahhüt edilecektir; yüklenici bu süre zarfında gerekli yedek parçaları stoğunda bulunduracaktır.
- Yüklenici; idare tarafından bildirilen arızalara bildirim tarihinden itibaren en geç 48 (kırk sekiz) saat içinde cihazın kurulu olduğu yerde yerinde müdahale etmek zorundadır.
- Yedek parça değişimi gerektirmeyen arızalar müdahale süresi dahil en geç 48 saat içinde giderilerek cihaz çalışır hâlde teslim edilecektir.
- Taahhüt edilen sürenin aşılması durumunda gecikilen her takvim günü için sözleşmede belirlenen gecikme cezası uygulanacaktır.
- Teklif eden firma, yurt genelinde teknik servis desteği sağlayacağını belgeleyen TSE Hizmet Yeterlilik Belgesini teklif dosyasında sunacaktır.

4.10. UYGUNLUK BELGELERİ VE TEMSİLCİLİK
- Teklif eden firma, üretici veya yetkili distribütör tarafından düzenlenmiş, konsolosluk tasdikli veya noter (apostil) onaylı Türkiye Yetkili Temsilcilik Belgesini teklif dosyasında ibraz edecektir. Toplayıcı veya aracı firmalardan alınan belgeler kabul edilmeyecektir.
- Üretici firmadan alınmış ISO 9001 kalite belgesi (apostil/noter onaylı sureti) teklif dosyasına eklenecektir.
- Teknik şartname maddelerinin tamamının karşılandığını gösteren Uygunluk Beyanı; madde madde yanıt içerecek ve orijinal katalog ve/veya manuel üzerinde ilgili sayfalar gösterilerek desteklenecektir.

4.11. TESLİMAT VE EĞİTİM
- Cihaz yeni, kullanılmamış ve orijinal ambalajında teslim edilecektir; demo, teşhir veya ikinci el ürünler kabul edilmeyecektir.
- Kurulum yetkili servis tarafından gerçekleştirilecek; kurulum sonrasında performans testi yapılarak sonuçlar idareye yazılı teslim edilecektir.
- Kurulum sonrasında kullanıcı personele uygulamalı kullanım eğitimi verilecektir.
- Cihazla birlikte en az Türkçe kullanım kılavuzu teslim edilecektir.
- Tüm standart aksesuarlar eksiksiz teslim edilecektir.
- Cihaz aşağıdaki kapasitelere sahip rotor/adaptör seti ile birlikte teslim edilecektir:
• 2 mL / 1,5 mL x 24 tüp kapasiteli rotor (0,5 mL tüpler için adaptör dahil)
• 0,2 mL x 24 tüp kapasiteli rotor veya uyumlu adaptör
• 0,5 mL x 24 tüp kapasiteli rotor veya uyumlu adaptör
Söz konusu rotor ve/veya adaptörler teklif dosyasında orijinal katalog üzerinde gösterilecektir.





















5- MASA TİPİ DİJİTAL REFRAKTOMETRE

TEKNİK ŞARTNAMESİ

5.1. GENEL ÖZELLİKLER
- Teklif edilen cihaz; sıvı numunelerin kırılma indisi (refractive index) ve şeker derişimini (Brix %) yüksek doğrulukla ölçebilen, tam otomatik, masa üstü tipinde dijital refraktometre olmalıdır.
- Cihaz; gıda, içecek, kimya, kozmetik, farmasötik ve Ar-Ge laboratuvarlarında konsantrasyon ve kalite kontrol analizlerinde kullanılabilir olmalıdır.
- Cihaz gövdesi kimyasal dirençli ABS veya eşdeğeri malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
- Numune tablası ve numune ile temas eden tüm yüzeyler paslanmaz çelik (SUS 316) olmalıdır.
- Kullanıcı arayüzü ergonomik yapıda olmalı; Türkçe veya İngilizce menü seçeneklerine sahip olmalıdır.

5.2. TEKNİK ÖZELLİKLER

5.2.1. Ölçüm Aralığı
- Kırılma indisi (nD) ölçüm aralığı en az 1,32420 – 1,58000 nD olmalıdır.
- Brix ölçüm aralığı 0,00 – 100,00 % arasında olmalıdır.

5.2.2. Çözünürlük
- Kırılma indisi çözünürlüğü 0,00001 nD olmalıdır.
- Brix çözünürlüğü 0,01 % olmalıdır.

5.2.3. Doğruluk
- Kırılma indisi doğruluğu ±0,00004 nD veya daha iyi olmalıdır.
- Brix doğruluğu ±0,03 % veya daha iyi olmalıdır.

5.2.4. Işık Kaynağı ve Sensör
- Işık kaynağı olarak sodyum D hattına (λ = 589,3 nm) sahip uzun ömürlü LED kullanılmalıdır.
- Ölçüm yüksek çözünürlüklü CCD sensör üzerinden gerçekleştirilmelidir.

5.2.5. Sıcaklık Kontrolü ve Kompanzasyonu
- Cihazda dahili Peltier (ısıtma/soğutma) sıcaklık kontrol sistemi bulunmalıdır; harici su banyosuna ihtiyaç duyulmamalıdır.
- Sıcaklık ölçüm ve kompanzasyon aralığı 5 °C ile 75 °C arasında otomatik olmalıdır.
- Sıcaklık doğruluğu 20 – 30 °C aralığında ±0,03 °C olmalıdır.

5.2.6. Ölçüm Hızı ve Ekran
- Ölçüm sonuçları maksimum 10 saniye içinde ekranda görüntülenmelidir.
- LCD ekran üzerinden aynı anda nD, Brix, sıcaklık ve sınır değer kontrolleri (OK/NG) izlenebilmelidir.

5.2.7. Veri Yönetimi
- Cihaz hafızasında en az 1000 adet ölçüm verisi saklanabilmelidir.
- Veri aktarımı için RS-232C ve/veya USB bağlantı portu bulunmalıdır.

5.2.8. Koruma ve Elektrik
- Cihazın sıvı sıçramalarına karşı koruma sınıfı en az IP 65 olmalıdır.
- Cihaz 220 V AC, 50 Hz şebeke gerilimi ile çalışabilmelidir.
5.2.9. Kalibrasyon
- Cihaz saf su veya standart sıvılarla tek tuş üzerinden otomatik kalibrasyon yapabilmelidir.
- Cihazın optik yüzeyi kolay temizlenebilir yapıda olmalıdır.

5.3. BELGELENDİRME VE STANDARTLAR
- Cihaza ait CE uygunluk sertifikası mevcut olmalıdır.
- Teklif veren firma veya imalatçı firma en az ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi sertifikasına sahip olmalıdır.
- Cihaz EN 61010-1 (Laboratuvar Ekipmanlarında Güvenlik) ve EN 61326-1 (EMC) standartlarına uygun olmalıdır.
- Cihaz RoHS ve REACH çevre direktifleriyle uyumlu olmalıdır.
- GLP/GMP veri yönetimi kriterlerini karşılamalıdır.
- Teklif veren firma; yabancı menşeli ürünler için Türkiye distribütörü veya yetkili temsilcisi olduğunu gösteren üretici firma onaylı temsilcilik belgesi ile teknik yeterlilik belgesini teklif dosyasında sunmalıdır.

5.4. TESLİMAT VE AKSESUARLAR
- Cihaz aşağıdaki aksesuar ve belgelerle birlikte eksiksiz teslim edilmelidir:
- 1 adet dijital refraktometre (ana ünite)
- Güç kablosu
- Veri kablosu (USB ve/veya RS-232C)
- Kalibrasyon sıvısı (standart çözelti)
- Koruyucu kapak
- Türkçe ve İngilizce kullanım kılavuzu
- Garanti belgesi
- Kalibrasyon ve bakım sertifikası

5.5. GARANTİ, BAKIM, YEDEK PARÇA VE TEKNİK SERVİS
- Cihaz en az 2 (iki) yıl garanti kapsamında olmalıdır.
- Yüklenici/Satıcı firma; garanti süresi boyunca ücretsiz, garanti süresinin bitiminden itibaren ise 10 (on) yıl süreyle ücretli olarak yedek parça teminini ve teknik servis desteğini sağlamayı taahhüt etmelidir. Cihazın işlevselliğini sürdürmesi için gerekli tüm yedek parçalar bu süre zarfında firmada stokta bulundurulacaktır.
- Servis ağı Türkiye genelinde mevcut olmalıdır.
- Yüklenici; idare tarafından bildirilen arızalara bildirim saatinden itibaren en geç 48 (kırk sekiz) saat içinde cihazın kurulu bulunduğu yerde müdahale etmekle yükümlüdür.
- Yedek parça değişimi gerektirmeyen arızalar müdahale süresi dahil en geç 48 (kırk sekiz) saat içinde giderilerek sistem çalışır vaziyette teslim edilecektir.
- Arızanın 48 saat içinde yerinde giderilememesi halinde yüklenici, cihazın çalışmasını sağlamak amacıyla en geç 48 saat içinde benzer özelliklere sahip yedek bir cihazı kurumun hizmetine sunmakla yükümlüdür.
- Arızaya müdahale veya arızanın giderilmesinin taahhüt edilen süreyi geçmesi halinde, gecikilen her takvim günü için sözleşmede belirlenen gecikme cezası uygulanır.
5.6. EĞİTİM, MONTAJ VE DEVREYE ALMA
- Cihazın kurulumu, devreye alınması ve kullanıcı eğitimi; yüklenicinin yetkili teknik personeli tarafından kurumun belirlediği tarihte gerçekleştirilmelidir.
5.7. DİĞER HÜKÜMLER
- Cihazda marka, model veya menşei belirten herhangi bir teknik kriter esas alınmayacaktır; teknik değerlendirme yalnızca bu şartnamede belirtilen nesnel kriterlere göre yapılacaktır.
- Tekliflerin değerlendirilmesinde, teklif dosyasında sunulan teknik şartname uygunluk belgesi, sertifikalar ve garanti taahhütnamesi esas alınacaktır.
- Bu şartnamede belirtilmeyen hususlarda ilgili ulusal ve uluslararası standartlar geçerlidir.




















6- MASA TİPİ OTOMATİK DİJİTAL POLARİMETRE
TEKNİK ŞARTNAME

6.1. GENEL ÖZELLİKLER
- Teklif edilen cihaz; optik aktiviteye sahip maddelerin döndürme açısını (optical rotation) ve özgül dönüş değerlerini yüksek doğrulukla ölçebilen, tam otomatik, masa üstü tipinde dijital polarimetre olmalıdır.
- Cihaz; gıda, şeker, ilaç, kimya, kozmetik ve araştırma laboratuvarlarında çözelti saflığı, konsantrasyon ve optik saflık tayinlerinde kullanılabilir olmalıdır.
- Cihaz, ölçümleri otomatik olarak gerçekleştirmeli ve sonuçları dijital ekranda görüntülemelidir.

6.2. TEKNİK ÖZELLİKLER

6.2.1. Ölçüm Aralığı ve Skalalar
- Optik dönüş ölçüm aralığı: −89,99° … +89,99° olmalıdır.
- Uluslararası Şeker Skalası ölçüm aralığı: −130,00 °Z … +130,00 °Z olmalıdır.
6.2.2. Hassasiyet ve Doğruluk
- Gösterge hassasiyeti (çözünürlük): 0,001° olmalıdır.
- Ölçüm doğruluğu: 0 – ±1° aralığında ±0,002° veya daha iyi olmalıdır.
- Ölçüm tekrarlanabilirliği (RSD): ≤ 0,001° olmalıdır.
6.2.3. Işık Kaynağı ve Dalga Boyu
- Işık kaynağı LED teknolojisine dayalı ve 589 nm (sodyum D-hattı) dalga boyunda ölçüm yapabilmelidir.
6.2.4. Sıcaklık Kontrol ve Kompanzasyon Sistemi
- Cihazda dahili Peltier kontrollü sıcaklık stabilizasyon sistemi bulunmalı; sıcaklık ±0,1 °C hassasiyetle sabit tutulabilmelidir.
- Entegre dijital Pt1000 sıcaklık sensörü bulunmalıdır.
- Tüm ölçüm modlarında otomatik sıcaklık kompanzasyonu (ATC) mevcut olmalıdır.
- Uluslararası Şeker Skalası ölçümlerinde 18 °C ile 30 °C arasında sıcaklığa göre ölçüm düzeltmesi (sıcaklık düzeltmeli ve düzeltmesiz olmak üzere iki farklı mod) yapılabilmelidir.
6.2.5. Numune Haznesi ve Yapısal Özellikler
- Ölçüm haznesi 100 mm ve 200 mm polarimetre tüplerine uygun olmalıdır.
- Numune tüpleri kuvarz camdan imal edilmiş, hermetik kapaklı (uç kapaklar paslanmaz çelik veya teflon) olmalıdır.
- Numune haznesi solvent ve şeker çözeltilerine karşı korozyon direncine sahip olmalıdır.
- Cihaz gövdesi kimyasal dayanımlı metal veya ABS kompozit malzemeden üretilmiş olmalıdır.
- Ön panel en az IP 65 koruma sınıfında, solvent buharına ve sıçramaya dayanıklı yapıda olmalıdır.

6.3. FONKSİYONEL ÖZELLİKLER
6.3.1. Ölçüm Modları
- Cihaz aşağıdaki ölçüm modlarını desteklemelidir:
- Çevirme açısı (°)
- Uluslararası Şeker Skalası — sıcaklık düzeltmeli (°Z)
- Uluslararası Şeker Skalası — sıcaklık düzeltmesiz (°Z)
- Özgül optik dönüş [α]
- Konsantrasyon (%)
- Saflık
6.3.2. Ekran ve Gösterim
- Cihaz arkadan aydınlatmalı grafik LCD ekrana sahip olmalıdır; ekranda çevirme açısı, konsantrasyon, özgül dönüş ve anlık sıcaklık değerleri ayrı ayrı görüntülenebilmelidir.
- Gerçek zamanlı ölçüm ve sıcaklık grafiği ekranda izlenebilmelidir.
6.3.3. Kalibrasyon
- Sıfırlama ayarı cihaz üzerindeki tuşla havaya karşı yapılabilmelidir.
- Sertifikalı sükroz çözeltisi veya saf su ile otomatik kalibrasyon yapılabilmelidir.
6.3.4. Veri Yönetimi
- Cihaz en az 500 (yüz) ölçüm sonucunu hafızasında saklayabilmelidir.
- Ölçümler tarih-saat damgalı olarak GLP/GMP formatında kaydedilebilmelidir.
- Veri aktarımı için RS-232C ve/veya USB arabirimi bulunmalıdır; bilgisayar veya LIMS sistemine bağlanabilmelidir. Opsiyonel olarak termal yazıcı da bağlanabilmelidir.
6.3.5. Güvenlik ve Kullanıcı Yönetimi
- Cihazda parola koruması bulunmalıdır.
- Menü dili en az İngilizce olmalıdır; Türkçe menü desteği olmalıdır
- Sürekli kaliteli ölçüm elde etmek için cihaz önceden ayarlanmış değerlere sahip olmalı; ancak kullanıcı bu değerleri gerektiğinde değiştirebilmelidir.
6.3.6. Elektrik
- Cihaz 220 V AC, 50 Hz şebeke gerilimi ile çalışabilmelidir.

6.4. BELGELENDİRME VE STANDARTLAR
- Cihaza ait CE uygunluk sertifikası mevcut olmalıdır.
- Teklif veren firma veya imalatçı firma en az ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi sertifikasına sahip olmalıdır.
- Cihaz EN 61010-1 (Laboratuvar Ekipmanlarında Güvenlik) ve EN 61326-1 (EMC) standartlarına uygun olmalıdır.
- Cihaz RoHS ve REACH yönetmeliklerine uygun bileşenlerden üretilmiş olmalıdır.
- GLP/GMP veri bütünlüğü ilkelerine uygun ölçüm kayıt sistemine sahip olmalıdır.
- Teklif veren firma; yabancı menşeli ürünler için Türkiye distribütörü veya yetkili temsilcisi olduğunu gösteren üretici firma onaylı temsilcilik belgesi ile teknik yeterlilik belgesini teklif dosyasında sunmalıdır.

6.5. TESLİMAT VE AKSESUARLAR
- Cihaz aşağıdaki aksesuar ve belgelerle birlikte eksiksiz teslim edilmelidir:
- 1 adet dijital polarimetre (ana ünite)
- 1 adet 100 mm kuvarz numune tüpü
- 1 adet 200 mm kuvarz numune tüpü
- Güç kablosu
- Veri kablosu (USB ve/veya RS-232C)
- Sertifikalı kalibrasyon çözeltisi (sükroz)
- Türkçe ve/veya İngilizce kullanım kılavuzu
- Garanti belgesi

6.6. GARANTİ, BAKIM, YEDEK PARÇA VE TEKNİK SERVİS

- Cihaz en az 2 (iki) yıl garanti kapsamında olmalıdır.
- Yüklenici/Satıcı firma; garanti süresi boyunca ücretsiz, garanti süresinin bitiminden itibaren ise 10 (on) yıl süreyle ücretli olarak yedek parça teminini ve teknik servis desteğini sağlamayı taahhüt etmelidir. Cihazın işlevselliğini sürdürmesi için gerekli tüm yedek parçalar bu süre zarfında firmada stokta bulundurulacaktır.
- Servis ağı Türkiye genelinde mevcut olmalıdır.
- Yüklenici; idare tarafından bildirilen arızalara bildirim saatinden itibaren en geç 48 (kırk sekiz) saat içinde cihazın kurulu bulunduğu yerde müdahale etmekle yükümlüdür.
- Yedek parça değişimi gerektirmeyen arızalar müdahale süresi dahil en geç 48 (kırk sekiz) saat içinde giderilerek sistem çalışır vaziyette teslim edilecektir.
- Arızanın 48 saat içinde yerinde giderilememesi halinde yüklenici, cihazın çalışmasını sağlamak amacıyla en geç 48 saat içinde benzer özelliklere sahip yedek bir cihazı kurumun hizmetine sunmakla yükümlüdür.
- Arızaya müdahale veya arızanın giderilmesinin taahhüt edilen süreyi geçmesi halinde, gecikilen her takvim günü için sözleşmede belirlenen gecikme cezası uygulanır.

7. EĞİTİM, MONTAJ VE DEVREYE ALMA
- Cihazın kurulumu, devreye alınması ve kullanıcı eğitimi; yüklenicinin yetkili teknik personeli tarafından kurumun belirlediği tarihte gerçekleştirilmelidir.













7- KURU HAVA STERİLİZATÖRÜ (ETÜV)
TEKNİK ŞARTNAMESİ

7.1. GENEL ÖZELLİKLER
- Teklif edilen cihaz; hassas kurutma, ısıtma, ısıl direnç testleri ve sterilizasyon işlemleri için kullanılan, masa üstü tipte, mikroişlemci kontrollü ve doğal hava sirkülasyonlu (natural convection) kuru hava sterilizatörü olmalıdır.
- Cihaz, laboratuvar ortamında numune kurutma, ısıl işlem ve dezenfeksiyon amaçlarıyla kullanılabilir olmalıdır.

7.2. TEKNİK ÖZELLİKLER
7.2.1. Hacim ve Raf Özellikleri
- Cihazın net kullanım hacmi en az 56 (elli altı) litre olmalıdır.
- Cihaz içerisinde en az 2 (iki) adet ayarlanabilir/yükseklik konumu değiştirilebilir paslanmaz çelik tel raf bulunmalıdır.
- Her bir raf en az 15 kg yük taşıma kapasitesine sahip olmalıdır.
7.2.2. Sıcaklık Performansı
- Çalışma sıcaklık aralığı, ortam sıcaklığının en az +10°C üzerinden başlayarak en az +300°C'ye kadar ayarlanabilmelidir.
- Sıcaklık ayar çözünürlüğü 0,1°C olmalıdır.
- Sıcaklık türdeşliği (hacimsel dağılım sapması) ve sıcaklık kararlılığı (zamana bağlı değişim) değerleri, üretici tarafından beyan edilmiş ve teklif dosyasında belgelenmiş olmalıdır.
7.2.3. Kontrol Ünitesi ve Ekran
- Cihaz, mikroişlemci tabanlı PID veya fuzzy PID kontrol sistemine sahip olmalıdır.
- Cihazda en az dijital gösterge bulunmalıdır; renkli, grafik özellikli, dokunmatik ekran (eldivenle kullanılabilir) tercih edilir.
- Zamanlayıcı en az 0 ile 9.999 dakika arasında ayarlanabilmeli; tercihen sürekli çalışma moduna da sahip olmalıdır.
- Cihaz veri kaydı (sıcaklık değerleri ve olay kayıtları) yapabilen dahili hafızaya sahip olmalıdır
7.2.4. Malzeme ve Tasarım
- İç hazne, korozyona dayanıklı en az AISI 304 (DIN 1.4301) paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
- Dış gövde, kimyasallara karşı dirençli, epoksi bazlı veya eşdeğeri toz boyalı sacdan imal edilmiş olmalıdır.
- Cihaz yalıtımı, ısı kaybını önleyecek uygun bir yalıtım malzemesinden (örn. alüminyum silika elyaf veya eşdeğeri) oluşmalıdır.
- Cihazda ayarlanabilir hava çıkış bacası (havalandırma portu) bulunmalıdır.
- Cihaz temperlenmiş güvenlik camından gözlem penceresine sahip olmalıdır

7.2.5. Sensör ve Isıtma Sistemi
- Cihaz, PT100 veya eşdeğeri yüksek hassasiyetli sıcaklık sensörüne sahip olmalıdır.
- Isıtma elemanı, nikel-krom alaşımlı tel veya eşdeğeri yüksek ısıya dayanıklı malzemeden oluşmalıdır.
7.2.6. Güvenlik Sistemleri
- Cihaz, kullanıcıyı ve numuneleri korumak amacıyla DIN 12880 standardına uygun Sınıf 2.0 (Over Temperature Protection) veya eşdeğeri bağımsız emniyet termostatına sahip olmalıdır.
- Kapı açık alarmı, sensör hatası alarmı ve sıcaklık sapma alarmları hem görsel hem de sesli olarak kullanıcıyı uyarmalıdır.

7.2.7. Elektrik
- Cihaz 220–230 V AC, 50 Hz şebeke gerilimi ile çalışabilmelidir.
- Cihazın nominal güç tüketimi teklif dosyasında belirtilmelidir.

7.3. BELGELENDİRME VE STANDARTLAR
- Cihaza ait CE uygunluk sertifikası mevcut olmalıdır.
- Cihaz, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi standartlarında üretilmiş olmalıdır; bu belge TÜRKAK onaylı veya eşdeğer akredite kuruluştan alınmış olmalıdır.
- Cihazla birlikte fabrikasyon kalibrasyon sertifikası (en az 70°C'de yapılmış) ücretsiz olarak verilmelidir.
- Teklif veren firma; yabancı menşeli ürünler için Türkiye distribütörü veya yetkili temsilcisi olduğunu gösteren, üretici veya yetkili distribütör tarafından düzenlenmiş, konsolosluk tasdikli veya noter onaylı 'Temsilcilik Belgesi'ni teklif dosyasında sunmalıdır. Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış temsilcilik belgeleri kabul edilmeyecektir.
- Üretici firma tarafından düzenlenmiş teknik yeterlilik belgesi teklif dosyasında bulunmalıdır.
- Teklif veren ithalatçı/distribütör firmanın TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi bulunmalıdır.

7.4. TESLİMAT VE AKSESUARLAR
- Cihaz aşağıdaki aksesuar ve belgelerle birlikte eksiksiz teslim edilmelidir:
- 1 adet kuru hava sterilizatörü (ana ünite)
- En az 2 adet raf
- Güç kablosu
- Fabrikasyon kalibrasyon sertifikası
- Türkçe ve/veya İngilizce kullanım kılavuzu
- Garanti belgesi

7.5. GARANTİ, BAKIM, YEDEK PARÇA VE TEKNİK SERVİS
- Yüklenici/Satıcı firma, sözleşme konusu cihaz/sistem için garanti süresi (en az 2 yıl) boyunca ücretsiz, garanti süresinin bitiminden itibaren ise 10 (on) yıl süreyle, ücreti mukabilinde yedek parça teminini ve teknik servis desteğini sağlamayı kabul ve taahhüt eder. Firma, cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli olan tüm yedek parçaları, söz konusu süre zarfında stoklarında bulunduracaktır.
- Yüklenici; idare tarafından bildirilen arızalara bildirim saatinden itibaren en geç 48 (kırk sekiz) saat içerisinde cihazın kurulu bulunduğu yerde müdahale etmek zorundadır.
- Yedek parça değişimi gerektirmeyen arızalar, müdahale süresi dahil en geç 48 saat içerisinde giderilerek sistem çalışır vaziyette teslim edilecektir.
- Arızanın 48 saat içerisinde yerinde giderilememesi durumunda, yüklenici, sistemin çalışmasını sağlamak amacıyla en geç 48 saat içerisinde benzer özelliklere sahip yedek bir cihazı kurumun hizmetine sunmakla yükümlüdür.
- Arızaya müdahale veya arızanın giderilmesinin taahhüt edilen süreyi geçmesi halinde, gecikilen her takvim günü için sözleşmede belirlenen gecikme cezası uygulanır.

7.6. EĞİTİM, MONTAJ VE DEVREYE ALMA
- Cihazın kurulumu, devreye alınması ve kullanıcı eğitimi; yüklenicinin yetkili teknik personeli tarafından kurumun belirlediği tarihte gerçekleştirilmelidir.



7.7. DİĞER HÜKÜMLER
- Cihazda marka, model veya menşei belirten herhangi bir teknik kriter esas alınmayacaktır; teknik değerlendirme yalnızca bu şartnamede belirtilen nesnel kriterlere göre yapılacaktır.
- Tekliflerin değerlendirilmesinde, teklif dosyasında sunulan teknik şartname uygunluk belgesi, sertifikalar ve garanti taahhütnamesi esas alınacaktır.
- Bu şartnamede belirtilmeyen hususlarda ilgili ulusal ve uluslararası standartlar geçerlidir.


























8- KÜL FIRINI
TEKNİK ŞARTNAMESİ

8.1. GENEL ÖZELLİKLER
- Teklif edilen cihaz; gıda, yem, kimya, seramik, çevre ve malzeme analiz laboratuvarlarında kül analizi, organik madde tayini, malzeme yakma, ısıl işlem ve ısıl dayanım testleri amacıyla kullanılmak üzere tasarlanmış, yüksek sıcaklık kontrollü, laboratuvar tipi masa üstü kül fırını olmalıdır.
- Cihaz; laboratuvar ve oda koşullarında çalışmaya uygun, masa üstü tipinde olmalıdır.
- Cihazın dış gövdesi toz boyalı çelik sacdan imal edilmiş olmalı; dış yüzey yüksek sıcaklığa dayanıklı olmalıdır.
- Cihaz, dört nokta temaslı sabit ayaklara sahip olmalı ve çalışma yüzeyine kararlı biçimde yerleştirilebilir yapıda olmalıdır.

8.2. TEKNİK ÖZELLİKLER
8.2.1. Kapasite ve Sıcaklık Özellikleri
- Cihazın kullanılır iç hacmi en az 6 (altı) litre olmalıdır.
- Cihazın çalışma sıcaklık aralığı en az 40 °C ile maksimum 1100 °C arasında olmalıdır.
- Sürekli çalışma sıcaklığı en az 1050 °C olmalıdır.
- Sıcaklık kontrol hassasiyeti ±1 °C veya daha iyi olmalıdır.
8.2.2. Isıtma Sistemi
- Cihazın ısıtma elemanları yüksek ısıya dayanıklı rezistans tellerinden oluşmalıdır.
- Isıtma sistemi, kullanılır hacmin en az üç tarafından (yan, alt ve arka yüzeylerden) çok yönlü ısıtma sağlayarak uniform sıcaklık dağılımı sunmalıdır.
- Isıl izolasyon, çok katmanlı seramik elyaf veya eşdeğer yalıtım malzemesiyle sağlanmalıdır.
8.2.3. Hazne ve Yapısal Özellikler
- İç hazne; yüksek alümina içerikli refrakter seramik malzemeden üretilmiş olmalıdır.
- Kapak sistemi çift katlı yalıtım ve yüksek sıcaklık contası içermeli; kapak açıkken sistemi güvenli biçimde devre dışı bırakan mikro-anahtarlı emniyet mekanizmasına sahip olmalıdır.
- Hava girişi ve egzoz bacası ayarlanabilir olmalıdır.
- Kullanıcı kontrol paneli ısıdan izole edilmiş ayrı bir bölmede yer almalıdır.
8.2.4. Kontrol ve Ölçüm Sistemi
- Kontrol ünitesi PID mikroişlemcili sıcaklık kontrol cihazına sahip olmalıdır.
- Sensör tipi K tipi veya S tipi termokupl olmalı; yüksek sıcaklık stabilitesi sağlamalıdır.
- Ekran dijital göstergeli olmalı; set sıcaklığı ile ölçülen sıcaklık değerleri ayrı ayrı izlenebilir olmalıdır. Okuma hassasiyeti 1 °C olmalıdır.
- Isıtma ve alarm uyarı göstergeleri bulunmalıdır.
8.2.5. Sıcaklık Homojenliği
- Kullanılır hacim içinde çeşitli noktalarda ölçülen sıcaklıklar arasındaki fark ±10 °C'yi aşmamalıdır.

8.3. FONKSİYONEL ÖZELLİKLER
- Cihaz, en az 1 (bir) adet çalışma programı kaydedebilmeli ve bu programa göre otomatik çalışabilmelidir.
- Program; kademeli ısıtma (rampa) ve sabit sıcaklıkta bekleme (hold) sürelerini zaman kontrollü olarak yönetebilmelidir.
- Cihaz, istenildiğinde zamana bağlı olmaksızın ayarlanan program sıcaklığında çalışabilmelidir.
- Çalışma anında; set sıcaklığı, anlık sıcaklık ve kalan süre ekran üzerinden kullanıcı tarafından izlenebilmelidir.
- Elektrik kesintilerinde sistem kendini otomatik olarak durdurmalı; yüklenen program hafızaya alınmalı ve elektrik geldiğinde program silinmemiş olmalıdır. Enerji kesintisi sonrası devam (resume) fonksiyonu bulunmalıdır.
- Cihaz; ısı aşımı koruması (over-temperature protection) ile donatılmış olmalıdır.
- Otomatik soğuma ve bekletme fonksiyonu bulunmalıdır.
- Cihaz 220 V AC, 50 Hz şebeke gerilimi ile çalışabilmelidir.

8.4. BELGELENDİRME VE STANDARTLAR
- Cihaza ait CE uygunluk sertifikası mevcut olmalıdır.
- Teklif veren firma veya imalatçı firma en az ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi sertifikasına sahip olmalıdır.
- Cihaz EN 61010-1 (Laboratuvar Ekipmanlarında Güvenlik) standardına uygun olmalıdır.
- Cihaz RoHS yönetmeliğine uygun bileşenlerden üretilmiş olmalıdır.
- Teklif veren firma, yabancı menşeli ürünler için Türkiye distribütörü veya yetkili temsilcisi olduğunu tevsik eden belgeyi (üretici firma onaylı temsilcilik belgesi) teklif dosyasında sunmalıdır.

8.5. GARANTİ, BAKIM, YEDEK PARÇA VE TEKNİK SERVİS
- Cihaz en az 2 (iki) yıl garanti kapsamında olmalıdır.
- Yüklenici/Satıcı firma; garanti süresi boyunca ücretsiz, garanti süresinin bitiminden itibaren ise 10 (on) yıl süreyle ücretli olarak yedek parça teminini ve teknik servis desteğini sağlamayı taahhüt etmelidir. Cihazın işlevselliğini sürdürmesi için gerekli tüm yedek parçalar bu süre zarfında firmada stokta bulundurulacaktır.
- Servis ağı Türkiye genelinde mevcut olmalıdır.
- Yüklenici; idare tarafından bildirilen arızalara bildirim saatinden itibaren en geç 48 (kırk sekiz) saat içinde cihazın kurulu bulunduğu yerde müdahale etmekle yükümlüdür.
- Yedek parça değişimi gerektirmeyen arızalar müdahale süresi dahil en geç 48 (kırk sekiz) saat içinde giderilerek sistem çalışır vaziyette teslim edilecektir.
- Arızanın 48 saat içinde yerinde giderilememesi halinde yüklenici, cihazın çalışmasını sağlamak amacıyla en geç 48 saat içinde benzer özelliklere sahip yedek bir cihazı kurumun hizmetine sunmakla yükümlüdür.
- Arızaya müdahale veya arızanın giderilmesinin taahhüt edilen süreyi geçmesi halinde, gecikilen her takvim günü için sözleşmede belirlenen gecikme cezası uygulanır.

8.6. EĞİTİM, MONTAJ VE DEVREYE ALMA
- Cihazın kurulumu, devreye alınması ve kullanıcı eğitimi; yüklenicinin yetkili teknik personeli tarafından kurumun belirlediği tarihte gerçekleştirilmelidir.
- Teslim kapsamında aşağıdaki aksesuar ve belgeler sağlanmalıdır:
1. 1 adet kül fırını (ana ünite)
1. 1 adet yedek termokupl
1. En az 6 adet alümina pota içeren numune pota seti
1. 1 adet baca kapağı ve hava kontrol vanası
1. Güç kablosu ve topraklama bağlantısı
1. Türkçe kullanıcı el kitabı
1. Garanti belgesi
1. Kalibrasyon/performans test sertifikası




































9- ULTRA SAF SU SİSTEMİ
TEKNİK ŞARTNAME 

9.1. GENEL ÖZELLİKLER
- Teklif edilen cihaz; şebeke suyundan doğrudan hem Reverse Osmoz (RO) hem de ultra saf su üretebilen, mikro prosesör kontrollü, masa üstü tipinde kompakt ultra saf su sistemi olmalıdır.
- Üretilen su; AAS, ICP/MS, IC, HPLC, GC, TOC, organik analizler, moleküler biyoloji, mikrobiyoloji, elektrokimya, iyon kromatografisi, hücre kültürü ortamı hazırlama ve genel laboratuvar uygulamalarında kullanılabilir kalitede olmalıdır.
- Cihaz her açılışta kendini otomatik olarak test etmelidir.
- Sistem sessiz çalışmalı; pompanın ürettiği gürültü seviyesi 1 metre mesafede ≤ 40 dB olmalıdır.

9.2. TEKNİK ÖZELLİKLER
9.2.1. Üretim Kapasitesi, Debi ve Su Kalitesi
- Saatlik su üretim kapasitesi en az 10 (on) litre olmalıdır.
- Anlık su dağıtım debisi en az 1,2 L/dakika olmalıdır.
- Ultra saf su direnci (resistivite): 18,2 MΩ/cm (25 °C'de) olmalıdır.
- RO suyu iletkenliği: 0,2 – 30 µS/cm arasında olmalıdır.
- TOC (Toplam Organik Karbon) miktarı: ≤ 5 ppb olmalıdır.
- RO membranının giderme performansı: iyonlar için en az %94; organik maddeler, bakteriler ve partiküller için en az %99 olmalıdır.
- Bakteri içeriği: ≤ 0,1 CFU/mL olmalıdır.
9.2.2. Filtrasyon ve Arıtma Sistemi
- Sistemde besleme suyu sırasıyla aşağıdaki aşamalardan geçmelidir:
- 1 adet ön arıtma kartuşu (ön filtre + aktif karbon)
- 1 adet RO kartuşu (iyon filtresi ve RO membranından oluşmalıdır)
- UV foto-oksidasyon lambası (185 nm + 254 nm çift dalga boylu)
- 1 adet 0,2 µm son hat (end-line) steril filtresi
- Tüm filtreler ve kartuşlar herhangi bir alet gerektirmeksizin kolayca takılıp çıkarılabilmelidir.
- Cihaz; bir kartuş veya sarf malzemesi yerinde değilse su dağıtımını otomatik olarak durdurmalıdır.
- Kartuş ve UV lamba değişim zamanı geldiğinde cihaz kullanıcıyı görsel ve sesli olarak uyarmalıdır.
- Cihaz; her bir kartuşun tam kapasite kullanılmasını sağlayan tasarımda olmalıdır.
9.2.3. Depolama Tankı
- Cihazla birlikte 30 (otuz) litrelik depolama tankı teslim edilmelidir.
- Tank üzerinde bakteri ve partiküllere karşı koruma sağlayan hava filtresi bulunmalıdır.
- Tankta depolanan su bir sirkülasyon pompası aracılığıyla sürekli sirküle edilmelidir.
- Tank otomatik seviye kontrol ünitesine sahip olmalı; su seviyesi düştüğünde sistem otomatik olarak çalışarak tankı doldurmalıdır.
- Tank üzerinde renkli LED seviye göstergesi bulunmalıdır.
- Tank; laboratuvar yerleşimine adapte olacak şekilde çoklu konumlandırma ve montaj seçenekleri (tezgah üstü, tezgah altı, duvar montajı) sunmalıdır.
9.2.4. Ölçüm ve İzleme
- Cihazda dijital gösterge (LCD veya eşdeğeri) bulunmalı; RO ve ultra saf su kalitesi, sıcaklık, iletkenlik ve tank doluluk oranı sürekli izlenebilmelidir.
- Resistivite ölçeri uluslararası normlara ve standartlara göre kalibre edilmiş olmalıdır.
- USP gerekliliklerine uyum için resistivite ölçer; sıcaklık dengelemesi olmaksızın da resistivite değerini gösterebilmelidir.
- Cihaz üzerinde bir adet iletkenlik ölçer (conductivity meter) ve bir adet direnç ölçer (resistivity meter) bulunmalıdır.
9.2.5. Kontrol ve Fonksiyonlar
- Cihazda aşağıdaki otomatik kontrol ve güvenlik fonksiyonları bulunmalıdır:
- Auto Flush: Membranı önceden ayarlanan aralıklarda otomatik temizleme.
- Auto Drain: Otomatik boşaltma fonksiyonu.
- Devir Daim (Sirkülasyon): Dağıtım noktasına kadar dahili devir daim; su kalitesini korur.
- Otomatik Sanitizasyon: Bir saatten kısa sürede tamamlanan sanitizasyon programı.
- Uyku Modu: Kullanılmadığı dönemlerde enerji tasarrufu sağlar.
- Otomatik Durulama: Su saflığının bozulmasını önlemek için otomatik durulama.
- Elektronik Seviye Kontrol Sistemi.
- Cihaz; musluk suyu basıncı düşük olduğunda veya su kesintisinde uyarı vermeli ve gerektiğinde üretimi otomatik durdurmalıdır.
- Cihaz; hem RO kartuşu hem de ultra saf su kartuşu için değişim uyarısı vermelidir.
- Sürekli kaliteli su elde etmek için cihaz önceden ayarlanmış değerlere sahip olmalı; kullanıcı bu değerleri gerektiğinde değiştirebilmelidir.
- Cihaz görsel ve işitsel alarmlara sahip olmalıdır.
- Cihazda GLP uyumunu destekleyen USB girişi bulunmalıdır.
- Cihaz; 2–6 bar besleme suyu basıncı aralığında çalışabilmelidir.
9.2.6. Dağıtım Sistemi
- Cihaz; birden fazla dağıtım noktasını destekleyebilecek yapıda olmalıdır.
- Dağıtım ünitesi; değişken akış (variable flow) ve otomatik dağıtım (auto dispense) modlarını desteklemelidir.
- Cihaz; laboratuvarda rutin olarak kullanılan farklı kap boyutlarına kolayca uyum sağlayabilmelidir.
9.2.7. Elektrik
- Cihaz 220 V AC, 50 Hz şebeke gerilimi ile çalışabilmelidir.

9.3. BELGELENDİRME VE STANDARTLAR
- Cihaza ait CE uygunluk sertifikası mevcut olmalıdır.
- Üretici firma en az ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi sertifikasına sahip olmalıdır.
- Cihaz RoHS direktifine uygun bileşenlerden üretilmiş olmalıdır.
- Teklif veren firma TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi'ne sahip olmalıdır.
- Satıcı firma; yabancı menşeli ürünler için Türkiye temsilcisi olduğunu, üretici veya yetkili distribütör tarafından düzenlenmiş, konsolosluk tasdikli veya noter onaylı 'Temsilcilik Belgesi' ile tevsik edecektir. Toplayıcı veya aracı firmalardan alınan belgeler kabul edilmeyecektir. Üretici firma tarafından düzenlenmiş teknik yeterlilik belgesi de teklif dosyasında bulunacaktır.

9.4. TESLİMAT VE AKSESUARLAR
- Cihaz aşağıdaki kalemlerle birlikte eksiksiz teslim edilmelidir:
- 1 adet ultra saf su sistemi (ana ünite)
- 1 adet 30 litre depolama tankı (hava filtreli, LED seviye göstergeli)
- 2 adet yedek ön filtre
- 1 adet yedek RO kartuşu
- 1 adet yedek UP kartuşu
- Güç kablosu ve gerekli bağlantı aksesuarları
- Türkçe ve İngilizce işletme talimatı / kullanım kılavuzu (1 set)
- Garanti belgesi

9.5. GARANTİ, BAKIM, YEDEK PARÇA VE TEKNİK SERVİS
- Yüklenici/Satıcı firma, sözleşme konusu cihaz/sistem için garanti süresi (en az 2 yıl) boyunca ücretsiz, garanti süresinin bitiminden itibaren ise 10 (on) yıl süreyle, ücreti mukabilinde yedek parça teminini ve teknik servis desteğini sağlamayı kabul ve taahhüt eder. Firma, cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli olan tüm yedek parçaları, söz konusu süre zarfında stoklarında bulunduracaktır.
- Yüklenici; idare tarafından bildirilen arızalara bildirim saatinden itibaren en geç 48 (kırk sekiz) saat içerisinde cihazın kurulu bulunduğu yerde müdahale etmek zorundadır.
- Yedek parça değişimi gerektirmeyen arızalar, müdahale süresi dahil en geç 48 saat içerisinde giderilerek sistem çalışır vaziyette teslim edilecektir.
- Arızanın 48 saat içerisinde yerinde giderilememesi durumunda, yüklenici, sistemin çalışmasını sağlamak amacıyla en geç 48 saat içerisinde benzer özelliklere sahip yedek bir cihazı kurumun hizmetine sunmakla yükümlüdür.
- Arızaya müdahale veya arızanın giderilmesinin taahhüt edilen süreyi geçmesi halinde, gecikilen her takvim günü için sözleşmede belirlenen gecikme cezası uygulanır.

9.6. EĞİTİM, MONTAJ VE DEVREYE ALMA
- Cihazın kurulumu, devreye alınması ve kullanıcı eğitimi; yüklenicinin yetkili teknik personeli tarafından kurumun belirlediği tarihte gerçekleştirilmelidir.

9.7. DİĞER HÜKÜMLER
- Cihazda marka, model veya menşei belirten herhangi bir teknik kriter esas alınmayacaktır; teknik değerlendirme yalnızca bu şartnamede belirtilen nesnel kriterlere göre yapılacaktır.
- Tekliflerin değerlendirilmesinde, teklif dosyasında sunulan teknik şartname uygunluk belgesi, sertifikalar ve garanti taahhütnamesi esas alınacaktır.
- Bu şartnamede belirtilmeyen hususlarda ilgili ulusal ve uluslararası standartlar geçerlidir.





























10- MASAÜSTÜ pH METRESİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ
10.1. CİHAZIN TANIMI VE KULLANIM AMACI
- Cihaz; sıvı numunelerde pH, mV, iletkenlik, TDS (toplam çözünmüş katı madde), tuzluluk ve sıcaklık parametrelerinin yüksek doğrulukta belirlenmesi için kullanılacak masaüstü tipte çok parametreli ölçüm cihazı olacaktır.
- Cihaz; gıda, içecek, su, kimya, çevre, biyoteknoloji, tarım ve ilaç laboratuvarlarında kalite kontrol ve araştırma amaçlı kullanıma uygun olacaktır.

10.2. TEKNİK ÖZELLİKLER
10.2.1. Genel
- Cihaz masaüstü (masa tipi) olacaktır.
- Cihazda 7" yüksek çözünürlüklü ekran bulunacaktır.
- Cihazda IP54 koruma sınıfı bulunacaktır.
10.2.2. Ölçüm Aralıkları
- pH ölçüm aralığı: –2,00 ile +20,00 pH; hassasiyet ±0,01 pH.
- mV ölçüm aralığı: ±1999,9 mV; hassasiyet ±1 mV.
- İletkenlik ölçüm aralığı (çok aralıklı): 0–19,99 µS/cm / 20–199,9 µS/cm / 200–1999 µS/cm / 2,00–19,99 mS/cm / 20,00–199,9 mS/cm; hassasiyet ±1,0%.
- TDS ölçüm aralığı: 0–100,0 g/L.
- Tuzluluk ölçüm aralığı: 0–100 ppt.
- Sıcaklık ölçüm aralığı: 0–100 °C.
10.2.3. Kalibrasyon
- Cihaz en az 3 noktadan kalibrasyon yapabilecektir.
10.2.4. Veri Yönetimi ve Bağlantı
- Cihazda flash disk (USB) çıkışı bulunacak; en az 450 adet ölçüm verisi dahili hafızasında saklanabilecektir.
- Cihaz 12V DC adaptör ile çalışacaktır.

10.3. TESLİMAT VE AKSESUARLAR
- Cihazla birlikte aşağıdaki malzemeler eksiksiz teslim edilecektir:
- 1 adet masaüstü pH ölçer (cihaz ana birimi)
- 2 adet pH elektrodu ve elektrot tutacağı/adaptörü
- 2 adet iletkenlik elektrodu ve elektrot tutacağı/adaptörü
- 1 adet pH 4 tampon çözeltisi
- 1 adet pH 7 tampon çözeltisi
- 1 adet pH 10 tampon çözeltisi
- 1 adet 1413 µS/cm iletkenlik standardı
- 1 adet 1382 ppm TDS standardı
- 1 adet elektrot temizleme sıvısı
- 1 adet elektrot saklama sıvısı
- 1 adet güç adaptörü (12V DC)
- 1 adet kullanım kılavuzu (Türkçe ve/veya İngilizce)
- Teklif edilen cihazın teknik şartname maddelerinin tamamı, orijinal ürün kataloğu üzerinde işaretlenerek teklif dosyasına eklenecektir. Katalogda gösterilemeyen teklifler geçersiz sayılacaktır.

10.4. KURULUM VE TESLİMAT KOŞULLARI
- Satıcı firma, cihazı eksiksiz olarak belirlenen kurulum adresine teslim edecek ve kurulumunu gerçekleştirecektir. Kargo ile teslim kabul edilmeyecektir.
- Kurulum ve devreye alma yetkili teknik personel tarafından yapılacaktır.
- Kurulum sonrasında kullanıcı personele uygulamalı kullanım eğitimi verilecektir.

10.5. UYGUNLUK VE STANDARTLAR
- Cihaz CE sertifikalı olacaktır.
- Üretici firma ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemine sahip olacaktır.
- Ölçüm sistemi GLP/GMP uyumlu olacaktır.
- Elektrik güvenliği EN 61010-1 standardına uygun olacaktır.
- Elektromanyetik uyumluluk EN 61326-1 standardına uygun olacaktır.
- Malzeme bileşenleri RoHS ve REACH direktiflerine uygun olacaktır.

10.6. BELGELENDİRME VE TEMSİLCİLİK
- Teklif eden firma, üretici veya yetkili distribütör tarafından düzenlenmiş, konsolosluk tasdikli veya noter onaylı Türkiye Yetkili Temsilcilik Belgesini teklif dosyasında ibraz edecektir.
- Üretici firma tarafından düzenlenmiş teknik yeterlilik belgesi de teklif dosyasında bulunacaktır.
- Teklif edilen cihazın teknik şartname maddelerine uygunluğu, orijinal katalog üzerinde madde madde işaretlenerek sunulacaktır.

10.7. GARANTİ, YETKİ VE TEKNİK SERVİS
- Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl ücretsiz garanti sağlanacaktır.
- Garanti süresinin bitiminden itibaren en az 10 (on) yıl boyunca ücretli yedek parça temini ve teknik servis desteği taahhüt edilecektir. Yüklenici bu süre zarfında gerekli tüm yedek parçaları stoğunda bulunduracaktır.
- Yüklenici; idare tarafından bildirilen arızalara bildirim tarihinden itibaren en geç 48 (kırk sekiz) saat içinde cihazın kurulu olduğu yerde yerinde müdahale etmek zorundadır.
- Yedek parça değişimi gerektirmeyen arızalar müdahale süresi dahil en geç 48 saat içinde giderilerek cihaz çalışır hâlde teslim edilecektir.
- Arızanın 48 saat içinde yerinde giderilememesi hâlinde yüklenici, en geç 48 saat içinde benzer özelliklere sahip yedek bir cihazı kurumun hizmetine sunmakla yükümlüdür.
- Taahhüt edilen sürenin aşılması durumunda gecikilen her takvim günü için sözleşmede belirlenen gecikme cezası uygulanacaktır.
- Servis ağı Türkiye genelinde bulunacaktır.


















11- ÇALKALAMALI İNKÜBATÖR (ORBITAL SHAKER)
TEKNİK ŞARTNAMESİ

11.1. GENEL ÖZELLİKLER
- Teklif edilen cihaz; mikrobiyolojik kültür, hücre kültürü, enzim/proteinin üretim çalışmaları ve sıvı numunelerin sıcaklık kontrollü çalkalanması amacıyla kullanılan, laboratuvar ve oda koşullarında çalışabilen, masa üstü tipinde çalkalamalı inkübatör (orbital shaker) olmalıdır.
- Cihazın dış yüzeylerini oluşturan malzeme paslanmaya karşı dirençli, elektrostatik toz boyalı olmalıdır.
- Cihazda sirkülasyon fanı bulunmalı; iç hacimde homojen sıcaklık dağılımı sağlanmalıdır.
- Kapı sızdırmazlığı, silikon esaslı conta ile sağlanmalıdır.

11.2. TEKNİK ÖZELLİKLER
11.2.1. Kapasite ve İç Hazne
- Kullanılır iç hacim en az 120 (yüz yirmi) litre olmalıdır.
- İç hazne paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
11.2.2. Sıcaklık Performansı
- Cihazın çalışma sıcaklık aralığı, ortam sıcaklığının en az +5°C üzerinden başlayarak en az +80°C'ye kadar olmalıdır.
- Termostatın çalışma ve ayarlanma hassasiyeti 1°C olmalıdır.
- Cihazın termostat okuma aralığı en az 0°C ile 100°C arasında olmalıdır.
- İç hacim sıcaklığını gösteren termometre elektronik, rakamsal göstergeli ve 0,1°C hassasiyetle okunur tipte olmalıdır.
- Kontrol termostatının arıza ihtimaline karşı, cihaz dışından ayarlanabilen ikinci bir bağımsız emniyet termostatı bulunmalıdır.
11.2.3. Çalkalama Performansı
- Cihazın çalkalama hızı en az 10 – 300 rpm aralığında ayarlanabilmelidir.
- Cihaz dairesel (orbital) ve doğrusal (lineer) çalkalama modlarının her ikisini de destekleyebilmelidir.
- Cihazla birlikte üniversal yaylı platform teslim edilmelidir.
11.2.4. Kontrol Ünitesi ve Ekran
- Cihaz, PID mikroişlemcili kontrol sistemine sahip olmalıdır.
- Cihazın kontrol ekranı LCD ekranlı olmalıdır.
- Dijital ekrandan sıcaklık, zaman, hız, geciktirme zamanı ve alarm limitleri ayarlanabilmeli; cihaz bu ekran üzerinden durdurulup başlatılabilmelidir.
- Çalışma ve geciktirme (delay) zamanı en az 100 saate kadar ayarlanabilmelidir.
11.2.5. Elektrik
- Cihaz 230 V AC, 50 Hz şebeke gerilimi ile çalışabilmelidir.

11.3. BELGELENDİRME VE STANDARTLAR
- Cihaza ait CE uygunluk sertifikası mevcut olmalıdır.
- Üretici firma en az ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi sertifikasına sahip olmalıdır.
- Teklif veren firma; yabancı menşeli ürünler için Türkiye distribütörü veya yetkili temsilcisi olduğunu gösteren üretici firma onaylı temsilcilik belgesi ile teknik yeterlilik belgesini teklif dosyasında sunmalıdır.
- Teknik şartnamede yer alan tüm özellikler, teklif edilen ürünün orijinal kataloğunda ilgili maddeler işaretlenerek/numaralandırılarak belgelenmelidir.

11.4. TESLİMAT VE AKSESUARLAR
- Cihaz aşağıdaki aksesuar ve belgelerle birlikte eksiksiz teslim edilmelidir:
- 1 adet çalkalamalı inkübatör (ana ünite)
- 1 adet üniversal yaylı platform
- Güç kablosu
- Türkçe ve/veya İngilizce kullanım kılavuzu
- Garanti belgesi

11.5. GARANTİ, BAKIM, YEDEK PARÇA VE TEKNİK SERVİS
- Cihaz en az 2 (iki) yıl garanti kapsamında olmalıdır.
- Yüklenici/Satıcı firma; garanti süresi boyunca ücretsiz, garanti süresinin bitiminden itibaren ise 10 (on) yıl süreyle ücretli olarak yedek parça teminini ve teknik servis desteğini sağlamayı taahhüt etmelidir. Cihazın işlevselliğini sürdürmesi için gerekli tüm yedek parçalar bu süre zarfında firmada stokta bulundurulacaktır.
- Servis ağı Türkiye genelinde mevcut olmalıdır.
- Yüklenici; idare tarafından bildirilen arızalara bildirim saatinden itibaren en geç 48 (kırk sekiz) saat içinde cihazın kurulu bulunduğu yerde müdahale etmekle yükümlüdür.
- Yedek parça değişimi gerektirmeyen arızalar müdahale süresi dahil en geç 48 (kırk sekiz) saat içinde giderilerek sistem çalışır vaziyette teslim edilecektir.
- Arızanın 48 saat içinde yerinde giderilememesi halinde yüklenici, cihazın çalışmasını sağlamak amacıyla en geç 48 saat içinde benzer özelliklere sahip yedek bir cihazı kurumun hizmetine sunmakla yükümlüdür.
- Arızaya müdahale veya arızanın giderilmesinin taahhüt edilen süreyi geçmesi halinde, gecikilen her takvim günü için sözleşmede belirlenen gecikme cezası uygulanır.

11.6. EĞİTİM, MONTAJ VE DEVREYE ALMA
- Cihazın kurulumu, devreye alınması ve kullanıcı eğitimi; yüklenicinin yetkili teknik personeli tarafından kurumun belirlediği tarihte gerçekleştirilmelidir.

11.7. DİĞER HÜKÜMLER
- Cihazda marka, model veya menşei belirten herhangi bir teknik kriter esas alınmayacaktır; teknik değerlendirme yalnızca bu şartnamede belirtilen nesnel kriterlere göre yapılacaktır.
- Tekliflerin değerlendirilmesinde, teklif dosyasında sunulan teknik şartname uygunluk belgesi, sertifikalar ve garanti taahhütnamesi esas alınacaktır.
- Bu şartnamede belirtilmeyen hususlarda ilgili ulusal ve uluslararası standartlar geçerlidir.

































12- DİJİTAL KONTROLLÜ ULTRASONİK YIKAMA CİHAZI
TEKNİK ŞARTNAMESİ

12.1. GENEL ÖZELLİKLER
- Teklif edilen cihaz; laboratuvar, diş hekimliği, kuyumculuk, dövme stüdyosu, karbüratör ve otomotiv parça temizliği ile benzeri profesyonel ve kurumsal uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmış, dijital kontrollü, degassing (gaz giderme) özellikli, ultrasonik yıkama ve temizleme cihazı olmalıdır.
- Cihaz; sürekli/kesintisiz çalışma koşullarına uygun, endüstriyel ve profesyonel kullanım için tasarlanmış olmalıdır.
- Cihaz gövdesi günlük yoğun kullanıma uygun sağlamlıkta, paslanmaz çelik malzemeden üretilmiş olmalıdır.

12.2. TEKNİK ÖZELLİKLER
12.2.1. Kapasite ve Güç
- Tank (hazne) kapasitesi en az 10 (on) litre olmalıdır.
- Ultrasonik temizleme gücü en az 240 W olmalıdır.
- Isıtma gücü en az 300 W olmalıdır.
- Ultrasonik çalışma frekansı 40 kHz olmalıdır.
- Transdüser (dönüştürücü) sayısı en az 4 (dört) adet olmalıdır.
12.2.2. Degassing (Gaz Giderme) Fonksiyonu
- Cihazda standart olarak degassing (gaz giderme) fonksiyonu bulunmalıdır.
- Bu fonksiyon; temizlik sıvısı içindeki çözünmüş havanın giderilerek kavitasyon etkinliğinin artırılmasını sağlamalıdır.
12.2.3. Sıcaklık Kontrolü
- Sıcaklık ayarı dijital olmalı; 0 °C ile 80 °C arasında en az 5 °C kademelerde ayarlanabilmelidir.
12.2.4. Zamanlayıcı
- Zamanlayıcı (timer) dijital olmalı; 1 ile 99 dakika arasında ayarlanabilmelidir.
12.2.5. Tank ve Gövde Malzemesi
- Tank (iç hazne) ve gövde korozyona dayanıklı paslanmaz çelikten (304 kalite veya dengi) imal edilmiş olmalıdır.
12.2.6. Elektrik
- Cihaz 220–240 V AC, 50/60 Hz şebeke gerilimi ile çalışabilmelidir.
- Elektrik kablosu Türkiye şebeke standardına uygun Tip F (Schuko) fiş tipinde olmalıdır.

12.3. FONKSİYONEL ÖZELLİKLER
- Dijital ekranda sıcaklık ve zamanlayıcı bilgileri eş zamanlı olarak görüntülenebilmelidir.
- Sıcaklık ve zaman ayarları kullanıcı tarafından kolayca değiştirilebilir ve programlanabilir olmalıdır.
- Cihazda aşırı ısınmaya karşı otomatik koruma/kesme sistemi bulunmalıdır.

12.4. BELGELENDİRME VE STANDARTLAR
- Cihaza ait CE uygunluk sertifikası mevcut olmalıdır.
- Cihaz ilgili elektrik güvenliği standartlarına (EN 61010-1 veya eşdeğeri) uygun olarak üretilmiş olmalıdır.
- Üretici firma en az ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi sertifikasına sahip olmalıdır.
- Teklif veren firma; yabancı menşeli ürünler için, üretici veya yetkili distribütör tarafından düzenlenmiş, konsolosluk tasdikli veya noter onaylı 'Temsilcilik Belgesi'ni teklif dosyasında sunmalıdır. Toplayıcı veya aracı firmalardan alınan belgeler kabul edilmeyecektir.

12.5. TESLİMAT VE AKSESUARLAR
- Cihaz orijinal ambalajında, hasarsız ve eksiksiz olarak teslim edilecektir.
- Cihaz aşağıdaki aksesuar ve belgelerle birlikte eksiksiz teslim edilmelidir:
- 1 adet ultrasonik yıkama cihazı (ana ünite)
- 1 adet paslanmaz çelik tel sepet (basket)
- 1 adet tank kapağı
- Güç kablosu (Tip F / Schuko fiş)
- Türkçe ve/veya İngilizce kullanım kılavuzu
- Garanti belgesi

12.6. GARANTİ, BAKIM, YEDEK PARÇA VE TEKNİK SERVİS
- Cihaz en az 2 (iki) yıl garanti kapsamında olmalıdır.
- Garanti süresi içinde meydana gelen imalat kaynaklı arızalar yüklenici tarafından ücretsiz olarak giderilecektir.
- Yüklenici/Satıcı firma; garanti süresi boyunca ücretsiz, garanti süresinin bitiminden itibaren ise makul bir süre (en az 5 yıl) boyunca ücretli olarak yedek parça teminini ve teknik servis desteğini sağlamayı taahhüt etmelidir.
- Servis hizmeti Türkiye genelinde erişilebilir olmalıdır.
- Yüklenici; idare tarafından bildirilen arızalara bildirim saatinden itibaren en geç 48 (kırk sekiz) saat içinde müdahale etmekle yükümlüdür.
- Arızaya müdahale veya arızanın giderilmesinin taahhüt edilen süreyi geçmesi halinde, gecikilen her takvim günü için sözleşmede belirlenen gecikme cezası uygulanır.

12.7. MUAYENE VE KABUL
- Teslim edilen cihaz, idare tarafından oluşturulacak muayene komisyonunca bu şartnamede belirtilen teknik özellikler açısından incelenecektir.
- Şartnameye uygun bulunması halinde kabul işlemi gerçekleştirilecektir.
- Şartnameye uygun olmayan cihazlar yüklenici tarafından bedelsiz olarak değiştirilecektir.

12.8. EĞİTİM VE DEVREYE ALMA
- Yüklenici, talep halinde cihazın kurulumu ve kullanımına ilişkin yerinde bilgilendirme ve kullanıcı eğitimi sağlayacaktır.

12.9. DİĞER HÜKÜMLER
- Cihazda marka, model veya menşei belirten herhangi bir teknik kriter esas alınmayacaktır; teknik değerlendirme yalnızca bu şartnamede belirtilen nesnel kriterlere göre yapılacaktır.
- Tekliflerin değerlendirilmesinde, teklif dosyasında sunulan teknik şartname uygunluk belgesi, sertifikalar ve garanti taahhütnamesi esas alınacaktır.
- Bu şartnamede belirtilmeyen hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri ve idare ile yüklenici arasında düzenlenecek sözleşme hükümleri geçerlidir.




































13- MİNİ SANTRİFÜJ (VORTEKS)
TEKNİK ŞARTNAMESİ

13.1. GENEL ÖZELLİKLER
- Teklif edilen cihaz; mikro hacimdeki sıvı numunelerin (0,2 mL, 0,5 mL, 1,5 mL, 2,0 mL tüpler) hızlı ve güvenilir şekilde çökeltilmesi ve separasyonu için tasarlanmış, masa üstü tipinde mini santrifüj (bench-top centrifuge) olmalıdır.
- Cihaz; laboratuvar, eğitim, biyoteknoloji, moleküler biyoloji ve klinik-öncesi (non-hasta) uygulamalarda numune hazırlama ve ayrıştırma amacıyla kullanılabilmelidir.
- Cihaz kompakt ve hafif yapıda olmalı; laboratuvar tezgahında az yer kaplamalıdır.

13.2. TEKNİK ÖZELLİKLER
13.2.1. Performans
- Maksimum devir hızı: en az 6.000 rpm olmalıdır.
- Maksimum santrifügal kuvvet (RCF): en az 2.000 × g olmalıdır.
- Gürültü seviyesi: ≤ 60 dB(A) olmalıdır.
13.2.2. Rotor ve Kapasite
- Standart rotor ile kapasite: en az 8 × 1,5/2,0 mL tüp (sabit açı rotoru) olmalıdır.
- PCR strip adaptörü ile en az 4 × 8-strip PCR tüpü (vakum adaptörlü) çalıştırılabilmelidir.
- Rotor; aletsiz, hızlı salınım (quick-release) mekanizmasıyla değiştirilebilir olmalıdır.
- Rotor; farklı tüp hacimleri için adaptör ile kullanıma uygun olmalıdır.
- Rotor malzemesi; alüminyum alaşım veya eşdeğeri dayanıklı malzeme olmalıdır.
13.2.3. Motor ve Elektrik
- Motor tipi: fırçasız (brushless), düşük gürültülü ve uzun ömürlü tipte olmalıdır.
- Güç beslemesi: 100–240 V AC, 50/60 Hz (geniş voltaj aralığı) olmalıdır.
- Çalışma ortam koşulları: +5 °C ile +40 °C, bağıl nem ≤ %80 (yoğuşmasız) olmalıdır.

13.3. FONKSİYONEL ÖZELLİKLER
- Tek adımda kullanım: numuneyi yerleştir, kapağı kapat şeklinde basit çalışma prensibi olmalıdır.
- Kapak açıkken otomatik durdurma güvenlik sensörü bulunmalıdır.
- Dengesiz yükleme durumunda otomatik durdurma güvenlik mekanizması bulunmalıdır.
- Cihaz tabanında titreşimi azaltan kauçuk ayaklar/emiciler bulunmalıdır.

13.4. MALZEME VE YAPISAL ÖZELLİKLER
- Dış gövde: ABS/PC veya eşdeğeri kompozit plastik malzemeden imal edilmiş, kolay temizlenebilir yapıda olmalıdır.
- Kapak: kolu kilitlenebilir, hızlı açılabilir tipte olmalıdır.
- Kullanılan tüm malzemeler kimyasal dayanım açısından laboratuvar ortamına uygun olmalıdır.

13.5. BELGELENDİRME VE STANDARTLAR
- Cihaz CE uygunluk işaretine sahip olmalıdır.
- Üretici firma en az ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi sertifikasına sahip olmalıdır.
- Cihaz EN 61010-1 (Elektriksel Güvenlik) ve EN 61326-1 (EMC) standartlarına uygun olmalıdır.
- Kullanılan malzemeler RoHS ve REACH direktiflerine uygun olmalıdır.
- Cihaz kalibrasyon belgesi veya uygunluk sertifikası ile teslim edilmelidir.
- Teklif veren firma; yabancı menşeli ürünler için, üretici veya yetkili distribütör tarafından düzenlenmiş, konsolosluk tasdikli veya noter onaylı 'Temsilcilik Belgesi'ni teklif dosyasında sunmalıdır. Toplayıcı veya aracı firmalardan alınan belgeler kabul edilmeyecektir.
- Üretici firma tarafından düzenlenmiş teknik yeterlilik belgesi de teklif dosyasında bulunmalıdır.

13.6. TESLİMAT VE AKSESUARLAR
- Cihaz aşağıdaki kalemlerle birlikte eksiksiz teslim edilmelidir:
- 1 adet mini santrifüj (ana ünite)
- 1 adet standart rotor: 8 × 1,5/2,0 mL + 4-place PCR 8-strip adaptörü
- Güç kablosu ve adaptörü
- Türkçe ve İngilizce kullanım kılavuzu
- Kalibrasyon sertifikası
- Garanti belgesi

13.7. GARANTİ, BAKIM, YEDEK PARÇA VE TEKNİK SERVİS
- Cihaz en az 2 (iki) yıl garanti kapsamında olmalıdır.
- Yüklenici/Satıcı firma; garanti süresi boyunca ücretsiz, garanti süresinin bitiminden itibaren ise 10 (on) yıl süreyle ücretli olarak yedek parça teminini ve teknik servis desteğini sağlamayı taahhüt etmelidir. Cihazın işlevselliğini sürdürmesi için gerekli tüm yedek parçalar bu süre zarfında firmada stokta bulundurulacaktır.
- Servis ve kalibrasyon desteği Türkiye genelinde mevcut olmalıdır.
- Yüklenici; idare tarafından bildirilen arızalara bildirim saatinden itibaren en geç 48 (kırk sekiz) saat içinde cihazın kurulu bulunduğu yerde müdahale etmekle yükümlüdür.
- Yedek parça değişimi gerektirmeyen arızalar müdahale süresi dahil en geç 48 (kırk sekiz) saat içinde giderilerek sistem çalışır vaziyette teslim edilecektir.
- Arızanın 48 saat içinde yerinde giderilememesi halinde yüklenici, cihazın çalışmasını sağlamak amacıyla en geç 48 saat içinde benzer özelliklere sahip yedek bir cihazı kurumun hizmetine sunmakla yükümlüdür.
- Arızaya müdahale veya arızanın giderilmesinin taahhüt edilen süreyi geçmesi halinde, gecikilen her takvim günü için sözleşmede belirlenen gecikme cezası uygulanır.

13.8. EĞİTİM, MONTAJ VE DEVREYE ALMA
- Cihazın kurulumu, devreye alınması ve kullanıcı eğitimi; yüklenicinin yetkili teknik personeli tarafından kurumun belirlediği tarihte gerçekleştirilmelidir.

13.9. DİĞER HÜKÜMLER
- Cihazda marka, model veya menşei belirten herhangi bir teknik kriter esas alınmayacaktır; teknik değerlendirme yalnızca bu şartnamede belirtilen nesnel kriterlere göre yapılacaktır.
- Tekliflerin değerlendirilmesinde, teklif dosyasında sunulan teknik şartname uygunluk belgesi, sertifikalar ve garanti taahhütnamesi esas alınacaktır.
- Bu şartnamede belirtilmeyen hususlarda ilgili ulusal ve uluslararası standartlar geçerlidir.







TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)
LOT-9
Sözleşme Başlığı	: Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırma, İşleme ve Ürün Geliştirme Merkezi Projesi
Yayın Referansı	: TR90/25/CMDP/0001/MA01
Lot: 9
1. Genel Tanım
Proje, Trabzon’un tıbbi-aromatik ve yerel bitki zenginliği potansiyelini katma değerli ürünlere dönüştürmek, Ar-Ge ve üretim altyapısı kurarak girişimciliği desteklemek ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Merkez, kırsal üreticileri ve yenilikçi girişimleri bir araya getirecektir.
Trabzon’da kurulacak Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırma, İşleme ve Ürün Geliştirme Merkezi ile bölgede yetişen bitkilerden yüksek katma değerli kozmetik, gıda takviyesi ve sağlık ürünlerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Proje, analiz, ekstraksiyon ve formülasyon altyapısı oluşturarak girişimcileri ve üreticileri destekleyecek, yenilikçi ürünlerin prototiplenmesi ile ar-ge desteği sağlayacak ve kırsal üretimi sürdürülebilir şekilde kent ekonomisine entegre edecektir. Mali sürdürülebilirliğe katkı için, önceliklendirilen fındık gibi bazı yerel ürünlerden Merkez tarafından ekstrakt ve aroma üretimi yapılacaktır

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı
	Sıra No
	Cihaz Adı
	Miktar

	1
	LABORATUVAR TİPİ CHILLER SİSTEMİ
	1

	2
	LABORATUVAR TİPİ DERİN DONDURUCU
	1

	3
	ULTRA DERİN DONDURUCU (–40 °C / –86 °C)
	1

	4
	LABORATUVAR TİPİ BUZDOLABI
	1

	5
	ISITICILI MANYETİK KARIŞTIRICI
	2

	6
	VORTEX MİKSER
	1

	7
	KESMELİ ÖĞÜTME DEĞİRMENİ
	1

	8
	ÖĞÜTME MAKİNESİ
	1

	9
	SERTİFİKALI LABORATUVAR TİPİ ELEK SETİ
	1

	10
	ANALİTİK TERAZİ
	1

	11
	ÜSTTEN YÜKLEMELİ HASSAS TERAZİ (6000 g)
	1

	12
	OTOMATİK PİPET SETİ
	10



1- LABORATUVAR TİPİ CHILLER SİSTEMİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.1. GENEL ÖZELLİKLER
- Teklif edilen cihaz; laboratuvar ekipmanlarının (rotary evaporatör, distilasyon sistemleri, spektrofotometreler, fermentörler, reaktörler, viskozimetreler, sensör sistemleri vb.) kontrollü sıcaklık koşullarında çalıştırılması için kapalı devre sıvı soğutma sağlayan, yüksek performanslı, laboratuvar tipi chiller / soğutmalı sirkülatör sistemi olmalıdır.
- Cihaz; harici sirkülasyon sistemlerine bağlanarak veya numunenin doğrudan hazneye daldırılması yoluyla kullanılabilir olmalıdır.
- Cihaz çok yönlü kullanım imkânı sunmalı; farklı laboratuvar ekipmanları için tek bir sıcaklık kontrol çözümü olarak kullanılabilmelidir.
- Cihaz, opsiyonel olarak hem soğutma hem ısıtma fonksiyonuna sahip olabilir.

1.2. TEKNİK ÖZELLİKLER
1.2.1. Sıcaklık Performansı
- Çalışma sıcaklık aralığı en az –10 °C ile +40 °C arasında olmalıdır.
- Sıcaklık doğruluğu ±0,1 °C veya daha iyi olmalıdır; düşük sıcaklıklarda (–10 °C civarı) hassasiyet ±0,2 °C veya daha iyi olmalıdır.
- Belirtilen sıcaklıklarda ölçülen soğutma kapasitesi (kW veya BTU/h cinsinden), teklif dosyasında üretici beyanı olarak belgelenmelidir.
- Cihaz, opsiyonel olarak ısıtma fonksiyonuna da sahip olabilir; bu durumda ısıtıcı gücü teklif dosyasında belirtilmelidir.
1.2.2. Sirkülasyon Pompası
- Cihazda entegre sirkülasyon pompası bulunmalı; akış hızı en az 12 L/dakika olmalıdır.
- Pompa basıncı en az 0,5 bar (7,5 psi) olmalı; kullanıcı tarafından ayarlanabilir olmalıdır.
- Pompa akış hızı, kademeli olarak veya bir baypas valfi üzerinden ayarlanabilir olmalıdır.
1.2.3. Tank ve Yapısal Özellikler
- Soğutma sıvısı tankı/haznesi en az 10 (on) litre kapasiteli olmalıdır.
- Tank/hazne, korozyona dayanıklı en az AISI 304 paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
- Cihaz dış gövdesi, laboratuvar kimyasallarına dayanıklı epoksi veya toz boyalı çelik malzemeden üretilmiş olmalıdır.
- Cihaz yalıtımı, ısı kaybını minimize edecek uygun bir köpük veya eşdeğer malzeme ile sağlanmalıdır.
- Cihazda entegre bir sıvı tahliye ve taşma sistemi bulunmalı; tank boşaltma işlemi kolayca yapılabilmelidir.
- Cihazın sıvı bağlantıları standart dişli tipte olmalı; farklı hortum çaplarına uygun adaptörlerle birlikte teslim edilmelidir.
1.2.4. Kontrol, Ekran ve İzleme
- Cihaz üzerinde sıvı seviyesi, pompa basıncı ve anlık sıcaklık değerlerinin takibine imkân veren dijital gösterge/ekran bulunmalıdır.
- Kontrol sistemi dijital olmalıdır
- Cihazda gerçek sıcaklık ile gösterilen sıcaklık arasındaki farkın düzeltilmesi için kullanıcı kompensasyon fonksiyonu bulunmalıdır.
- Cihaz opsiyonel olarak zamanlayıcı fonksiyonuna sahip olabilir; bu durumda gecikme zamanı ve işlem süresi ayarlanabilmelidir.
1.2.5. Bağlantı ve Uzaktan Kontrol
- Cihaz, en az uzaktan start/stop (açma/kapama) kontrolüne imkân veren bir arayüze/kabloya sahip olmalıdır.
- Cihaz, tercihen RS-232C veya eşdeğeri bir arayüz üzerinden bilgisayar ile uzaktan izleme ve kontrol imkânı sunmalıdır.
1.2.6. Güvenlik Sistemleri
- Cihazda aşağıdaki durumlar için sesli ve görsel alarm sistemi bulunmalıdır:
- Düşük sıvı seviyesi / düşük akış
- Sistem donma riski
- Yüksek gaz basıncı ve yüksek sıcaklık limit aşımı
- Sıvı seviyesinin azalması durumunda otomatik durdurma fonksiyonu bulunmalıdır.
- Kompresör ünitesi, aşırı ısınma ve yüksek basınç durumlarına karşı otomatik koruma devresine sahip olmalıdır.
- Cihaz; aşırı akım ve kaçak akım röle korumasına sahip olmalıdır.
- Cihaz otomatik yeniden başlatma kilidi özelliğine sahip olabilir.
1.2.7. Çevresel Uyumluluk
- Soğutucu akışkan, CFC içermeyen, düşük GWP değerine sahip ve ilgili AB F-Gaz Yönetmeliği'ne (517/2014/EU veya güncel revizyonu) uygun bir gaz olmalıdır.
- Kullanılan soğutucu gaz tipi ve GWP değeri teklif dosyasında belirtilmelidir.
1.2.8. Elektrik
- Cihaz 220–230 V AC ±%10, 50/60 Hz (tek faz) şebeke gerilimi ile çalışabilmelidir.
1.2.9. Mobilite 
- Cihaz, fren mekanizmalı tekerlekli bir platform üzerinde sunulabilir.

1.3. BELGELENDİRME VE STANDARTLAR
- Cihaza ait CE uygunluk sertifikası mevcut olmalıdır.
- Teklif veren firma veya imalatçı firma en az ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi sertifikasına sahip olmalıdır; bu belge TÜRKAK onaylı veya eşdeğer akredite kuruluştan alınmış olmalıdır.
- Cihaz EN 61010-1 (Laboratuvar Ekipmanlarında Güvenlik) standardına uygun olmalıdır; soğutma sistemine sahip olduğundan EN 378 (Soğutma Sistemleri ve Isı Pompaları – Güvenlik ve Çevresel Gereklilikler) standardına da uygun olması tercih edilir.
- Cihaz RoHS ve REACH yönetmeliklerine uygun bileşenlerden üretilmiş olmalıdır.
- Teklif veren firma; yabancı menşeli ürünler için, üretici veya yetkili distribütör tarafından düzenlenmiş, konsolosluk tasdikli veya noter onaylı 'Temsilcilik Belgesi'ni teklif dosyasında sunmalıdır. Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış temsilcilik belgeleri kabul edilmeyecektir.
- Üretici firma tarafından düzenlenmiş teknik yeterlilik belgesi teklif dosyasında bulunmalıdır.
- Teklif veren ithalatçı/distribütör firmanın TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi bulunmalıdır.

1.4. TESLİMAT VE AKSESUARLAR
- Cihaz aşağıdaki aksesuar ve belgelerle birlikte eksiksiz teslim edilmelidir:
- 1 adet chiller / soğutmalı sirkülatör sistemi (ana ünite)
- Hortum ucu adaptörleri (farklı çaplara uygun)
- Güç kablosu
- Türkçe ve/veya İngilizce kullanım kılavuzu
- Garanti belgesi

1.5. GARANTİ, BAKIM, YEDEK PARÇA VE TEKNİK SERVİS
- Yüklenici/Satıcı firma, sözleşme konusu cihaz/sistem için garanti süresi (en az 2 yıl) boyunca ücretsiz, garanti süresinin bitiminden itibaren ise 10 (on) yıl süreyle, ücreti mukabilinde yedek parça teminini ve teknik servis desteğini sağlamayı kabul ve taahhüt eder. Firma, cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli olan tüm yedek parçaları, söz konusu süre zarfında stoklarında bulunduracaktır.
- Pompa garantisi sadece sistemle birlikte sağlanan pompa(lar) için geçerli olmalıdır.
- Yüklenici; idare tarafından bildirilen arızalara bildirim saatinden itibaren en geç 48 (kırk sekiz) saat içerisinde cihazın kurulu bulunduğu yerde müdahale etmek zorundadır.
- Yedek parça değişimi gerektirmeyen arızalar, müdahale süresi dahil en geç 48 saat içerisinde giderilerek sistem çalışır vaziyette teslim edilecektir.
- Arızanın 48 saat içerisinde yerinde giderilememesi durumunda, yüklenici, sistemin çalışmasını sağlamak amacıyla en geç 48 saat içerisinde benzer özelliklere sahip yedek bir cihazı kurumun hizmetine sunmakla yükümlüdür.
- Arızaya müdahale veya arızanın giderilmesinin taahhüt edilen süreyi geçmesi halinde, gecikilen her takvim günü için sözleşmede belirlenen gecikme cezası uygulanır.

1.6. EĞİTİM, MONTAJ VE DEVREYE ALMA
- Cihazın kurulumu, devreye alınması ve kullanıcı eğitimi; yüklenicinin yetkili teknik personeli tarafından kurumun belirlediği tarihte gerçekleştirilmelidir.

1.7. DİĞER HÜKÜMLER
- Cihazda marka, model veya menşei belirten herhangi bir teknik kriter esas alınmayacaktır; teknik değerlendirme yalnızca bu şartnamede belirtilen nesnel kriterlere göre yapılacaktır.
- Tekliflerin değerlendirilmesinde, teklif dosyasında sunulan teknik şartname uygunluk belgesi, sertifikalar ve garanti taahhütnamesi esas alınacaktır.
- Bu şartnamede belirtilmeyen hususlarda ilgili ulusal ve uluslararası standartlar geçerlidir.







2- LABORATUVAR TİPİ DERİN DONDURUCU
TEKNİK ŞARTNAMESİ

2.1. GENEL ÖZELLİKLER
- Teklif edilen cihaz; plazma, serum, kan ürünleri ve hassas biyolojik materyallerin uzun süreli derin dondurma koşullarında güvenli şekilde saklanması amacıyla tasarlanmış, dik tip (upright) laboratuvar ve plazma dondurucu olmalıdır.
- Cihaz; hastane, kan bankası, araştırma ve klinik laboratuvarlarında kullanıma uygun olmalıdır.
- Cihaz yeni, kullanılmamış ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
- Dış gövde, paslamaya karşı dayanıklı elektrostatik toz boyalı galvaniz sacdan imal edilmiş olmalıdır.
- İç hazne CR-Ni 304 kalite krom-nikel alaşımlı paslanmaz çelik sacdan üretilmiş olmalıdır.

2.2. TEKNİK ÖZELLİKLER
2.2.1. Kapasite
- Net kullanılır iç hacim en az 600 (altı yüz) litre olmalıdır.
- Brüt hacim en az 650 (altı yüz elli) litre olmalıdır.

2.2.2. Sıcaklık Performansı
- Çalışma sıcaklık aralığı –20 °C ile –40 °C arasında kullanıcı tarafından ayarlanabilir olmalıdır.
- Sıcaklık toleransı ±0,5 °C olmalıdır.
- Kontrol panelindeki termostat 0,1 °C hassasiyetle ölçüm yapabilmelidir.
- Multi air flow (çoklu hava akışı) sistemi ile iç haznedeki raflar arasında homojen sıcaklık dağılımı sağlanmalıdır.

2.2.3. Soğutma ve Yalıtım Sistemi
- Soğutma sistemi fin evaporatörlü tipte olmalıdır.
- Soğutucu gaz CFC (kloroflorokarbon) içermemeli; ozon tabakasına zararlı olmayan, çevre dostu bir gaz kullanılmalıdır.
- Yalıtım yüksek yoğunluklu CFC içermeyen poliüretan malzeme ile sağlanmalıdır.
- Kapı sistemi; ısıtma yüzeyli ve sızdırmazlık sağlayan manyetik contalı, yüksek yoğunlukta poliüretan dolgulu yalıtıma sahip olmalıdır. Conta kolaylıkla değiştirilebilir yapıda olmalıdır.
- Tam otomatik defrost sistemi bulunmalı; soğutma evaporatörünün verimliliği korunmalıdır.
- Cihaz sessiz ve sarsıntısız çalışmalıdır.

2.2.4. Raf Sistemi
- Dolap içi raf sistemi CR-Ni 304 paslanmaz çelik malzemeden üretilmiş olmalıdır.
- Raflar hava sirkülasyonunu hızlandıracak ergonomik tasarımda olmalıdır.
- Her rafı örten harici izolasyonlu bölme kapakları bulunmalıdır.
- Raflar kullanıcı isteğine göre yükseklik ayarlı olmalıdır.

2.2.5. Kontrol ve Ekran Sistemi
- Cihazda mikroişlemci kontrollü, kullanıcı dostu dijital kontrol paneli bulunmalıdır.
- Cihaz, renkli dokunmatik ekrana sahip olmalıdır; ekranda saat-tarih, set değeri ve kabin içi anlık sıcaklık bilgileri görüntülenebilmelidir.
- Kontrol panelinde şifre koruma sistemi bulunmalı; yetkisiz kişilerin ayarlara erişimi engellenmelidir.

2.2.6. Veri Kaydı ve Bağlantı
- Cihaz dahili hafızasında en az 30 (otuz) gün boyunca sıcaklık verisi saklayabilmelidir.
- USB portu üzerinden en az 10 (on) yıllık sıcaklık verisi harici flash belleğe aktarılabilmeli ve veriler Excel formatında bilgisayara aktarılabilmelidir.
- Harici sıcaklık sensörü giriş yeri bulunmalıdır.
- Uzak alarm çıkış yeri (kuru kontak) bulunmalıdır.

2.2.7. Yazıcı Sistemi
- Cihazla birlikte termal yazıcı teslim edilmelidir; yazıcıdan saklanan sıcaklık verilerinin rakamsal dökümü alınabilmelidir.
- Cihazla birlikte dairesel (sirküler) yazıcı da teslim edilmelidir; sıcaklık takibi sürekli kağıt üzerine grafik olarak kaydedilebilmelidir.

2.2.8. Batarya (Akümülatör) Yedek Sistemi
- Kontrol panelinde otomatik olarak şarj edilen akümülatör sistemi bulunmalıdır.
- Bu sistem olası elektrik kesintilerinde en az 48 (kırk sekiz) saat süreyle dijital kontrol panelini ve yazıcıyı çalışır durumda tutmalıdır.
2.2.9. Alarm Sistemi
- Aşağıdaki durumlarda sesli ve görsel alarm devreye girmelidir:
- Üst sıcaklık limitinin aşılması
- Alt sıcaklık limitinin aşılması
- Kapının açık kalması
- Elektrik kesintisi
- Düşük voltaj sorunu
- Alarm limitleri kullanıcı tarafından ayarlanabilir olmalıdır.

2.2.10. İç Aydınlatma ve Mobilite
- Dolap içi aydınlatma LED sistemi ile sağlanmalıdır.
- Cihaz kolay taşınabilirlik için 2 (iki) adet frensiz sabit tekerlek ve 2 (iki) adet frenli hareketli tekerlek üzerinde olmalıdır.

2.2.11. Elektrik
- Cihaz 220–240 V AC, 50 Hz şebeke gerilimi ile çalışabilmelidir.

2.3. BELGELENDİRME VE STANDARTLAR
- Cihaza ait CE uygunluk sertifikası mevcut olmalıdır.
- Cihaz T.C. Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemi (ÜTS/UBB) kaydına sahip olmalıdır.
- Üretici firma en az ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi sertifikasına sahip olmalıdır.
- Üretici firma ISO 13485 (Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi) sertifikasına sahip olmalıdır.
- Üretici firma ISO 14001 (Çevre Yönetim Sistemi) sertifikasına sahip olmalıdır.
- Teklif veren firma TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi'ne sahip olmalıdır.
- Teklif veren firma; yabancı menşeli ürünler için, üretici veya yetkili distribütör tarafından düzenlenmiş, konsolosluk tasdikli veya noter onaylı Türkiye Yetkili Temsilcilik Belgesi'ni teklif dosyasında ibraz etmelidir.
- Üretici firma tarafından düzenlenmiş teknik yeterlilik belgesi de teklif dosyasında bulunmalıdır.

2.4. TESLİMAT VE AKSESUARLAR
- Cihaz aşağıdaki kalemlerle birlikte eksiksiz teslim edilmelidir:
- 1 adet laboratuvar ve plazma dondurucu (ana ünite, tekerlekli)
- Cr-Ni 304 paslanmaz çelik raf seti
- 1 adet termal yazıcı (sıcaklık veri dökümü için)
- 1 adet dairesel (sirküler) yazıcı (sürekli sıcaklık takip kaydı için)
- Renkli dokunmatik ekran modülü
- USB flash bellek
- Güç kablosu
- Türkçe ve/veya İngilizce kullanım kılavuzu
- Garanti belgesi
- Kalibrasyon / uygunluk sertifikası

2.5. GARANTİ, BAKIM, YEDEK PARÇA VE TEKNİK SERVİS
- Cihaz en az 2 (iki) yıl garanti kapsamında olmalıdır.
- Yüklenici/Satıcı firma; garanti süresi boyunca ücretsiz, garanti süresinin bitiminden itibaren ise 10 (on) yıl süreyle ücretli olarak yedek parça teminini ve teknik servis desteğini sağlamayı taahhüt etmelidir. Cihazın işlevselliğini sürdürmesi için gerekli tüm yedek parçalar bu süre zarfında firmada stokta bulundurulacaktır.
- Servis ağı Türkiye genelinde mevcut olmalıdır.
- Yüklenici; idare tarafından bildirilen arızalara bildirim saatinden itibaren en geç 48 (kırk sekiz) saat içinde cihazın kurulu bulunduğu yerde müdahale etmekle yükümlüdür.
- Yedek parça değişimi gerektirmeyen arızalar müdahale süresi dahil en geç 48 (kırk sekiz) saat içinde giderilerek cihaz çalışır vaziyette teslim edilecektir.
- Arızanın 48 saat içinde yerinde giderilememesi halinde yüklenici, cihazın çalışmasını sağlamak amacıyla en geç 48 saat içinde benzer özelliklere sahip yedek bir cihazı kurumun hizmetine sunmakla yükümlüdür.
- Arızaya müdahale veya arızanın giderilmesinin taahhüt edilen süreyi geçmesi halinde, gecikilen her takvim günü için sözleşmede belirlenen gecikme cezası uygulanır.


2.6. EĞİTİM, MONTAJ VE DEVREYE ALMA
- Cihazın kurulumu, devreye alınması ve kullanıcı eğitimi; yüklenicinin yetkili teknik personeli tarafından kurumun belirlediği tarihte gerçekleştirilmelidir.
2.7. DİĞER HÜKÜMLER
- Cihazda marka, model veya menşei belirten herhangi bir teknik kriter esas alınmayacaktır; teknik değerlendirme yalnızca bu şartnamede belirtilen nesnel kriterlere göre yapılacaktır.
- Tekliflerin değerlendirilmesinde, teklif dosyasında sunulan teknik şartname uygunluk belgesi, sertifikalar ve garanti taahhütnamesi esas alınacaktır.
- Bu şartnamede belirtilmeyen hususlarda ilgili ulusal ve uluslararası standartlar geçerlidir.
























































3- ULTRA DERİN DONDURUCU (–40 °C / –86 °C)

TEKNİK ŞARTNAME

3.1. GENEL ÖZELLİKLER
- Cihaz, dik (upright) tip ultra derin dondurucu olup –40 °C ila –86 °C sıcaklık aralığında çalışacak şekilde tasarlanmış, biyolojik örneklerin, plazma, serum, DNA/RNA, enzim, bakteri, virüs, aşı, hücre kültürü ve farmasötik ürünlerin uzun süreli muhafazasına uygun olacaktır.
- Cihaz; hassas sıcaklık stabilitesi, düşük enerji tüketimi ve gelişmiş dijital kontrol sistemi ile donatılmış olacak; yüksek güvenlikli laboratuvar, araştırma ve medikal depolama ortamlarında kullanıma uygun olacaktır.
- Teklifle birlikte cihazın teknik özellikleri ve fotoğraflarını içeren orijinal katalog veya teknik doküman sunulacaktır.

3.2. TEKNİK ÖZELLİKLER
Teklif edilecek cihaz aşağıda belirtilen teknik kriterlerin tamamını sağlayacaktır:

	Parametre
	Şartname Değeri / Kriteri

	Sıcaklık Çalışma Aralığı
	–40 °C ila –86 °C (30 °C ortam sıcaklığı ve %70 nem koşulunda)

	Kapasite
	En az 400 litre

	Soğutma Sistemi
	Kaskad (çift kademeli) veya tek kompresörlü yüksek verimli soğutma sistemi

	Soğutucu Gaz
	CFC ve HCFC içermeyen çevreci soğutucu gaz

	Sıcaklık Kontrolü
	Mikroişlemci tabanlı dijital PID kontrol sistemi

	Sıcaklık Kararlılığı
	± 2 °C veya daha iyi

	Ekran
	En az 7" dokunmatik TFT LCD renkli ekran

	İç Kasa Malzemesi
	Paslanmaz çelik

	Dış Kasa Malzemesi
	Elektrostatik toz boyalı çelik

	Kapı Contası
	Çok katlı sızdırmaz conta (en az 1 dış + iç conta)

	İç Kapı / Bölme Sayısı
	En az 4 adet bağımsız izolasyonlu iç bölme

	Veri Bağlantısı
	En az USB çıkışı (RS-232, RS-485 veya eşdeğer arayüz kabul edilir)

	Alarm Sistemi
	Sesli ve görüntülü; sıcaklık sapması, kapı açık, güç kesintisi, sensör arızası alarmları

	Tekerlek
	4 adet tekerlek (kolay taşıma için)

	Besleme Gerilimi
	220–230 V AC, 50–60 Hz

	Güç Tüketimi
	Azami 1300 W

	İzolasyon
	Yüksek yoğunluklu poliüretan izolasyon

	Gürültü Seviyesi
	≤ 60 dB(A)

	Kapı Kilidi
	Anahtarla kilitlenebilir

	Garanti Süresi
	En az 2 yıl



[bookmark: _Hlk242434663]3.2.1. Performans Kriterleri
- Cihaz, –86 °C hedef sıcaklığına makul bir süre içinde (tercihen 6 saatten fazla olmaksızın) ulaşabilecektir. Bu değer teknik dokümanda beyan edilecektir.
- Kapı açılması sonrasında iç sıcaklık geri kazanımı makul bir süre içinde (azami 30 dakika) tamamlanacaktır.
- İç hacim boyunca üniform sıcaklık dağılımı sağlanacak; sıcaklık sapması ΔT ≤ 5 °C olacaktır.

3.2.2. Kontrol ve İzleme Sistemi
- Cihazda en az 7" büyüklüğünde dokunmatik renkli TFT LCD ekran bulunacaktır. Ekran, ayarlanan ve gerçek sıcaklığı eş zamanlı olarak gösterecek ve kullanıcı göz hizasında konumlandırılmış olacaktır.
- Ekran üzerinde sıcaklık geçmişi grafiksel olarak izlenebilecektir.
- Cihaz, kaydedilen sıcaklık verilerinin USB arayüzü ile bilgisayara aktarılmasına olanak tanıyacaktır. RS-232, RS-485 veya Ethernet bağlantısı seçeneklerinden en az biri sunulacaktır.
- Cihaz; sıcaklık sapması, kapı açık kalma, güç kesintisi ve sensör arızası durumlarında sesli ve görüntülü uyarı verecek alarmları içerecektir.
- Cihaz, güç kesintisi durumunda alarm ve veri kaydı işlevlerini sürdürebilmek için yedek güç (batarya veya eşdeğer) desteğine sahip olacaktır.
- Sıcaklık verisi kayıt kapasitesi en az 30 gün olacaktır.

3.2.3. Kasa ve Mekanik Yapı
- Cihazın iç kasa yüzeyleri paslanmaz çelik; dış kasa yüzeyleri ise elektrostatik toz boyalı çelikten imal edilmiş olacaktır.
- Cihazın izolasyonu yüksek yoğunluklu poliüretan köpükle sağlanmış olacaktır.
- Dış kapıda çok katlı sızdırmaz conta bulunacaktır.
- Cihazda en az 4 adet bağımsız izolasyonlu iç bölme yer alacaktır.
- Cihazın hareket ettirilmesi için dört (4) adet tekerlek bulunacaktır.
- Dış kapıda anahtarla kilitlenebilir güvenlik kilidi bulunacaktır.
- Kapı kolu, elle rahat kavranabilen ergonomik yapıda olacaktır.
- Kapının ardı ardına açılıp kapanmasına imkân veren basınç dengeleme/havalandırma tertibatı bulunacaktır.
- Raf/sepet sistemi, farklı örnek boyutlarına uyum sağlayacak şekilde düzenlenebilir olacaktır.

3.2.4. Soğutma Sistemi
- Cihaz, yüksek verimli soğutma kompresörü (kaskad çift kompresör veya eşdeğer tek kompresörlü sistem) ile donatılmış olacaktır.
- Kullanılan soğutucu gaz CFC ve HCFC içermeyecektir (çevreci soğutucu gaz).
- Soğutma sistemi düşük gürültü seviyesinde (≤ 60 dB(A)) çalışacaktır.

3.3. BELGELENDİRME VE STANDARTLAR
- Cihaz CE işaretine sahip olacaktır.
- Cihaz EN 61010-1 (elektriksel güvenlik) standardına uygun olacaktır.
- Cihaz EN 61326-1 (EMC) standardına uygun olacaktır.
- Cihaz ISO 9001 kalite yönetim sistemi sertifikasına sahip bir üretici tarafından üretilmiş olacaktır.
- Cihaz; RoHS ve WEEE çevre direktiflerine uyumlu olacaktır.
- Teklif eden firma, cihazın üreticisi tarafından düzenlenmiş geçerli Türkiye yetkili distribütörlük/temsilcilik belgesini (noter onaylı veya konsolosluk tasdikli) teklif dosyasında ibraz edecektir. Yalnızca aracı veya toplayıcı firmalardan temin edilen belgeler kabul edilmeyecektir.
- İthalatçı firmanın TSE onaylı Teknik Servis Belgesi bulunacak ve teklif dosyasına eklenecektir.
- Teklif eden firma veya ithalatçı firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi teklif dosyasına eklenecektir.

3.4. GARANTİ, BAKIM, YEDEK PARÇA VE TEKNİK SERVİS
- Cihaza üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl ücretsiz garanti sağlanacaktır.
- Garanti süresi sonrasında cihazın üretimden kaldırıldığı tarih dahil olmak üzere en az 10 (on) yıl boyunca yedek parça temini ve ücretli teknik servis desteği taahhüt edilecektir. Yüklenici, bu süre zarfında ilgili yedek parçaları stoğunda bulunduracaktır.
- Yüklenici/satıcı firma; idare tarafından bildirilen her türlü arızaya, bildirim tarihinden itibaren en geç 48 (kırk sekiz) saat içinde cihazın kurulu olduğu yerde yerinde müdahale etmek zorundadır.
- Yedek parça değişimi gerektirmeyen arızalar, müdahale süresi dahil olmak üzere en geç 48 saat içinde giderilerek cihaz çalışır hâlde teslim edilecektir.
- Arızaya müdahale veya gidermede taahhüt edilen sürenin aşılması durumunda, gecikilen her takvim günü için sözleşmede belirlenen gecikme cezası uygulanacaktır.

3.5. EĞİTİM, MONTAJ VE DEVREYE ALMA
- Cihaz, darbeye dayanıklı orijinal ambalajında teslim edilecektir.
- Kurulum, üretici veya yetkili servis tarafından gerçekleştirilecek; kurulum sonrasında performans testi yapılarak sonuçlar idareye yazılı olarak teslim edilecektir.
- Kurulum sonrasında kullanıcı personele cihazın çalıştırılması, temizlenmesi ve rutin bakımına ilişkin uygulamalı eğitim verilecektir.
- Cihazla birlikte en az Türkçe kullanım kılavuzu teslim edilecektir (ayrıca İngilizce kılavuz sunulması tercih edilir).
- Cihaza ait tüm aksesuarlar, güç kablosu, raflar/sepetler ve belgeler eksiksiz olarak teslim edilecektir.

3.6. DİĞER HÜKÜMLER
- Teklif edilen cihaz yeni ve kullanılmamış olacaktır; demo, teşhir veya ikinci el ürünler kabul edilmeyecektir.
- Marka, model veya menşe belirtilmeksizin teknik özelliklerin karşılanması esastır. Denk veya daha üstün özelliklere sahip cihazlar teklif edilebilir.
- İstenildiğinde opsiyonel aksesuarlar (CO₂ yedekleme sistemi, uzak alarm sistemi, ek raf/sepet) ile cihazın uyumlu çalışıp çalışamayacağı teklif veren firma tarafından belgelenecektir.
- Teknik şartname maddelerinin tamamının karşılandığı, teknik dokümantasyon ve kataloglarla desteklenmiş Uygunluk Beyanı teklif dosyasına eklenecektir. Her madde için "karşılanıyor / karşılanmıyor / açıklama" formatında tablo hazırlanacaktır.
- Cihaz 220–230 V AC, 50 Hz Türkiye şebeke voltajı ile uyumlu olacak; gerekli durumlarda adaptör veya dönüştürücü tedarik edilecektir.















































4- LABORATUVAR TİPİ BUZDOLABI
TEKNİK ŞARTNAMESİ

4.1. GENEL ÖZELLİKLER
- Teklif edilen cihaz; laboratuvar, klinik, gıda ve çevre analiz tesislerinde reaktif, biyolojik örnek ve kimyasal malzeme gibi numunelerin 0 °C – +15 °C aralığında güvenli, izlenebilir ve kalibre edilebilir koşullarda saklanması amacıyla kullanılan laboratuvar tipi buzdolabı olmalıdır.
- Cihaz, akredite laboratuvar koşullarında kullanıma uygun olmalı; GLP/GMP veri kayıt gereksinimlerini karşılamalıdır.

4.2. TEKNİK ÖZELLİKLER
4.2.1. Kapasite ve Sıcaklık Performansı
- Kapasite (brüt/net) en az 350 (üç yüz elli) litre olmalıdır.
- Çalışma sıcaklık aralığı 0 °C ile +15 °C arasında kullanıcı tarafından ayarlanabilir olmalıdır.
- Sıcaklık çözünürlüğü 0,1 °C olmalıdır.
- Sıcaklık kararlılığı ±0,5 °C veya daha iyi olmalıdır.
- İç hacimde homojen sıcaklık dağılımı sağlanmalıdır.
4.2.2. Soğutma Sistemi
- Soğutma sistemi zorlanmış hava konveksiyonlu (fan destekli hava sirkülasyonu) tipte olmalıdır.
- Kompresör sessiz çalışan, bakım gerektirmeyen hermetik tipte olmalıdır.
- Yalıtım CFC içermeyen poliüretan malzemeden yapılmış olmalıdır.
- Otomatik defrost fonksiyonu mevcut olmalı; defrost sırasında sıcaklık sapması yaratmamalıdır.
4.2.3. Malzeme ve Yapısal Özellikler
- İç hazne korozyona dayanıklı anodize alüminyum malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
- Dış gövde elektrostatik toz boyalı çelik sacdan üretilmiş olmalıdır.
- Raflar galvanizli çelik telden yapılmış, yükseklik ayarlı olmalıdır; en az 3 adet raf bulunmalıdır.
- Maksimum raf yük kapasitesi en az 40 kg olmalıdır.
- Kapı contası manyetik tipte ve kolayca değiştirilebilir yapıda olmalıdır.
- Kapı sistemi sağlam menteşeli, kilitlenebilir, tek kapılı olmalıdır.
- Kapı kilidi mekanizması bulunmalıdır.
- Cihazda harici sensör veya test probunun yerleştirilebilmesi için en az Ø 30 mm çapında erişim portu bulunmalıdır.
- Dahili LED aydınlatma kapı açıldığında otomatik olarak devreye girmelidir.
- Koruma sınıfı en az IP 21 olmalıdır.
- Gürültü seviyesi ≤ 48 dB(A) olmalıdır.
4.2.4. Kontrol, Ekran ve Veri Yönetimi
- Cihazda en az 4,3 inç tam renkli dokunmatik TFT ekran bulunmalıdır.
- Ekrandan sıcaklık ayarı, trend grafiği ve alarm geçmişi görüntülenebilmelidir.
- Veri kaydı dahili hafıza ve USB portu üzerinden gerçekleştirilebilmeli; veriler LIMS sistemine aktarılabilmelidir.
- Akredite laboratuvar koşullarına uygun sıcaklık kalibrasyonu yapılabilmelidir.
- Parola koruması veya kullanıcı yetkilendirmesi mevcut olmalıdır.
4.2.5. Alarm Sistemi
- Aşağıdaki durumlarda sesli ve görsel alarm devreye girmelidir:
- Yüksek sıcaklık aşımı
- Düşük sıcaklık aşımı
- Kapı açık kalması
- Sensör hatası
4.2.6. Elektrik
- Cihaz 230 V AC, 50 Hz şebeke gerilimi ile çalışabilmelidir.

4.3. BELGELENDİRME VE STANDARTLAR
- Cihaza ait CE uygunluk sertifikası mevcut olmalıdır.
- Üretici firma en az ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi sertifikasına sahip olmalıdır.
- Cihaz EN 61010-1 (Elektriksel Güvenlik) ve EN 61326-1 (EMC) standartlarına uygun olmalıdır.
- Kullanılan malzemeler RoHS ve REACH direktiflerine uygun olmalıdır.
- Cihaz ISO 17025 izlenebilir kalibrasyon sertifikası ile teslim edilmelidir.
- Satıcı firma; yabancı menşeli ürünler için Türkiye temsilcisi olduğunu tevsik edecektir. Bu amaçla üretici veya yetkili distribütör tarafından düzenlenmiş, konsolosluk tasdikli veya noter onaylı 'Temsilcilik Belgesi' teklif dosyasında sunulacaktır. Ayrıca üretici firma tarafından düzenlenmiş teknik yeterlilik belgesi de dosyada bulunacaktır.

4.4. TESLİMAT VE AKSESUARLAR
- Cihaz aşağıdaki kalemlerle birlikte eksiksiz teslim edilmelidir:
- 1 adet laboratuvar tipi buzdolabı (ana ünite)
- En az 3 adet yükseklik ayarlı tel raf
- 1 adet USB bellek (veri aktarımı için)
- Güç kablosu
- Türkçe ve İngilizce kullanım kılavuzu
- ISO 17025 izlenebilir kalibrasyon sertifikası
- Garanti belgesi

4.5. GARANTİ, BAKIM, YEDEK PARÇA VE TEKNİK SERVİS
- Yüklenici/Satıcı firma, sözleşme konusu cihaz/sistem için garanti süresi (en az 2 yıl) boyunca ücretsiz, garanti süresinin bitiminden itibaren ise 10 (on) yıl süreyle, ücreti mukabilinde yedek parça teminini ve teknik servis desteğini sağlamayı kabul ve taahhüt eder. Firma, cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli olan tüm yedek parçaları, söz konusu süre zarfında stoklarında bulunduracaktır.
- Yüklenici; idare tarafından bildirilen arızalara bildirim saatinden itibaren en geç 48 (kırk sekiz) saat içerisinde cihazın kurulu bulunduğu yerde müdahale etmek zorundadır.
- Yedek parça değişimi gerektirmeyen arızalar, müdahale süresi dahil en geç 48 saat içerisinde giderilerek sistem çalışır vaziyette teslim edilecektir.
- Arızanın 48 saat içerisinde yerinde giderilememesi durumunda, yüklenici, sistemin çalışmasını sağlamak amacıyla en geç 48 saat içerisinde benzer özelliklere sahip yedek bir cihazı kurumun hizmetine sunmakla yükümlüdür.
- Arızaya müdahale veya arızanın giderilmesinin taahhüt edilen süreyi geçmesi halinde, gecikilen her takvim günü için sözleşmede belirlenen gecikme cezası uygulanır.

4.6. EĞİTİM, MONTAJ VE DEVREYE ALMA
- Cihazın kurulumu, devreye alınması ve kullanıcı eğitimi; yüklenicinin yetkili teknik personeli tarafından kurumun belirlediği tarihte gerçekleştirilmelidir.

4.7. DİĞER HÜKÜMLER
- Cihazda marka, model veya menşei belirten herhangi bir teknik kriter esas alınmayacaktır; teknik değerlendirme yalnızca bu şartnamede belirtilen nesnel kriterlere göre yapılacaktır.
- Tekliflerin değerlendirilmesinde, teklif dosyasında sunulan teknik şartname uygunluk belgesi, sertifikalar ve garanti taahhütnamesi esas alınacaktır.
- Bu şartnamede belirtilmeyen hususlarda ilgili ulusal ve uluslararası standartlar geçerlidir.
















5- ISITICILI MANYETİK KARIŞTIRICI
TEKNİK ŞARTNAMESİ

5.1. GENEL ÖZELLİKLER
- Cihaz fırçasız (brushless) DC motora sahip olmalıdır.
- Cihaz dijital LCD ekrana sahip olmalıdır.

5.2. TEKNİK ÖZELLİKLER
5.2.1. Isıtma Özellikleri
- Cihazın maksimum sıcaklığı en az 550 °C olmalıdır.
- Cihazın sıcaklık kontrol hassasiyeti ±1,0 °C veya daha iyi olmalıdır.
- Cihazın ısıtma kapasitesi en az 1.050 W olmalıdır.
- Cihazın ısıtma tablası en az 184×184 mm ölçülerinde olmalıdır.
- Isıtıcı tabla yüzeyi cam seramik malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
5.2.2. Karıştırma Özellikleri
- Cihazın karıştırma hızı 100 ile 1.500 devir/dakika arasında olmalıdır.
- Cihaz 5 (beş) litre (su) sıvı karıştırma kapasitesine sahip olmalıdır.
- Cihaz 80 mm uzunluğuna kadar her tür manyetik balık ile çalışabilmelidir.
5.2.3. Sensör ve Bağlantı
- Cihaz PT1000 harici sıcaklık probu ile birlikte teslim edilmelidir.
- Cihazda RS-232 portu bulunmalıdır.
5.2.4. Koruma ve Güvenlik
- Cihazın koruma sınıfı en az IP 21 olmalıdır.
- Cihaz aşırı ısınmaya karşı koruma özelliğine sahip olmalıdır; aşırı ısınma durumunda ısıtmayı otomatik olarak durdurmalıdır.
5.2.5. Elektrik
- Cihaz 220 V, 50 Hz şehir şebekesi ile çalışabilmelidir.

5.3. BELGELENDİRME VE STANDARTLAR
- Cihaza ait CE uygunluk sertifikası mevcut olmalıdır.
- Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini teklif dosyasında sunmalıdır.

5.4. TESLİMAT, KURULUM VE AKSESUARLAR
- Firma söz konusu cihazı eksiksiz olarak belirlenen alana kurulumunu yaparak teslim edecektir. Kargo ile teslim kabul edilmeyecektir.
- Cihazla birlikte aşağıdaki manyetik balıklar teslim edilmelidir:
- 1 adet 10×6 mm manyetik balık
- 1 adet 20×6 mm manyetik balık
- 1 adet 30×6 mm manyetik balık
- 1 adet 50×8 mm manyetik balık
- Cihazla birlikte PT1000 harici sıcaklık probu teslim edilmelidir.
- Türkçe ve/veya İngilizce kullanım kılavuzu teslim edilmelidir.
- Garanti belgesi teslim edilmelidir.

5.5. GARANTİ, BAKIM, YEDEK PARÇA VE TEKNİK SERVİS
- Teklif edilen cihaz; üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl ücretsiz garanti kapsamında olmalıdır.
- Garanti süresinin bitiminden itibaren ücreti karşılığında en az 10 (on) yıl yedek parça temini ve teknik servis desteği sağlanacaktır.
- Yüklenici; idare tarafından bildirilen arızalara bildirim saatinden itibaren en geç 48 (kırk sekiz) saat içinde cihazın kurulu bulunduğu yerde müdahale etmekle yükümlüdür.
- Yedek parça değişimi gerektirmeyen arızalar müdahale süresi dahil en geç 48 (kırk sekiz) saat içinde giderilerek cihaz çalışır vaziyette teslim edilecektir.
- Arızanın 48 saat içinde yerinde giderilememesi halinde yüklenici, cihazın çalışmasını sağlamak amacıyla en geç 48 saat içinde benzer özelliklere sahip yedek bir cihazı kurumun hizmetine sunmakla yükümlüdür.
- Arızaya müdahale veya arızanın giderilmesinin taahhüt edilen süreyi geçmesi halinde, gecikilen her takvim günü için sözleşmede belirlenen gecikme cezası uygulanır.

5.6. EĞİTİM VE DEVREYE ALMA
- Cihazın kurulumu ve devreye alınması yüklenicinin yetkili teknik personeli tarafından kurumun belirlediği tarihte gerçekleştirilmelidir.


5.7. DİĞER HÜKÜMLER
- Cihazda marka, model veya menşei belirten herhangi bir teknik kriter esas alınmayacaktır; teknik değerlendirme yalnızca bu şartnamede belirtilen nesnel kriterlere göre yapılacaktır.
- Tekliflerin değerlendirilmesinde, teklif dosyasında sunulan teknik şartname uygunluk belgesi, sertifikalar ve garanti taahhütnamesi esas alınacaktır.
- Bu şartnamede belirtilmeyen hususlarda ilgili ulusal ve uluslararası standartlar geçerlidir.
































6- VORTEX MİKSER
TEKNİK ŞARTNAME

6.1. GENEL ÖZELLİKLER
- Teklif edilen cihaz; laboratuvar tüplerindeki sıvıların homojen biçimde karıştırılması amacıyla tasarlanmış, masa üstü tipinde vorteks mikser olmalıdır.
- Cihaz iki farklı çalışma moduna sahip olmalıdır:
- Dokunmatik Mod (Touch): Tüp uca bastırıldığında çalışma başlar, baskı kaldırıldığında durur.
- Sürekli Mod (Continuous): Anahtar konumu ile kesintisiz karıştırma sağlanır.
- Cihaz, opsiyonel adaptörler ile farklı kapasitedeki tüpler ve mikrotitrasyon plakaları ile uyumlu modüler yapıda olmalıdır.

6.2. TEKNİK ÖZELLİKLER
6.2.1. Karıştırma Performansı
- Hız aralığı: 0 – 3.000 rpm arasında ayarlanabilir olmalıdır.
- Hız kontrolü cihaz üzerindeki analog skala aracılığıyla yapılabilmelidir.
- Karıştırma hareketi orbital (yörüngesel) tipte olmalı; etkili homojenizasyon sağlamalıdır.
- Orbital çap: 4 mm olmalıdır.
6.2.2. Motor ve Yapısal Özellikler
- Motor tipi: uzun ömürlü, aşınmaya dirençli ve bakım gerektirmeyen gölgeli kutup motoru (shaded pole motor) olmalıdır.
- Motor giriş gücü en az 58 W, çıkış gücü ise en az 10 W olmalıdır.
- Cihaz tabanı döküm metal malzemeden imal edilmiş olmalı; vakumlu ayaklar ile laboratuvar tezgahında kaymasız ve sarsıntısız çalışma sağlanmalıdır.
6.2.3. Koruma ve Elektrik
- Cihazın toz ve neme karşı koruma sınıfı en az IP 21 olmalıdır.
- Çalışma ortamı: 5 – 40 °C sıcaklık aralığı, en fazla %80 bağıl nem olmalıdır.
- Cihaz 200 – 240 V AC, 50/60 Hz şebeke gerilimi ile çalışabilmelidir.

6.3. BELGELENDİRME VE STANDARTLAR
- Cihaza ait CE uygunluk sertifikası mevcut olmalıdır.
- Teklif veren firma veya imalatçı firma en az ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi sertifikasına sahip olmalıdır.
- Teklif veren firma; yabancı menşeli ürünler için Türkiye distribütörü veya yetkili temsilcisi olduğunu gösteren üretici firma onaylı temsilcilik belgesi ile teknik yeterlilik belgesini teklif dosyasında sunmalıdır.

6.4. TESLİMAT VE AKSESUARLAR
- Cihaz aşağıdaki aksesuar ve belgelerle birlikte eksiksiz teslim edilmelidir:
- 1 adet vorteks mikser (ana ünite)
- Ø30 mm'ye kadar tüplere uygun standart üst kap (top cup)
- Güç kablosu
- Türkçe ve/veya İngilizce kullanım kılavuzu
- Garanti belgesi

6.5. GARANTİ, BAKIM, YEDEK PARÇA VE TEKNİK SERVİS
- Cihaz en az 2 (iki) yıl garanti kapsamında olmalıdır.
- Yüklenici/Satıcı firma; garanti süresi boyunca ücretsiz, garanti süresinin bitiminden itibaren ise 10 (on) yıl süreyle ücretli olarak yedek parça teminini ve teknik servis desteğini sağlamayı taahhüt etmelidir. Cihazın işlevselliğini sürdürmesi için gerekli tüm yedek parçalar bu süre zarfında firmada stokta bulundurulacaktır.
- Servis ağı Türkiye genelinde mevcut olmalıdır.
- Yüklenici; idare tarafından bildirilen arızalara bildirim saatinden itibaren en geç 48 (kırk sekiz) saat içinde cihazın kurulu bulunduğu yerde müdahale etmekle yükümlüdür.
- Yedek parça değişimi gerektirmeyen arızalar müdahale süresi dahil en geç 48 (kırk sekiz) saat içinde giderilerek sistem çalışır vaziyette teslim edilecektir.
- Arızanın 48 saat içinde yerinde giderilememesi halinde yüklenici, cihazın çalışmasını sağlamak amacıyla en geç 48 saat içinde benzer özelliklere sahip yedek bir cihazı kurumun hizmetine sunmakla yükümlüdür.
- Arızaya müdahale veya arızanın giderilmesinin taahhüt edilen süreyi geçmesi halinde, gecikilen her takvim günü için sözleşmede belirlenen gecikme cezası uygulanır.

6.6. EĞİTİM, MONTAJ VE DEVREYE ALMA
- Cihazın kurulumu, devreye alınması ve kullanıcı eğitimi; yüklenicinin yetkili teknik personeli tarafından kurumun belirlediği tarihte gerçekleştirilmelidir.
7- KESMELİ ÖĞÜTME DEĞİRMENİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

7.1. GENEL ÖZELLİKLER
- Teklif edilen cihaz; numune ön hazırlığı amacıyla katı, lifli ve büyük hacimli numuneleri kesme prensibiyle parçalayabilen, masa üstü veya yer tipinde, laboratuvar tipi kesmeli öğütme değirmeni olmalıdır.
- Cihaz; elektronik, çevre, çimento, tarım, gıda ve geri dönüşüm sektörlerinde kullanılan numunelerin (kauçuk, plastik, ahşap, kağıt, baharat, saman, deri, hayvan yemi, kablo, tahıl, linyit, turba ve benzeri) öğütülmesi amacıyla kullanılabilir olmalıdır.
- Cihaz, uzun elyaflı ve büyük hacimli numuneleri doğrudan işleyebilmeli; ön ezme/parçalama işlemine ihtiyaç duymamalıdır.
- Numuneler hazneden kesme odasına düşerek, dönen rotor ve sabit bıçaklar arasında kesilerek parçalanmalı; elek aracılığıyla istenen incelikte toplama kabına ulaşmalıdır.
- Cihaz, katı numuneleri toplu (batch) veya sürekli (continuous) olarak işleyebilmelidir.

7.2. TEKNİK ÖZELLİKLER
7.2.1. Besleme ve Öğütme Performansı
- Maksimum besleme boyutu en fazla 60×80 mm olmalıdır.
- Son ürün inceliği 0,1 mm ile 20 mm arasında, kullanılan eleğe bağlı olarak ayarlanabilmelidir.
- Rotor hızı en az 500 – 3.000 devir/dakika aralığında, sürekli (kademesiz) olarak ayarlanabilmelidir.
7.2.2. Rotor ve Bıçak Sistemi
- Rotor en az 6 (altı) diskli yapıda olmalı; standart rotor seçeneği sunulmalıdır.
- Dönen bıçak grubu, alt elek ve toplama haznesi kolayca çıkarılabilir ve yeniden takılabilir yapıda olmalıdır; bu özellik öğütme haznesinin temizliğini kolaylaştırmalıdır.
- Heterojen karışımlarda da etkili ve güçlü boyut küçültme sağlanabilmelidir.
- Hızlı öğütme prosesi sayesinde düşük ısı oluşumu sağlanmalı; sıcaklığa hassas numunelerde kullanılabilir olmalıdır.
7.2.3. Elek Seçenekleri
- Cihaz ile birlikte en az aşağıdaki elek göz aralıklarından oluşan bir elek seti kullanılabilmelidir:
- 0,20 mm
- 0,50 mm
- 1,00 mm
- 2,00 mm
- 4,00 mm
- 6,00 mm
- 8,00 mm
- 10,00 mm
7.2.4. Toplama Sistemi
- Cihazla farklı hacimlerde toplama kabı/kovası kullanılabilmelidir; en az aşağıdaki hacim seçenekleri sunulmalıdır:
- 0,25 L
- 0,5 L
- 1 L
- 2 L
- 5 L
- 30 L
7.2.5. Kontrol ve Güvenlik
- Cihaz büyük ekranlı, dokunmatik panel üzerinden kontrol edilebilmeli; hız ayarı kontrol panelinden yapılabilmelidir.
- Zaman ayarı 0 ile 999 dakika arasında yapılabilmelidir.
- Cihazda elektriksel emniyet anahtarı bulunmalı; kapak/kapı açıkken cihazın çalışmasını otomatik olarak önlemelidir.
- Cihazın çalışması ve kullanımı basit ve güvenli olmalıdır.
7.2.6. Çevre Uyumluluğu
- Cihaz, ağır metal içermemeli; RoHS ve WEEE yönetmeliklerine uygun bileşenlerden üretilmiş olmalıdır.
7.2.7. Elektrik ve Güç
- Anma gücü en az 3,0 kW olmalıdır.
- Cihaz 380 V AC, 50/60 Hz şebeke gerilimi ile çalışabilmelidir.

7.3. BELGELENDİRME VE STANDARTLAR
- Cihaza ait CE uygunluk sertifikası mevcut olmalıdır.
- Cihaz, Avrupa Birliği standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalıdır.
- Teklif veren firma veya imalatçı firma en az ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi sertifikasına sahip olmalıdır.
- Cihaz RoHS ve WEEE yönetmeliklerine uygunluk belgesine sahip olmalıdır.
- Teklif veren firma; yabancı menşeli ürünler için Türkiye distribütörü veya yetkili temsilcisi olduğunu gösteren üretici firma onaylı temsilcilik belgesi ile teknik yeterlilik belgesini teklif dosyasında sunmalıdır.

7.4. TESLİMAT VE AKSESUARLAR
- Cihaz aşağıdaki aksesuar ve belgelerle birlikte eksiksiz teslim edilmelidir:
- 1 adet kesmeli öğütme değirmeni (ana ünite)
- 1 adet standart rotor
- En az 3 farklı göz aralığında elek seti
- En az 2 farklı hacimde toplama kabı
- Güç kablosu
- Türkçe ve/veya İngilizce kullanım kılavuzu
- Garanti belgesi

7.5. GARANTİ, BAKIM, YEDEK PARÇA VE TEKNİK SERVİS
- Cihaz en az 2 (iki) yıl garanti kapsamında olmalıdır.
- Yüklenici/Satıcı firma; garanti süresi boyunca ücretsiz, garanti süresinin bitiminden itibaren ise 10 (on) yıl süreyle ücretli olarak yedek parça teminini ve teknik servis desteğini sağlamayı taahhüt etmelidir. Cihazın işlevselliğini sürdürmesi için gerekli tüm yedek parçalar (bıçak grubu, elek, rotor vb.) bu süre zarfında firmada stokta bulundurulacaktır.
- Servis ağı Türkiye genelinde mevcut olmalıdır.
- Yüklenici; idare tarafından bildirilen arızalara bildirim saatinden itibaren en geç 48 (kırk sekiz) saat içinde cihazın kurulu bulunduğu yerde müdahale etmekle yükümlüdür.
- Yedek parça değişimi gerektirmeyen arızalar müdahale süresi dahil en geç 48 (kırk sekiz) saat içinde giderilerek sistem çalışır vaziyette teslim edilecektir.
- Arızanın 48 saat içinde yerinde giderilememesi halinde yüklenici, cihazın çalışmasını sağlamak amacıyla en geç 48 saat içinde benzer özelliklere sahip yedek bir cihazı kurumun hizmetine sunmakla yükümlüdür.
- Arızaya müdahale veya arızanın giderilmesinin taahhüt edilen süreyi geçmesi halinde, gecikilen her takvim günü için sözleşmede belirlenen gecikme cezası uygulanır.

7.6. EĞİTİM, MONTAJ VE DEVREYE ALMA
- Cihazın kurulumu, devreye alınması ve kullanıcı eğitimi; yüklenicinin yetkili teknik personeli tarafından kurumun belirlediği tarihte gerçekleştirilmelidir.

7.7. DİĞER HÜKÜMLER
- Cihazda marka, model veya menşei belirten herhangi bir teknik kriter esas alınmayacaktır; teknik değerlendirme yalnızca bu şartnamede belirtilen nesnel kriterlere göre yapılacaktır.
- Tekliflerin değerlendirilmesinde, teklif dosyasında sunulan teknik şartname uygunluk belgesi, sertifikalar ve garanti taahhütnamesi esas alınacaktır.
- Bu şartnamede belirtilmeyen hususlarda ilgili ulusal ve uluslararası standartlar geçerlidir.














8- ÖĞÜTME MAKİNESİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

8.1. GENEL ÖZELLİKLER
- Teklif edilen cihaz; kuru bitki, baharat, tahıl, tarhana, kuru sebze ve benzeri gıda maddelerinin toz haline getirilmesi amacıyla kullanılan, masa üstü tipinde, ticari/endüstriyel tip öğütme makinesi olmalıdır.
- Cihaz; zerdeçal, kimyon, karabiber, nohut, tarhana, kuru biber, tuz ve benzeri kuru gıda maddelerini öğütebilir nitelikte olmalıdır.
- Cihaz, ürünün doğal yapısını, yağını ve nemini bozmadan öğütme işlemi gerçekleştirebilmelidir.
- Cihaz kompakt yapıda olmalı, tezgah üzerinde az yer kaplamalıdır.
- Cihaz her iki yöne devirmeli boşaltma özelliğine sahip olmalı; kullanımı basit ve pratik olmalıdır.

8.2. TEKNİK ÖZELLİKLER
8.2.1. Kapasite
- Hazne kapasitesi en az 500 (beşyüz) gram olmalıdır.
8.2.2. Motor ve Devir
- Motor gücü en az 500 W olmalıdır.
- Motor devri en az 20.000 devir/dakika olmalıdır.
- Motor, yüksek devirli çalışmaya uygun, sürekli ticari kullanıma dayanıklı tipte olmalıdır.
8.2.3. Hazne ve Bıçak Sistemi
- Öğütme haznesi ve bıçaklar gıdayla temasa uygun, paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
- Hazne kolay temizlenebilir ve sökülebilir yapıda olmalıdır.
- Bıçak sistemi, sert ve yumuşak yapıdaki farklı gıda maddelerini (tohum, kök, kuru sebze, baharat vb.) öğütebilecek dayanıklılıkta olmalıdır.
8.2.4. Elektrik
- Cihaz 220 V AC, 50 Hz şebeke gerilimi ile çalışabilmelidir.
- Cihaz tek fazlı (monofaze) şebeke bağlantısına uygun olmalıdır.
8.2.5. Güvenlik
- Cihazda kapağa bağlı elektriksel güvenlik switchi (emniyet anahtarı) bulunmalı; kapak açıkken cihazın çalışması otomatik olarak önlenmelidir.
- Cihaz, aşırı ısınmaya karşı koruma sistemine (termik koruma) sahip olmalıdır.

8.3. BELGELENDİRME VE STANDARTLAR
- Cihaza ait CE uygunluk sertifikası mevcut olmalıdır.
- Cihaz TSE belgesine sahip olmalıdır.
- Teklif veren firma veya imalatçı firma en az ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi sertifikasına sahip olmalıdır.
- Cihazın gıda ile temas eden yüzeyleri için gıda uygunluk belgesi sunulmalıdır.
- Teklif veren firma; yabancı menşeli ürünler için Türkiye distribütörü veya yetkili temsilcisi olduğunu gösteren üretici firma onaylı temsilcilik belgesini teklif dosyasında sunmalıdır.

8.4. TESLİMAT VE AKSESUARLAR
- Cihaz aşağıdaki aksesuar ve belgelerle birlikte eksiksiz teslim edilmelidir:
- 1 adet öğütme makinesi (ana ünite)
- Güç kablosu
- Türkçe kullanım kılavuzu
- Garanti belgesi
8.5. GARANTİ, BAKIM, YEDEK PARÇA VE TEKNİK SERVİS
- Cihaz en az 2 (iki) yıl garanti kapsamında olmalıdır.
- Yüklenici/Satıcı firma; garanti süresi boyunca ücretsiz, garanti süresinin bitiminden itibaren ise en az 5 (beş) yıl süreyle ücretli olarak yedek parça (bıçak, conta, kömür vb.) teminini ve teknik servis desteğini sağlamayı taahhüt etmelidir.
- Satıcı firmanın ülke genelinde yaygın bir servis ağı bulunmalıdır.
- Yüklenici; idare tarafından bildirilen arızalara bildirim saatinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde müdahale etmekle yükümlüdür.
- Arızaya müdahale veya arızanın giderilmesinin taahhüt edilen süreyi geçmesi halinde, gecikilen her takvim günü için sözleşmede belirlenen gecikme cezası uygulanır.

8.6. DİĞER HÜKÜMLER
- Tekliflerin değerlendirilmesinde, teklif dosyasında sunulan teknik şartname uygunluk belgesi, sertifikalar ve garanti taahhütnamesi esas alınacaktır.
- Bu şartnamede belirtilmeyen hususlarda ilgili ulusal ve uluslararası standartlar geçerlidir.
9- SERTİFİKALI LABORATUVAR TİPİ ELEK SETİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ
9.1. GENEL ÖZELLİKLER
- Teklif edilen elekler; toz, granül, toprak, yem, gıda, kimyasal ve inşaat malzemeleri gibi çeşitli ürünlerin partikül boyutu dağılımının belirlenmesi amacıyla kullanılan, laboratuvar tipi, sertifikalı elek seti olmalıdır.
- Elekler ISO, ASTM ve DIN standartlarına uygun olarak üretilmiş, yüksek hassasiyetli paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalı; kuru ve ıslak eleme işlemlerinde tekrarlanabilir, kalibrasyonlu ve izlenebilir sonuçlar sağlamalıdır.
- Elekler laboratuvar tipi, dairesel (yuvarlak) yapıda olmalıdır.
- Elekler granülometrik analiz ve partikül boyutu tayini için, kuru ve ıslak eleme işlemlerine uygun olmalıdır.
- Her elek, bireysel seri numarasına ve izlenebilirlik sertifikasına sahip olmalı; akredite test laboratuvarlarında kullanılabilir nitelikte olmalıdır.

9.2. TEKNİK ÖZELLİKLER
9.2.1. Boyut ve Tip Özellikleri
- Elek çap seçenekleri en az Ø 60 mm, Ø 100 mm, Ø 150 mm, Ø 200/203 mm ve Ø 300 mm olmalıdır.
- Elek yüksekliği 25 mm (ince tip) veya 50 mm (derin tip) seçenekleriyle sunulmalıdır.
- Elek açıklıkları en az 20 µm ile 125 mm aralığında olmalıdır.
9.2.2. Malzeme ve Yapı Özellikleri
- Delik/mesh tipi paslanmaz çelik örgü tel (woven wire mesh) veya delikli sac (perforated plate) olmalıdır.
- Elek gövdesi en az AISI 304, tercihen AISI 316 paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır.
- Elek teli paslanmaz çelikten üretilmiş ve DIN 9044 standardına uygun olmalıdır.
- Elek çerçevesi derzsiz kaynaklı olmalı; iç ve dış yüzeyleri polisajlı olmalıdır.
- Eleklere elektro-parlatma ve/veya kimyasal pasivasyon işlemi uygulanmış olmalıdır.
9.2.3. Performans ve Hassasiyet
- Elek hassasiyeti, ≤100 µm açıklıklarda ±2 µm veya daha iyi olmalıdır.
- İç yüzey toleransı ISO 3310 standardına göre ≤±2 µm olmalıdır.
- Elekler üzerinde lazerle kazınmış elek açıklığı, standart numarası, üretici ve seri numarası işaretlemesi bulunmalıdır.
9.2.4. Fonksiyonel Özellikler
- Her elek, yüksek mukavemetli çelik çerçeveye gerilmiş paslanmaz çelik elek teli içermelidir.
- Eleklerin birleşimleri hassas kaynaklı olmalı ve numune sızıntısını engellemelidir.
- Elek yüzeyleri pürüzsüz, çiziksiz ve pasifize edilmiş olmalı; partikül tutunmasını önlemelidir.
- Elekler dengeli ağırlık dağılımına sahip olmalı; elektromanyetik elek sallama sistemleri ile uyumlu çalışabilmelidir.
- Elekler kuru ve ıslak eleme işlemleri için uygun olmalı; numune yapısına göre farklı elek setleri kullanılabilmelidir.
9.2.5. Aksesuar ve Opsiyonel Bileşenler
- Eleklerde isteğe bağlı poliüretan veya silikon sızdırmazlık halkası bulunabilmelidir.
- Elek kapağı ve alt toplama tavası, opsiyonel olarak paslanmaz çelik veya alüminyum malzemeden sunulabilmelidir.
- Kapak ve toplama tavası hava geçirmez bağlantı sağlayacak yapıda olmalıdır.
9.2.6. Çalışma ve Depolama Koşulları
- Elekler +5 °C ile +40 °C sıcaklık ve en fazla %80 bağıl nem ortamında kullanılabilir olmalıdır.
- Elekler pas önleyici koruma torbası veya kutusu ile muhafaza edilmelidir.

9.3. BELGELENDİRME VE STANDARTLAR
- Elekler ISO 3310-1 (Metal Tel Örgü), ISO 3310-2 (Perfore Metal Levha), ASTM E11 ve EN 933-1 standartlarına uygun olmalıdır.
- Elekler ayrıca DIN 66165-1 granülometri standardına uygun olmalıdır.
- Elekler CE, RoHS ve REACH direktiflerine uygun olmalıdır.
- Üretici firma en az ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi sertifikasına sahip olmalıdır.
- Her elek için, izlenebilir referans standartlara dayalı (NIST, DKD, UKAS veya eşdeğer akreditasyon kuruluşu referanslı) bireysel kalibrasyon ve uygunluk sertifikası verilmelidir.
- Her elek; seri numarası ve sertifika referans numarası ile etiketlenmiş olmalıdır.
- Teklif veren firma; yabancı menşeli ürünler için Türkiye distribütörü veya yetkili temsilcisi olduğunu gösteren, üretici veya yetkili distribütör tarafından düzenlenmiş, konsolosluk tasdikli veya noter onaylı 'Temsilcilik Belgesi'ni teklif dosyasında sunmalıdır.
- Üretici firma tarafından düzenlenmiş teknik yeterlilik belgesi de teklif dosyasında bulunmalıdır.

9.4. TESLİMAT VE AKSESUARLAR
- Teslim edilecek her elek, kalibrasyon sertifikalı olmalı ve ISO 3310-1 veya ASTM E11 standardına uygun olmalıdır.
- Elekler lazer kazıma işaretli (açıklık, seri numarası ve standart bilgisi içeren) olmalıdır.
- Elekler koruma ambalajı içinde (anti-pas poşet veya kutu) teslim edilmelidir.
- Teslimat kapsamında ayrıca aşağıdakiler bulunmalıdır:
      - Setin içerisine de en az 10 adet elek yer almalıdır.
[bookmark: _Hlk233636358]- Temizlik amaçlı elek fırçası
- Türkçe ve İngilizce kullanım ve bakım talimatları
- Her elek için ayrı kalibrasyon sertifikası

9.5. GARANTİ, BAKIM, YEDEK PARÇA VE TEKNİK SERVİS
- Sertifikalı kalibrasyon hizmeti Türkiye'de yapılabilir olmalıdır.
- Eleklerin kalibrasyonu, üretici tarafından izlenebilir referans standartlara göre gerçekleştirilmiş olmalıdır.
- Yüklenici/Satıcı firma, sözleşme konusu ürün için garanti süresi (en az 2 yıl) boyunca ücretsiz, garanti süresinin bitiminden itibaren ise 10 (on) yıl süreyle, ücreti mukabilinde yedek parça teminini ve teknik servis desteğini sağlamayı kabul ve taahhüt eder.
- Yüklenici; idare tarafından bildirilen arızalara bildirim saatinden itibaren en geç 48 (kırk sekiz) saat içerisinde müdahale etmek zorundadır.
- Yedek parça değişimi gerektirmeyen arızalar, müdahale süresi dahil en geç 48 saat içerisinde giderilerek ürün kullanılabilir vaziyette teslim edilecektir.
- Arızanın 48 saat içerisinde giderilememesi durumunda, yüklenici, benzer özelliklere sahip yedek bir ürünü en geç 48 saat içerisinde kurumun hizmetine sunmakla yükümlüdür.
- Arızaya müdahale veya arızanın giderilmesinin taahhüt edilen süreyi geçmesi halinde, gecikilen her takvim günü için sözleşmede belirlenen gecikme cezası uygulanır.

9.6. DİĞER HÜKÜMLER
- Üründe marka, model veya menşei belirten herhangi bir teknik kriter esas alınmayacaktır; teknik değerlendirme yalnızca bu şartnamede belirtilen nesnel kriterlere göre yapılacaktır.
- Tekliflerin değerlendirilmesinde, teklif dosyasında sunulan teknik şartname uygunluk belgesi, sertifikalar ve garanti taahhütnamesi esas alınacaktır.
- Bu şartnamede belirtilmeyen hususlarda ilgili ulusal ve uluslararası standartlar geçerlidir.






10- ANALİTİK TERAZİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

10.1. GENEL ÖZELLİKLER
- Teklif edilen cihaz; laboratuvar ortamında hassas tartım, numune analizi ve kalite kontrol işlemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış, masa üstü tipinde analitik terazi olmalıdır.
- Cihaz Avrupa menşeili ve CE belgeli olmalıdır.
- Cihaz, GLP (Good Laboratory Practice) regülasyonlarıyla uyumlu olmalıdır.
- Cihazda Türkçe dil desteği bulunmalıdır.

10.2. TEKNİK ÖZELLİKLER
10.2.1. Kapasite ve Hassasiyet
- Tartım kapasitesi en az 220 g olmalıdır.
- Hassasiyet (okunabilirlik) 0,1 mg olmalıdır.
- Tekrarlanabilirlik (%5 yük altında) en fazla 0,09 mg olmalıdır.
- Tekrarlanabilirlik (maksimum yükte) en fazla 0,1 mg olmalıdır.
- Doğrusallık ±0,2 mg veya daha iyi olmalıdır.
- Stabilizasyon (tartım sonuçlanma) süresi en fazla 2 saniye olmalıdır.
- Cihaz, OIML R76 standardına göre en az Sınıf I (Class I) hassasiyet sınıfında olmalıdır.
10.2.2. Kalibrasyon
- Cihaz, tam otomatik ve dahili (internal) kalibrasyon sistemine sahip olmalıdır.
10.2.3. Ekran ve Kullanıcı Arayüzü
- Cihaz en az 7 inç boyutunda, renkli, kapasitif dokunmatik ekrana sahip olmalıdır.
- Ekranda denge durumunu gösteren dijital ve aydınlatmalı seviye göstergesi bulunmalıdır.
- Çıktı formatı kullanıcı tarafından değiştirilebilir olmalıdır.
10.2.4. Sensör Teknolojisi
- Cihazda en az 2 (iki) adet kızılötesi (IR) proximity sensörü bulunmalı; bu sensörler sayesinde temassız işlem (kapak açma/kapama, fonksiyon seçimi vb.) yapılabilmelidir.
10.2.5. Tartım Birimleri
- Cihaz en az aşağıdaki tartım birimlerini desteklemelidir:
- g, mg, kg, ct (gram, miligram, kilogram, karat)
- lb, oz, ozt, dwt (pound, ons, troy ons, pennyweight)
- tlh, tls, tlt, tlc (tael varyasyonları)
- mom, ti, N, baht, tola, msg
10.2.6. Çalışma Koşulları ve Kefe
- Cihazın çalışma sıcaklığı +10°C ile +40°C aralığında olmalıdır.
- Tartım kefesi çapı en az Ø 90 mm olmalıdır.

10.3. BELGELENDİRME VE STANDARTLAR
- Cihaz Avrupa menşeili olmalı ve buna ilişkin belgeler teklif dosyasında sunulmalıdır.
- Cihaza ait CE uygunluk sertifikası mevcut olmalıdır.
- Cihaz, OIML R76 (Sınıf I) standardına uygun olmalıdır.
- Teklif veren firma veya imalatçı firma en az ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi sertifikasına sahip olmalıdır.
- Teklif veren firma üretici firmadan alınmış, noter tasdikli Türkiye temsilcilik belgesini sunmalıdır. Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış temsilcilik belgeleri kabul edilmeyecektir.
- Üretici firma tarafından düzenlenmiş teknik yeterlilik belgesi de teklif dosyasında bulunmalıdır.

10.4. TESLİMAT, KURULUM VE AKSESUARLAR
- Yüklenici firma, cihazı eksiksiz olarak idare tarafından gösterilen alana kurulumunu yaparak teslim edecektir. Kargo ile teslim kabul edilmeyecektir.
- Cihaz aşağıdaki aksesuar ve belgelerle birlikte eksiksiz teslim edilmelidir:
- 1 adet analitik terazi (ana ünite)
- 1 adet yoğunluk tayin kiti
- Güç kablosu
- Türkçe ve/veya İngilizce kullanım kılavuzu
- Garanti belgesi
- Kalibrasyon sertifikası

10.5. GARANTİ, BAKIM, YEDEK PARÇA VE TEKNİK SERVİS
- Cihaz en az 2 (iki) yıl garanti kapsamında olmalıdır.
- Yüklenici/Satıcı firma; garanti süresi boyunca ücretsiz, garanti süresinin bitiminden itibaren ise 10 (on) yıl süreyle ücretli olarak yedek parça teminini ve teknik servis desteğini sağlamayı taahhüt etmelidir. Cihazın işlevselliğini sürdürmesi için gerekli tüm yedek parçalar bu süre zarfında firmada stokta bulundurulacaktır.
- Servis ağı Türkiye genelinde mevcut olmalıdır.
- Yüklenici; idare tarafından bildirilen arızalara bildirim saatinden itibaren en geç 48 (kırk sekiz) saat içinde cihazın kurulu bulunduğu yerde müdahale etmekle yükümlüdür.
- Yedek parça değişimi gerektirmeyen arızalar müdahale süresi dahil en geç 48 (kırk sekiz) saat içinde giderilerek sistem çalışır vaziyette teslim edilecektir.
- Arızanın 48 saat içinde yerinde giderilememesi halinde yüklenici, cihazın çalışmasını sağlamak amacıyla en geç 48 saat içinde benzer özelliklere sahip yedek bir cihazı kurumun hizmetine sunmakla yükümlüdür.
- Arızaya müdahale veya arızanın giderilmesinin taahhüt edilen süreyi geçmesi halinde, gecikilen her takvim günü için sözleşmede belirlenen gecikme cezası uygulanır.


10.6. EĞİTİM, MONTAJ VE DEVREYE ALMA
- Cihazın kurulumu, devreye alınması ve kullanıcı eğitimi; yüklenicinin yetkili teknik personeli tarafından kurumun belirlediği tarihte gerçekleştirilmelidir.

10.7. DİĞER HÜKÜMLER
- Cihazda marka, model veya menşei belirten herhangi bir teknik kriter esas alınmayacaktır; teknik değerlendirme yalnızca bu şartnamede belirtilen nesnel kriterlere göre yapılacaktır.
- Tekliflerin değerlendirilmesinde, teklif dosyasında sunulan teknik şartname uygunluk belgesi, sertifikalar ve garanti taahhütnamesi esas alınacaktır.
- Bu şartnamede belirtilmeyen hususlarda ilgili ulusal ve uluslararası standartlar geçerlidir.






































11- ÜSTTEN YÜKLEMELİ HASSAS TERAZİ (6000 g)
TEKNİK ŞARTNAMESİ

11.1. GENEL ÖZELLİKLER
- Teklif edilen cihaz; laboratuvar ve endüstriyel ortamlarda 6 kg kapasiteye kadar yüksek doğrulukta kütle ölçümleri yapmak üzere tasarlanmış, üstten yüklemeli hassas terazi olmalıdır.
- Cihaz; gıda, kimya, ilaç, tarım, yem, malzeme bilimi ve kalite kontrol laboratuvarlarında formülasyon, kontrol tartımı, nem analizi öncesi numune hazırlığı ve genel hassas ölçümler için kullanılabilmelidir.
- Cihaz, GLP/GMP regülasyonları ile uyumlu olmalıdır.

11.2. TEKNİK ÖZELLİKLER
11.2.1. Tartım Kapasitesi ve Hassasiyet
- Maksimum tartım kapasitesi 6.000 g olmalıdır.
- Okunabilirlik (d): 0,01 g (10 mg) olmalıdır.
- Tekrarlanabilirlik: ≤ ±0,01 g olmalıdır.
- Doğrusallık (lineerlik): ±0,02 g olmalıdır.
- Minimum tartım: ≤ 0,2 g olmalıdır.
- Stabilizasyon (tartım sonuçlanma) süresi: ≤ 2 saniye olmalıdır.
11.2.2. Kalibrasyon ve Tartım Sistemi
- Kalibrasyon tipi; dahili (otomatik motorlu) veya harici ağırlıkla kalibrasyon olmalıdır.
- Hassasiyet kontrolü; otomatik kalibrasyon veya sıcaklık kompanzasyonu ile sağlanmalıdır.
- Tartım tablası Ø195 mm veya daha büyük, paslanmaz çelikten (AISI 304 veya 316L) imal edilmiş olmalıdır.
11.2.3. Ekran ve Kontrol
- Ekran en az arkadan aydınlatmalı LCD tipinde olmalıdır; renkli ekran tercih edilir.
- Ekranda seviye göstergesi, sıcaklık bilgisi ve kalibrasyon durumu izlenebilmelidir.
- Tartım birimleri en az g, mg, ct, oz, lb, GN, %, pcs seçeneklerini desteklemelidir.
11.2.4. Veri Aktarımı ve İletişim
- Cihazda en az 1 adet RS-232 ve en az 1 adet USB portu bulunmalıdır.
- Cihaz; LIMS veya harici yazıcı bağlantısına izin vermelidir.
- USB bellek desteği bulunmalı; veri dışa aktarımı mümkün olmalıdır.
- Wi-Fi bağlantısı opsiyonel olarak sunulabilir.
11.2.5. Fonksiyonel Özellikler
- Cihaz; otomatik dara/sıfırlama, yüzde tartımı, parça sayımı, kontrol tartımı, yoğunluk tayini, formülasyon ve istatistiksel tartım fonksiyonlarına sahip olmalıdır.
- GLP/GMP uyumlu veri kayıt sistemi ile ölçüm sonuçları tarih, saat ve kullanıcı ID bilgileriyle saklanabilmelidir.
11.2.6. Malzeme ve Yapısal Özellikler
- Tartım tablası/kefesi paslanmaz çelikten (AISI 304 veya 316L) imal edilmiş olmalıdır.
- Gövde anti-statik alüminyum veya ABS malzemeden üretilmiş olmalıdır.
- Cihaz, titreşime karşı amortisörlü ayaklara sahip olmalıdır.
- Yüzeyler kimyasal ve mekanik etkilere dayanıklı olmalıdır.
- Ekran ünitesi ergonomik açıyla kullanıcıya dönük olmalıdır.
- Güç bağlantısı topraklı olmalı; elektrostatik koruma sağlanmalıdır.
11.2.7. Elektriksel ve Çalışma Koşulları
- Güç gereksinimi 100–240 V AC, 50/60 Hz (adaptör üzerinden DC besleme) olmalıdır.
- Çalışma sıcaklığı +10°C ile +40°C arasında olmalıdır.
- Maksimum bağıl nem %80 (yoğuşmasız) olmalıdır.
- Koruma sınıfı en az IP 43 olmalıdır.

11.3. BELGELENDİRME VE STANDARTLAR
- Cihaza ait CE uygunluk sertifikası mevcut olmalıdır.
- Üretici firma en az ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi sertifikasına sahip olmalıdır.
- Cihaz EN 61010-1 (Elektriksel Güvenlik) ve EN 61326-1 (EMC) standartlarına uygun olmalıdır.
- Malzemeler RoHS ve REACH direktiflerine uygun olmalıdır.
- Cihaz ISO 17025 izlenebilir kalibrasyon sertifikası ile teslim edilmelidir.
- Teklif veren firma; yabancı menşeli ürünler için, üretici veya yetkili distribütör tarafından düzenlenmiş, konsolosluk tasdikli veya noter onaylı 'Temsilcilik Belgesi'ni teklif dosyasında sunmalıdır. Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış temsilcilik belgeleri kabul edilmeyecektir.
- Üretici firma tarafından düzenlenmiş teknik yeterlilik belgesi de teklif dosyasında bulunmalıdır.

11.4. TESLİMAT VE AKSESUARLAR
- Cihaz aşağıdaki aksesuar ve belgelerle birlikte eksiksiz teslim edilmelidir:
- 1 adet üstten yüklemeli hassas terazi (ana ünite)
- 1 adet paslanmaz çelik tartım tablası
- 1 adet güç adaptörü ve kablosu
- 1 adet USB kablosu
- 1 adet sertifikalı kalibrasyon ağırlığı
- Türkçe ve İngilizce kullanım kılavuzu
- Kalibrasyon / performans sertifikası
- Garanti belgesi

11.5. GARANTİ, BAKIM, YEDEK PARÇA VE TEKNİK SERVİS
- Cihaz en az 2 (iki) yıl garanti kapsamında olmalıdır.
- Yüklenici/Satıcı firma; garanti süresi boyunca ücretsiz, garanti süresinin bitiminden itibaren ise 10 (on) yıl süreyle ücretli olarak yedek parça teminini ve teknik servis desteğini sağlamayı taahhüt etmelidir. Cihazın işlevselliğini sürdürmesi için gerekli tüm yedek parçalar bu süre zarfında firmada stokta bulundurulacaktır.
- Servis ağı Türkiye genelinde mevcut olmalıdır.
- Yüklenici; idare tarafından bildirilen arızalara bildirim saatinden itibaren en geç 48 (kırk sekiz) saat içinde cihazın kurulu bulunduğu yerde müdahale etmekle yükümlüdür.
- Yedek parça değişimi gerektirmeyen arızalar müdahale süresi dahil en geç 48 (kırk sekiz) saat içinde giderilerek sistem çalışır vaziyette teslim edilecektir.
- Arızanın 48 saat içinde yerinde giderilememesi halinde yüklenici, cihazın çalışmasını sağlamak amacıyla en geç 48 saat içinde benzer özelliklere sahip yedek bir cihazı kurumun hizmetine sunmakla yükümlüdür.
- Arızaya müdahale veya arızanın giderilmesinin taahhüt edilen süreyi geçmesi halinde, gecikilen her takvim günü için sözleşmede belirlenen gecikme cezası uygulanır.

11.6. EĞİTİM, MONTAJ VE DEVREYE ALMA
- Cihazın kurulumu, devreye alınması ve kullanıcı eğitimi; yüklenicinin yetkili teknik personeli tarafından kurumun belirlediği tarihte gerçekleştirilmelidir.

11.7. DİĞER HÜKÜMLER
- Cihazda marka, model veya menşei belirten herhangi bir teknik kriter esas alınmayacaktır; teknik değerlendirme yalnızca bu şartnamede belirtilen nesnel kriterlere göre yapılacaktır.
- Tekliflerin değerlendirilmesinde, teklif dosyasında sunulan teknik şartname uygunluk belgesi, sertifikalar ve garanti taahhütnamesi esas alınacaktır.
- Bu şartnamede belirtilmeyen hususlarda ilgili ulusal ve uluslararası standartlar geçerlidir.
















12-OTOMATİK PİPET SETİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

12.1. GENEL ÖZELLİKLER
- Teklif edilen pipet seti; mikrobiyoloji, biyokimya, moleküler biyoloji ve kimya laboratuvarlarında sıvı transferi ve doz ölçümü amacıyla kullanılmak üzere tasarlanmış, ayarlanabilir hacimli, manuel mekanik otomatik pipetlerden oluşmalıdır.
- Pipetler sürekli piston vuruşlu ve ayarlanabilir hacimli (continuous piston) çalışma prensibine sahip olmalıdır.
- Pipetler ergonomik tasarıma sahip olmalı; tek elle hacim ayarı yapılabilir ve uzun süreli çalışmalarda rahatsızlık vermeyecek hafiflikte olmalıdır.
- Pipetlerin gövdesi ve piston sistemi, organik çözücüler, asitler, alkaliler, küf, renk ağarması ve güneş ışığına karşı dayanıklı, yüksek kaliteli polimer malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
- Pipet yüzeyi, pipetin ele tam oturmasını sağlayan kaymaz/tutunur yapıda olmalıdır.

12.2. TEKNİK ÖZELLİKLER
12.2.1. Kontrol Butonu
- Pipetler iki kademeli kontrol butonuna sahip olmalıdır:
- 1. Konum: İstenilen hacimde sıvı çekilmeli veya dağıtılmalıdır.
- 2. Konum: Uçta kalan sıvının tamamı boşaltılmalıdır.
- Pipetlerde, iki kademeli kontrol butonundan ayrı ve bağımsız bir uç atma (ejektör) butonu bulunmalıdır.
- Kontrol butonu, ilgili pipet modelinin çalışma aralığını ve uyumlu uç tipini belirten renk kodlamasına sahip olmalıdır.
12.2.2. Hacim Göstergesi ve Ayar
- Hacim ayarı, pipetin hacim halkası çevrilerek yapılmalı; gösterge yukarıdan aşağıya doğru okunmalıdır.
- Hacim göstergesi 4 (dört) haneli ve büyütme mercekli olmalı; pipetleme sırasında rahatça görülebilmelidir.
- Pipetlerde, farklı yoğunluktaki sıvılar için ayar imkânı tanıyan kullanıcı kalibrasyon ayar açıklığı ve ayarı takip edecek gösterge mevcut olmalıdır. Kullanıcı kalibrasyonu sonrasında pipet, fabrika ayarlarına ayrıca kalibrasyon gerekmeksizin geri döndürülebilmelidir.
12.2.3. Uç Tutma Sistemi
- Pipetler, pipet ucunu rahatça ve sızdırmaz biçimde kavramasını sağlayan yaylı konik uç tutucuya sahip olmalıdır (1 – 10 mL kapasiteli modeller hariç, bu modellerde yapısal farklılık kabul edilir).
12.2.4. Otoklavlanabilirlik
- Pipetler; kalibre edilebilir olmalı ve alt kısmı (piston mekanizması, uç tutucu) en az 121 °C'de 20 dakika otoklavlanabilir olmalıdır.
- İsteğe bağlı olarak pipetin tamamının otoklavlanabilir olması tercih edilir.
12.2.5. Pipet Seti Kapsamı ve Hacim Aralıkları
- Pipet seti aşağıdaki üç farklı modeli kapsamalı ve belirtilen hacim aralıklarında çalışabilmelidir:

	Pipet
	Çalışma Aralığı
	Artım Değeri

	Mikropipet (µL)
	0,5 – 10 µL
	0,01 µL

	Makropipet (µL)
	100 – 1.000 µL
	1 µL

	Makropipet (mL)
	1 – 10 mL
	0,01 mL



12.2.6. Doğruluk ve Tekrarlanabilirlik
- Pipet setinin doğruluk ve tekrarlanabilirlik değerleri aşağıdaki tabloda belirtilen ISO 8655 standardı kriterlerini karşılamalıdır:

	Çalışma Aralığı
	Test Hacmi
	Doğruluk (Hata Payı, %)
	Tekrarlanabilirlik (RSD, %)

	0,5 – 10 µL
	1 µL 5 µL 10 µL
	≤ 1,8 % ≤ 0,8 % ≤ 0,4 %
	Üretici beyanına göre

	100 – 1.000 µL
	100 µL 500 µL 1.000 µL
	≤ 0,6 % ≤ 0,2 % ≤ 0,2 %
	Üretici beyanına göre

	1 – 10 mL
	1 mL 5 mL 10 mL
	≤ 0,6 % ≤ 0,2 % ≤ 0,15 %
	Üretici beyanına göre



- Tekrarlanabilirlik (RSD) değerleri, üretici firma tarafından beyan edilmeli ve teklif dosyasında ISO 8655 standardına uygun olarak belgelenmelidir.
12.3. BELGELENDİRME VE STANDARTLAR
- Teklif edilen pipetlerin ISO 8655 standardına uygunluğu belgelenmiş olmalıdır.
- Üretici firma ISO 13485 (Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi) sertifikasına sahip olmalıdır.
- Üretici firma en az ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi sertifikasına sahip olmalıdır.
- Her pipet, fabrika son kontrol (final inspection) sertifikası ile birlikte teslim edilmelidir.
- Pipetlerde kırılmaz/tahrip edilirse fark edilebilir fabrika kalibrasyon mühürü (seal) bulunmalı; kalibrasyon ayarı değiştirildiğinde mühürün durumu görsel olarak anlaşılabilmelidir. Yedek kalibrasyon mühürü pipet ile birlikte teslim edilmelidir.
- Teklif veren firma; yabancı menşeli ürünler için, üretici veya yetkili distribütör tarafından düzenlenmiş, konsolosluk tasdikli veya noter onaylı 'Temsilcilik Belgesi'ni teklif dosyasında sunmalıdır. Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış temsilcilik belgeleri kabul edilmeyecektir.
- Teklif veren firmalar, teklif ettikleri ürünlerin özelliklerine ilişkin orijinal katalog veya kullanım kılavuzu üzerinde teknik şartname maddelerini madde madde işaretleyerek/numaralandırarak belgeleyeceklerdir.

12.4. TESLİMAT VE AKSESUARLAR
- Pipet seti aşağıdaki ürün ve belgelerle birlikte eksiksiz teslim edilmelidir:
- 1 adet 0,5–10 µL ayarlanabilir mikropipet
- 1 adet 100–1.000 µL ayarlanabilir makropipet
- 1 adet 1–10 mL ayarlanabilir makropipet
- 2 adet pipet standı (tüm pipet boyutlarına uyumlu)
- Her pipet modeli için 1 paket (1.000 adet) uyumlu pipet ucu
- Her pipet için fabrika son kontrol sertifikası
- Yedek kalibrasyon mühürü (her pipet için)
- Türkçe ve/veya İngilizce kullanım kılavuzu
- Garanti belgesi

12.5. GARANTİ, BAKIM, YEDEK PARÇA VE TEKNİK SERVİS
- Pipetler fabrikasyon hatalarına karşı en az 2 (iki) yıl garanti kapsamında olmalıdır.
- Yüklenici/Satıcı firma; garanti süresi boyunca ücretsiz, garanti süresinin bitiminden itibaren ise 8 (sekiz) yıl süreyle ücretli olarak yedek parça teminini, bakım ve onarım hizmetini sağlamayı taahhüt etmelidir.
- Bakım-onarım hizmetleri, üretici firmadan belgelenmiş eğitim almış yetkili teknik personel tarafından verilmelidir; bu eğitim, orijinal sertifika ile teklif dosyasında belgelenmelidir.
- Servis ağı Türkiye genelinde mevcut olmalıdır.
- Yüklenici; idare tarafından bildirilen arızalara bildirim saatinden itibaren en geç 48 (kırk sekiz) saat içinde müdahale etmekle yükümlüdür.
- Arızaya müdahale veya arızanın giderilmesinin taahhüt edilen süreyi geçmesi halinde, gecikilen her takvim günü için sözleşmede belirlenen gecikme cezası uygulanır.

12.6. EĞİTİM VE DEVREYE ALMA
- Pipet setinin teslimi ile birlikte kullanıcı eğitimi; yüklenicinin yetkili teknik personeli tarafından kurumun belirlediği tarihte gerçekleştirilmelidir.

12.7. DİĞER HÜKÜMLER
- Ürünlerde marka, model veya menşei belirten herhangi bir teknik kriter esas alınmayacaktır; teknik değerlendirme yalnızca bu şartnamede belirtilen nesnel kriterlere göre yapılacaktır.
- Tekliflerin değerlendirilmesinde, teklif dosyasında sunulan teknik şartname uygunluk belgesi, sertifikalar ve garanti taahhütnamesi esas alınacaktır.
- Bu şartnamede belirtilmeyen hususlarda ilgili ulusal ve uluslararası standartlar (özellikle ISO 8655) geçerlidir.




























Söz. Ek-3: Teknik Teklif










[bookmark: _Toc232234027]TEKNİK TEKLİF (Mal Alımı ihaleleri için)	      (Söz. EK: 3b)

[bookmark: _Toc232234028]MAL ALIMI İÇİN TEKNİK TEKLİF FORMU
LOT-1

Sözleşme başlığı	: Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırma, İşleme ve Ürün Geliştirme Merkezi Projesi
Yayın referansı	: TR90/25/CMDP/0001/MA01
İsteklinin adı		: … … … … … … … … …

	
	A
	B
	C
	D
	E

	LOT
	Sıra
No
	Teknik özellikler
	Teklif edilen özellikler
(marka / model dâhil)
	İlgili notlar, açıklamalar,
dokümantasyon
	Değerlendirme komitesinin notları

	LOT-1
	1
	Söz. EK:2b’de belirtilen teknik şartnameler ile aynıdır.
	
	
	


B Sütunu	: “Teknik özellikler”
· İstenen özellikleri gösterir, Söz.EK2’deki “teknik şartname”de belirtilen teknik özellikler ile aynıdır.
C Sütunu	: “Teklif edilen özellikler”
· İstekli tarafından doldurulacaktır ve teklif edilen ürünlerin detaylı özelliklerini içerecektir (“uygun” veya “evet” gibi kelimeler yeterli değildir).
D Sütunu	: “İlgili notlar, açıklamalar, dokümantasyon”
· İstekli teklif ettiği ürün hakkında açıklama yapmalı ve ilgili dokümanlara referans vermelidir.
E Sütunu	: “Değerlendirme komitesi notları”
· Komisyon (Komite) üyelerinin doldurması için boş bırakılacaktır. 
Verilen bilgiler ve dokümanlar teklif edilen modelleri, varsa farklı seçenekleri açık olarak belirtmelidir. Teklif edilen özelliklerle istenen özelliklerin kıyaslaması komite üyeleri tarafından kolaylıkla yapılabilmelidir. 
Komite üyelerinin verilen teklifleri tam olarak anlamaları gerekmektedir. Yeterli açıklıkta bulunmayan teklifler değerlendirme komitesi tarafından reddedilebilir.

Fiyat teklifi ayrı zarfa konmalı ve kapalı olarak Teknik Teklif ile birlikte teslim edilmelidir.

İsteklinin Kaşesi
  Yetkili İmza









TEKNİK TEKLİF (Mal Alımı ihaleleri için)	      (Söz. EK: 3b)

MAL ALIMI İÇİN TEKNİK TEKLİF FORMU
LOT-2

Sözleşme başlığı	: Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırma, İşleme ve Ürün Geliştirme Merkezi Projesi
Yayın referansı	: TR90/25/CMDP/0001/MA01
İsteklinin adı		: … … … … … … … … …

	
	A
	B
	C
	D
	E

	LOT
	Sıra
No
	Teknik özellikler
	Teklif edilen özellikler
(marka / model dâhil)
	İlgili notlar, açıklamalar,
dokümantasyon
	Değerlendirme komitesinin notları

	[bookmark: _Hlk242455405]LOT-2
	1
	Söz. EK:2b’de belirtilen teknik şartnameler ile aynıdır.
	
	
	


B Sütunu	: “Teknik özellikler”
· İstenen özellikleri gösterir, Söz.EK2’deki “teknik şartname”de belirtilen teknik özellikler ile aynıdır.
C Sütunu	: “Teklif edilen özellikler”
· İstekli tarafından doldurulacaktır ve teklif edilen ürünlerin detaylı özelliklerini içerecektir (“uygun” veya “evet” gibi kelimeler yeterli değildir).
D Sütunu	: “İlgili notlar, açıklamalar, dokümantasyon”
· İstekli teklif ettiği ürün hakkında açıklama yapmalı ve ilgili dokümanlara referans vermelidir.
E Sütunu	: “Değerlendirme komitesi notları”
· Komisyon (Komite) üyelerinin doldurması için boş bırakılacaktır. 
Verilen bilgiler ve dokümanlar teklif edilen modelleri, varsa farklı seçenekleri açık olarak belirtmelidir. Teklif edilen özelliklerle istenen özelliklerin kıyaslaması komite üyeleri tarafından kolaylıkla yapılabilmelidir. 
Komite üyelerinin verilen teklifleri tam olarak anlamaları gerekmektedir. Yeterli açıklıkta bulunmayan teklifler değerlendirme komitesi tarafından reddedilebilir.

Fiyat teklifi ayrı zarfa konmalı ve kapalı olarak Teknik Teklif ile birlikte teslim edilmelidir.

İsteklinin Kaşesi
  Yetkili İmza







TEKNİK TEKLİF (Mal Alımı ihaleleri için)	      (Söz. EK: 3b)

MAL ALIMI İÇİN TEKNİK TEKLİF FORMU
LOT-3

Sözleşme başlığı	: Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırma, İşleme ve Ürün Geliştirme Merkezi Projesi
Yayın referansı	: TR90/25/CMDP/0001/MA01
İsteklinin adı		: … … … … … … … … …

	
	A
	B
	C
	D
	E

	LOT
	Sıra
No
	Teknik özellikler
	Teklif edilen özellikler
(marka / model dâhil)
	İlgili notlar, açıklamalar,
dokümantasyon
	Değerlendirme komitesinin notları

	LOT-3
	1
	Söz. EK:2b’de belirtilen teknik şartnameler ile aynıdır.
	
	
	


B Sütunu	: “Teknik özellikler”
· İstenen özellikleri gösterir, Söz.EK2’deki “teknik şartname”de belirtilen teknik özellikler ile aynıdır.
C Sütunu	: “Teklif edilen özellikler”
· İstekli tarafından doldurulacaktır ve teklif edilen ürünlerin detaylı özelliklerini içerecektir (“uygun” veya “evet” gibi kelimeler yeterli değildir).
D Sütunu	: “İlgili notlar, açıklamalar, dokümantasyon”
· İstekli teklif ettiği ürün hakkında açıklama yapmalı ve ilgili dokümanlara referans vermelidir.
E Sütunu	: “Değerlendirme komitesi notları”
· Komisyon (Komite) üyelerinin doldurması için boş bırakılacaktır. 
Verilen bilgiler ve dokümanlar teklif edilen modelleri, varsa farklı seçenekleri açık olarak belirtmelidir. Teklif edilen özelliklerle istenen özelliklerin kıyaslaması komite üyeleri tarafından kolaylıkla yapılabilmelidir. 
Komite üyelerinin verilen teklifleri tam olarak anlamaları gerekmektedir. Yeterli açıklıkta bulunmayan teklifler değerlendirme komitesi tarafından reddedilebilir.

Fiyat teklifi ayrı zarfa konmalı ve kapalı olarak Teknik Teklif ile birlikte teslim edilmelidir.

İsteklinin Kaşesi
  Yetkili İmza








TEKNİK TEKLİF (Mal Alımı ihaleleri için)	      (Söz. EK: 3b)

MAL ALIMI İÇİN TEKNİK TEKLİF FORMU
LOT-4

Sözleşme başlığı	: Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırma, İşleme ve Ürün Geliştirme Merkezi Projesi
Yayın referansı	: TR90/25/CMDP/0001/MA01
İsteklinin adı		: … … … … … … … … …

	
	A
	B
	C
	D
	E

	LOT
	Sıra
No
	Teknik özellikler
	Teklif edilen özellikler
(marka / model dâhil)
	İlgili notlar, açıklamalar,
dokümantasyon
	Değerlendirme komitesinin notları

	LOT-4
	1
	Söz. EK:2b’de belirtilen teknik şartnameler ile aynıdır.
	
	
	


B Sütunu	: “Teknik özellikler”
· İstenen özellikleri gösterir, Söz.EK2’deki “teknik şartname”de belirtilen teknik özellikler ile aynıdır.
C Sütunu	: “Teklif edilen özellikler”
· İstekli tarafından doldurulacaktır ve teklif edilen ürünlerin detaylı özelliklerini içerecektir (“uygun” veya “evet” gibi kelimeler yeterli değildir).
D Sütunu	: “İlgili notlar, açıklamalar, dokümantasyon”
· İstekli teklif ettiği ürün hakkında açıklama yapmalı ve ilgili dokümanlara referans vermelidir.
E Sütunu	: “Değerlendirme komitesi notları”
· Komisyon (Komite) üyelerinin doldurması için boş bırakılacaktır. 
Verilen bilgiler ve dokümanlar teklif edilen modelleri, varsa farklı seçenekleri açık olarak belirtmelidir. Teklif edilen özelliklerle istenen özelliklerin kıyaslaması komite üyeleri tarafından kolaylıkla yapılabilmelidir. 
Komite üyelerinin verilen teklifleri tam olarak anlamaları gerekmektedir. Yeterli açıklıkta bulunmayan teklifler değerlendirme komitesi tarafından reddedilebilir.

Fiyat teklifi ayrı zarfa konmalı ve kapalı olarak Teknik Teklif ile birlikte teslim edilmelidir.

İsteklinin Kaşesi
  Yetkili İmza








TEKNİK TEKLİF (Mal Alımı ihaleleri için)	      (Söz. EK: 3b)

MAL ALIMI İÇİN TEKNİK TEKLİF FORMU
LOT-5

Sözleşme başlığı	: Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırma, İşleme ve Ürün Geliştirme Merkezi Projesi
Yayın referansı	: TR90/25/CMDP/0001/MA01
İsteklinin adı		: … … … … … … … … …

	
	A
	B
	C
	D
	E

	LOT
	Sıra
No
	Teknik özellikler
	Teklif edilen özellikler
(marka / model dâhil)
	İlgili notlar, açıklamalar,
dokümantasyon
	Değerlendirme komitesinin notları

	LOT-5
	1
	Söz. EK:2b’de belirtilen teknik şartnameler ile aynıdır.
	
	
	


B Sütunu	: “Teknik özellikler”
· İstenen özellikleri gösterir, Söz.EK2’deki “teknik şartname”de belirtilen teknik özellikler ile aynıdır.
C Sütunu	: “Teklif edilen özellikler”
· İstekli tarafından doldurulacaktır ve teklif edilen ürünlerin detaylı özelliklerini içerecektir (“uygun” veya “evet” gibi kelimeler yeterli değildir).
D Sütunu	: “İlgili notlar, açıklamalar, dokümantasyon”
· İstekli teklif ettiği ürün hakkında açıklama yapmalı ve ilgili dokümanlara referans vermelidir.
E Sütunu	: “Değerlendirme komitesi notları”
· Komisyon (Komite) üyelerinin doldurması için boş bırakılacaktır. 
Verilen bilgiler ve dokümanlar teklif edilen modelleri, varsa farklı seçenekleri açık olarak belirtmelidir. Teklif edilen özelliklerle istenen özelliklerin kıyaslaması komite üyeleri tarafından kolaylıkla yapılabilmelidir. 
Komite üyelerinin verilen teklifleri tam olarak anlamaları gerekmektedir. Yeterli açıklıkta bulunmayan teklifler değerlendirme komitesi tarafından reddedilebilir.

Fiyat teklifi ayrı zarfa konmalı ve kapalı olarak Teknik Teklif ile birlikte teslim edilmelidir.

İsteklinin Kaşesi
  Yetkili İmza








TEKNİK TEKLİF (Mal Alımı ihaleleri için)	      (Söz. EK: 3b)

MAL ALIMI İÇİN TEKNİK TEKLİF FORMU
LOT-6

Sözleşme başlığı	: Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırma, İşleme ve Ürün Geliştirme Merkezi Projesi
Yayın referansı	: TR90/25/CMDP/0001/MA01
İsteklinin adı		: … … … … … … … … …

	
	A
	B
	C
	D
	E

	LOT
	Sıra
No
	Teknik özellikler
	Teklif edilen özellikler
(marka / model dâhil)
	İlgili notlar, açıklamalar,
dokümantasyon
	Değerlendirme komitesinin notları

	LOT-6
	1
	Söz. EK:2b’de belirtilen teknik şartnameler ile aynıdır.
	
	
	


B Sütunu	: “Teknik özellikler”
· İstenen özellikleri gösterir, Söz.EK2’deki “teknik şartname”de belirtilen teknik özellikler ile aynıdır.
C Sütunu	: “Teklif edilen özellikler”
· İstekli tarafından doldurulacaktır ve teklif edilen ürünlerin detaylı özelliklerini içerecektir (“uygun” veya “evet” gibi kelimeler yeterli değildir).
D Sütunu	: “İlgili notlar, açıklamalar, dokümantasyon”
· İstekli teklif ettiği ürün hakkında açıklama yapmalı ve ilgili dokümanlara referans vermelidir.
E Sütunu	: “Değerlendirme komitesi notları”
· Komisyon (Komite) üyelerinin doldurması için boş bırakılacaktır. 
Verilen bilgiler ve dokümanlar teklif edilen modelleri, varsa farklı seçenekleri açık olarak belirtmelidir. Teklif edilen özelliklerle istenen özelliklerin kıyaslaması komite üyeleri tarafından kolaylıkla yapılabilmelidir. 
Komite üyelerinin verilen teklifleri tam olarak anlamaları gerekmektedir. Yeterli açıklıkta bulunmayan teklifler değerlendirme komitesi tarafından reddedilebilir.

Fiyat teklifi ayrı zarfa konmalı ve kapalı olarak Teknik Teklif ile birlikte teslim edilmelidir.

İsteklinin Kaşesi
  Yetkili İmza








TEKNİK TEKLİF (Mal Alımı ihaleleri için)	      (Söz. EK: 3b)

MAL ALIMI İÇİN TEKNİK TEKLİF FORMU
LOT-7

Sözleşme başlığı	: Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırma, İşleme ve Ürün Geliştirme Merkezi Projesi
Yayın referansı	: TR90/25/CMDP/0001/MA01
İsteklinin adı		: … … … … … … … … …

	
	A
	B
	C
	D
	E

	LOT
	Sıra
No
	Teknik özellikler
	Teklif edilen özellikler
(marka / model dâhil)
	İlgili notlar, açıklamalar,
dokümantasyon
	Değerlendirme komitesinin notları

	LOT-7
	1
	Söz. EK:2b’de belirtilen teknik şartnameler ile aynıdır.
	
	
	


B Sütunu	: “Teknik özellikler”
· İstenen özellikleri gösterir, Söz.EK2’deki “teknik şartname”de belirtilen teknik özellikler ile aynıdır.
C Sütunu	: “Teklif edilen özellikler”
· İstekli tarafından doldurulacaktır ve teklif edilen ürünlerin detaylı özelliklerini içerecektir (“uygun” veya “evet” gibi kelimeler yeterli değildir).
D Sütunu	: “İlgili notlar, açıklamalar, dokümantasyon”
· İstekli teklif ettiği ürün hakkında açıklama yapmalı ve ilgili dokümanlara referans vermelidir.
E Sütunu	: “Değerlendirme komitesi notları”
· Komisyon (Komite) üyelerinin doldurması için boş bırakılacaktır. 
Verilen bilgiler ve dokümanlar teklif edilen modelleri, varsa farklı seçenekleri açık olarak belirtmelidir. Teklif edilen özelliklerle istenen özelliklerin kıyaslaması komite üyeleri tarafından kolaylıkla yapılabilmelidir. 
Komite üyelerinin verilen teklifleri tam olarak anlamaları gerekmektedir. Yeterli açıklıkta bulunmayan teklifler değerlendirme komitesi tarafından reddedilebilir.

Fiyat teklifi ayrı zarfa konmalı ve kapalı olarak Teknik Teklif ile birlikte teslim edilmelidir.

İsteklinin Kaşesi
  Yetkili İmza








TEKNİK TEKLİF (Mal Alımı ihaleleri için)	      (Söz. EK: 3b)

MAL ALIMI İÇİN TEKNİK TEKLİF FORMU
LOT-8

Sözleşme başlığı	: Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırma, İşleme ve Ürün Geliştirme Merkezi Projesi
Yayın referansı	: TR90/25/CMDP/0001/MA01
İsteklinin adı		: … … … … … … … … …

	
	A
	B
	C
	D
	E

	LOT
	Sıra
No
	Teknik özellikler
	Teklif edilen özellikler
(marka / model dâhil)
	İlgili notlar, açıklamalar,
dokümantasyon
	Değerlendirme komitesinin notları

	LOT-8
	1
	Söz. EK:2b’de belirtilen teknik şartnameler ile aynıdır.
	
	
	

	
	2
	Söz. EK:2b’de belirtilen teknik şartnameler ile aynıdır.
	
	
	

	
	3
	Söz. EK:2b’de belirtilen teknik şartnameler ile aynıdır.
	
	
	

	
	4
	Söz. EK:2b’de belirtilen teknik şartnameler ile aynıdır.
	
	
	

	
	5
	Söz. EK:2b’de belirtilen teknik şartnameler ile aynıdır.
	
	
	

	
	6
	Söz. EK:2b’de belirtilen teknik şartnameler ile aynıdır.
	
	
	

	
	7
	Söz. EK:2b’de belirtilen teknik şartnameler ile aynıdır.
	
	
	

	
	8
	Söz. EK:2b’de belirtilen teknik şartnameler ile aynıdır.
	
	
	

	
	9
	Söz. EK:2b’de belirtilen teknik şartnameler ile aynıdır.
	
	
	

	
	10
	Söz. EK:2b’de belirtilen teknik şartnameler ile aynıdır.
	
	
	

	
	11
	Söz. EK:2b’de belirtilen teknik şartnameler ile aynıdır.
	
	
	

	
	12
	Söz. EK:2b’de belirtilen teknik şartnameler ile aynıdır.
	
	
	

	
	13
	Söz. EK:2b’de belirtilen teknik şartnameler ile aynıdır.
	
	
	


B Sütunu	: “Teknik özellikler”
· İstenen özellikleri gösterir, Söz.EK2’deki “teknik şartname”de belirtilen teknik özellikler ile aynıdır.
C Sütunu	: “Teklif edilen özellikler”
· İstekli tarafından doldurulacaktır ve teklif edilen ürünlerin detaylı özelliklerini içerecektir (“uygun” veya “evet” gibi kelimeler yeterli değildir).
D Sütunu	: “İlgili notlar, açıklamalar, dokümantasyon”
· İstekli teklif ettiği ürün hakkında açıklama yapmalı ve ilgili dokümanlara referans vermelidir.
E Sütunu	: “Değerlendirme komitesi notları”
· Komisyon (Komite) üyelerinin doldurması için boş bırakılacaktır. 
Verilen bilgiler ve dokümanlar teklif edilen modelleri, varsa farklı seçenekleri açık olarak belirtmelidir. Teklif edilen özelliklerle istenen özelliklerin kıyaslaması komite üyeleri tarafından kolaylıkla yapılabilmelidir. 
Komite üyelerinin verilen teklifleri tam olarak anlamaları gerekmektedir. Yeterli açıklıkta bulunmayan teklifler değerlendirme komitesi tarafından reddedilebilir.

Fiyat teklifi ayrı zarfa konmalı ve kapalı olarak Teknik Teklif ile birlikte teslim edilmelidir.

İsteklinin Kaşesi
  Yetkili İmza























TEKNİK TEKLİF (Mal Alımı ihaleleri için)	      (Söz. EK: 3b)

MAL ALIMI İÇİN TEKNİK TEKLİF FORMU
LOT-9

Sözleşme başlığı	: Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırma, İşleme ve Ürün Geliştirme Merkezi Projesi
Yayın referansı	: TR90/25/CMDP/0001/MA01
İsteklinin adı		: … … … … … … … … …

	
	A
	B
	C
	D
	E

	LOT
	Sıra
No
	Teknik özellikler
	Teklif edilen özellikler
(marka / model dâhil)
	İlgili notlar, açıklamalar,
dokümantasyon
	Değerlendirme komitesinin notları

	LOT-9
	1
	Söz. EK:2b’de belirtilen teknik şartnameler ile aynıdır.
	
	
	

	
	2
	Söz. EK:2b’de belirtilen teknik şartnameler ile aynıdır.
	
	
	

	
	3
	Söz. EK:2b’de belirtilen teknik şartnameler ile aynıdır.
	
	
	

	
	4
	Söz. EK:2b’de belirtilen teknik şartnameler ile aynıdır.
	
	
	

	
	5
	Söz. EK:2b’de belirtilen teknik şartnameler ile aynıdır.
	
	
	

	
	6
	Söz. EK:2b’de belirtilen teknik şartnameler ile aynıdır.
	
	
	

	
	7
	Söz. EK:2b’de belirtilen teknik şartnameler ile aynıdır.
	
	
	

	
	8
	Söz. EK:2b’de belirtilen teknik şartnameler ile aynıdır.
	
	
	

	
	9
	Söz. EK:2b’de belirtilen teknik şartnameler ile aynıdır.
	
	
	

	
	10
	Söz. EK:2b’de belirtilen teknik şartnameler ile aynıdır.
	
	
	

	
	11
	Söz. EK:2b’de belirtilen teknik şartnameler ile aynıdır.
	
	
	

	
	12
	Söz. EK:2b’de belirtilen teknik şartnameler ile aynıdır.
	
	
	



B Sütunu	: “Teknik özellikler”
· İstenen özellikleri gösterir, Söz.EK2’deki “teknik şartname”de belirtilen teknik özellikler ile aynıdır.
C Sütunu	: “Teklif edilen özellikler”
· İstekli tarafından doldurulacaktır ve teklif edilen ürünlerin detaylı özelliklerini içerecektir (“uygun” veya “evet” gibi kelimeler yeterli değildir).
D Sütunu	: “İlgili notlar, açıklamalar, dokümantasyon”
· İstekli teklif ettiği ürün hakkında açıklama yapmalı ve ilgili dokümanlara referans vermelidir.
E Sütunu	: “Değerlendirme komitesi notları”
· Komisyon (Komite) üyelerinin doldurması için boş bırakılacaktır. 
Verilen bilgiler ve dokümanlar teklif edilen modelleri, varsa farklı seçenekleri açık olarak belirtmelidir. Teklif edilen özelliklerle istenen özelliklerin kıyaslaması komite üyeleri tarafından kolaylıkla yapılabilmelidir. 
Komite üyelerinin verilen teklifleri tam olarak anlamaları gerekmektedir. Yeterli açıklıkta bulunmayan teklifler değerlendirme komitesi tarafından reddedilebilir.

Fiyat teklifi ayrı zarfa konmalı ve kapalı olarak Teknik Teklif ile birlikte teslim edilmelidir.

İsteklinin Kaşesi
  Yetkili İmza














[bookmark: _Söz.Ek-4:_Mali_Teklif][bookmark: _Toc233021557]Söz. Ek-4: Mali Teklif



(İhale kapsamında tekliflerin sunulması aşamasında mali teklifler ayrı bir zarf içerisinde kapalı olarak sunulacaktır)

















Mal Alımı İhaleleri İçin

MALİ TEKLİF FORMU                                                                   Söz. EK:4b
LOT-1

Sözleşme başlığı	: Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırma, İşleme ve Ürün Geliştirme Merkezi Projesi
Yayın referansı	: TR90/25/CMDP/0001/MA01
İsteklinin adı		: … … … … … … … … … 

	LOT
	Sıra
No
	Miktar
	Teklif Edilen Özellikler (Marka/Model Dâhil)
	<DDP> <Kabul Yeri> Teslimat İçin Birim Fiyatlar (TL)
	Toplam
(KDV Hariç TL)
	Toplam
(KDV Dâhil TL)

	LOT-1
	1
	
	
	
	
	

	
	 
Toplam Teklif (rakam ve yazı ile)
	
	



İsteklinin Kaşesi
  Yetkili İmza









[bookmark: _Toc232234030] 












Mal Alımı İhaleleri İçin

MALİ TEKLİF FORMU                                                                   Söz. EK:4b
LOT-2

Sözleşme başlığı	: Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırma, İşleme ve Ürün Geliştirme Merkezi Projesi
Yayın referansı	: TR90/25/CMDP/0001/MA01
İsteklinin adı		: … … … … … … … … … 

	LOT
	Sıra
No
	Miktar
	Teklif Edilen Özellikler (Marka/Model Dâhil)
	<DDP> <Kabul Yeri> Teslimat İçin Birim Fiyatlar (TL)
	Toplam
(KDV Hariç TL)
	Toplam
(KDV Dâhil TL)

	LOT-2
	1
	
	
	
	
	

	
	 
Toplam Teklif (rakam ve yazı ile)
	
	



İsteklinin Kaşesi
























Mal Alımı İhaleleri İçin

MALİ TEKLİF FORMU                                                                   Söz. EK:4b
LOT-3

Sözleşme başlığı	: Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırma, İşleme ve Ürün Geliştirme Merkezi Projesi
Yayın referansı	: TR90/25/CMDP/0001/MA01
İsteklinin adı		: … … … … … … … … … 

	LOT
	Sıra
No
	Miktar
	Teklif Edilen Özellikler (Marka/Model Dâhil)
	<DDP> <Kabul Yeri> Teslimat İçin Birim Fiyatlar (TL)
	Toplam
(KDV Hariç TL)
	Toplam
(KDV Dâhil TL)

	LOT-3
	1
	
	
	
	
	

	
	 
Toplam Teklif (rakam ve yazı ile)
	
	



İsteklinin Kaşesi
























Mal Alımı İhaleleri İçin

MALİ TEKLİF FORMU                                                                   Söz. EK:4b
LOT-4

Sözleşme başlığı	: Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırma, İşleme ve Ürün Geliştirme Merkezi Projesi
Yayın referansı	: TR90/25/CMDP/0001/MA01
İsteklinin adı		: … … … … … … … … … 

	LOT
	Sıra
No
	Miktar
	Teklif Edilen Özellikler (Marka/Model Dâhil)
	<DDP> <Kabul Yeri> Teslimat İçin Birim Fiyatlar (TL)
	Toplam
(KDV Hariç TL)
	Toplam
(KDV Dâhil TL)

	LOT-4
	1
	
	
	
	
	

	
	 
Toplam Teklif (rakam ve yazı ile)
	
	



İsteklinin Kaşesi
























Mal Alımı İhaleleri İçin

MALİ TEKLİF FORMU                                                                   Söz. EK:4b
LOT-5

Sözleşme başlığı	: Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırma, İşleme ve Ürün Geliştirme Merkezi Projesi
Yayın referansı	: TR90/25/CMDP/0001/MA01
İsteklinin adı		: … … … … … … … … … 

	LOT
	Sıra
No
	Miktar
	Teklif Edilen Özellikler (Marka/Model Dâhil)
	<DDP> <Kabul Yeri> Teslimat İçin Birim Fiyatlar (TL)
	Toplam
(KDV Hariç TL)
	Toplam
(KDV Dâhil TL)

	LOT-5
	1
	
	
	
	
	

	
	 
Toplam Teklif (rakam ve yazı ile)
	
	



İsteklinin Kaşesi
























Mal Alımı İhaleleri İçin

MALİ TEKLİF FORMU                                                                   Söz. EK:4b
LOT-6

Sözleşme başlığı	: Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırma, İşleme ve Ürün Geliştirme Merkezi Projesi
Yayın referansı	: TR90/25/CMDP/0001/MA01
İsteklinin adı		: … … … … … … … … … 

	LOT
	Sıra
No
	Miktar
	Teklif Edilen Özellikler (Marka/Model Dâhil)
	<DDP> <Kabul Yeri> Teslimat İçin Birim Fiyatlar (TL)
	Toplam
(KDV Hariç TL)
	Toplam
(KDV Dâhil TL)

	LOT-6
	1
	
	
	
	
	

	
	 
Toplam Teklif (rakam ve yazı ile)
	
	



İsteklinin Kaşesi
























Mal Alımı İhaleleri İçin

MALİ TEKLİF FORMU                                                                   Söz. EK:4b
LOT-7

Sözleşme başlığı	: Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırma, İşleme ve Ürün Geliştirme Merkezi Projesi
Yayın referansı	: TR90/25/CMDP/0001/MA01
İsteklinin adı		: … … … … … … … … … 

	LOT
	Sıra
No
	Miktar
	Teklif Edilen Özellikler (Marka/Model Dâhil)
	<DDP> <Kabul Yeri> Teslimat İçin Birim Fiyatlar (TL)
	Toplam
(KDV Hariç TL)
	Toplam
(KDV Dâhil TL)

	LOT-4
	1
	
	
	
	
	

	
	 
Toplam Teklif (rakam ve yazı ile)
	
	



İsteklinin Kaşesi
























Mal Alımı İhaleleri İçin

MALİ TEKLİF FORMU                                                                   Söz. EK:4b
LOT-8

Sözleşme başlığı	: Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırma, İşleme ve Ürün Geliştirme Merkezi Projesi
Yayın referansı	: TR90/25/CMDP/0001/MA01
İsteklinin adı		: … … … … … … … … … 

	LOT
	Sıra
No
	Miktar
	Teklif Edilen Özellikler (Marka/Model Dâhil)
	<DDP> <Kabul Yeri> Teslimat İçin Birim Fiyatlar (TL)
	Toplam
(KDV Hariç TL)
	Toplam
(KDV Dâhil TL)

	LOT-8
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	
	6
	
	
	
	
	

	
	7
	
	
	
	
	

	
	8
	
	
	
	
	

	
	9
	
	
	
	
	

	
	10
	
	
	
	
	

	
	11
	
	
	
	
	

	
	12
	
	
	
	
	

	
	13
	
	
	
	
	

	
	
Toplam Teklif (rakam ve yazı ile)
	
	



İsteklinin Kaşesi










Mal Alımı İhaleleri İçin

MALİ TEKLİF FORMU                                                                   Söz. EK:4b
LOT-9

Sözleşme başlığı	: Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırma, İşleme ve Ürün Geliştirme Merkezi Projesi
Yayın referansı	: TR90/25/CMDP/0001/MA01
İsteklinin adı		: … … … … … … … … … 

	LOT
	Sıra
No
	Miktar
	Teklif Edilen Özellikler (Marka/Model Dâhil)
	<DDP> <Kabul Yeri> Teslimat İçin Birim Fiyatlar (TL)
	Toplam
(KDV Hariç TL)
	Toplam
(KDV Dâhil TL)

	LOT-9
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	
	6
	
	
	
	
	

	
	7
	
	
	
	
	

	
	8
	
	
	
	
	

	
	9
	
	
	
	
	

	
	10
	
	
	
	
	

	
	11
	
	
	
	
	

	
	12
	
	
	
	
	

	
	
Toplam Teklif (rakam ve yazı ile)
	
	



İsteklinin Kaşesi






















[bookmark: _Söz.Ek-5:_Standart_Formlar_ve_Diğer][bookmark: _Toc233021558]Söz. Ek-5: Standart Formlar ve Diğer Gerekli Belgeler







[bookmark: _Toc188240398][bookmark: _Toc232234031]
MALİ KİMLİK FORMU                                                                      (Söz. EK: 5a)
[image: ]
[bookmark: _Toc232234032]
TÜZEL KİMLİK FORMU                                                (Söz. EK: 5b)

	GERÇEK KİŞİ



	SOYADI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	İLK İSİM
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	2.  İSİM
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	3. İSİM
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	RESMİ ADRESİ


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	POSTA KODU
	
	
	
	
	
	
	
	POSTA KUTUSU
	
	
	
	
	
	



	ŞEHİR
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ÜLKE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	T.C. KİMLİK NUMARASI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VERGİ NUMARASI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	VERGİ DAİRESİ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	KİMLİK BELGESİ TÜRÜ:
	NÜFUS KAĞIDI
	
	EHLİYET
	
	PASAPORT
	

	KİMLİK BELGESİ NO:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	DOĞUM TARİHİ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	G
	G
	
	A
	Y
	
	Y
	Y
	Y
	Y



	DOĞUM YERİ- İL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DOĞUM YERİ- ÜLKE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	TELEFON
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	FAKS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	E-POSTA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	BU “TÜZEL KİŞİLİK BELGESİ” DOLDURULMALI VE KİMLİK BELGESİNİN OKUNUR BİR FOTOKOPİSİYLE BİRLİKTE VERİLMELİDİR.



[bookmark: _Toc41823848]TARİH VE İMZA

	TÜZEL KİMLİK FORMU                                                                                                 (Söz. EK: 5b)

	KAMU KURUM/KURULUŞLARI

	TÜRÜ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	STK (Sivil Toplum Kuruluşu)
	EVET
	
	
	HAYIR
	
	



	İSİM(LER)


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	KISALTMA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	RESMİ ADRESİ


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	POSTA KODU
	
	
	
	
	
	
	
	POSTA KUTUSU
	
	
	
	
	
	



	ŞEHİR
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	ÜLKE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	VERGİ NUMARASI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	KAYIT YERİ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	KAYIT TARİHİ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	G
	G
	
	A
	Y
	
	Y
	Y
	Y
	Y



	KAYIT NUMARASI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	TELEFON
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	FAKS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	E-POSTA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	Bu “Tüzel kişilik belgesi” doldurulmalı ve aşağıdakilerle birlikte verilmelidir:
· tüzel kişiliğin kuruluşuna dair karar, kararname veya kanunun bir kopyası
· eğer bu mümkün olmazsa, tüzel kişiliğin kuruluşunu belirten başka bir resmi doküman



	TARİH
	
	DAMGA

	
	
	

	YETKİLİ TEMSİLCİNİN ADI VE GÖREVİ
	
	

	
	
	

	İMZA

	
	




	TÜZEL KİMLİK FORMU                                                                                                 (Söz. EK: 5b)

	ÖZEL KURUM/KURULUŞLAR

	TÜRÜ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	STK (Sivil Toplum Kuruluşu)
	EVET
	
	
	HAYIR
	
	



	İSİM(LER)


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	KISALTMA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	GENEL MERKEZ RESMİ ADRESİ


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	POSTA KODU
	
	
	
	
	
	
	
	POSTA KUTUSU
	
	
	
	
	
	



	ŞEHİR
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	ÜLKE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	VERGİ NUMARASI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	KAYIT YERİ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	KAYIT TARİHİ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	G
	G
	
	A
	Y
	
	Y
	Y
	Y
	Y



	KAYIT NUMARASI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	TELEFON
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	FAKS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	E-POSTA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	BU “TÜZEL KİŞİLİK BELGESİ” DOLDURULMALI VE AŞAĞIDAKİLERLE BİRLİKTE VERİLMELİDİR:
· SÖZLEŞME TARAFININ İSİM, ADRES VE ULUSAL OTORİTELER TARAFINDAN VERİLEN KAYIT NUMARASINI GÖSTEREN RESMİ DOKÜMANIN BİR KOPYASI (ÖRNEĞİN; RESMİ GAZETE, ŞİRKETLERİN KAYDI VB.)
· YUKARIDA DEĞİNİLEN RESMİ DOKÜMANDA BELİRTİLMEMİŞSE VE DE MÜMKÜNSE VERGİ KAYDININ BİR KOPYASI




TARİH VE İMZA


KİLİT PERSONELİN MESLEKİ DENEYİMİ                                                                                  Söz. Ek-5c

ÖZGEÇMİŞ
(Azami 3 sayfa + 3 sayfa ek)
[bookmark: _Toc232234033]Sözleşmede önerilen pozisyon:
1.	Soyadı:	
2.	Adı:				
3. 	Doğum yeri ve tarihi:	
4.	Tabiyeti:						
5.	Medeni durumu:						
	Adres (telefon/faks/e-posta):
6. 	Eğitim:
	Eğitim Kurumlaır:
	

	Tarih:
 (ay/yıl) tarihinden
(ay/yıl) tarihine kadar
	

	Derece:
	



7. 	Yabancı Dil
(1’den 5’e kadar bir ölçeğe göre, 5 en iyi):
	Dil
	Okuma
	Konuşma
	Yazma

	
	
	
	



8.	Mesleki kurumlara üyeliği:
9.	Diğer yetenekler (mesela bilgisayar bilgisi, vb.):	
10.	Mevcut pozisyon:
11.	Mesleki deneyim süresi:
12.	Kilit özellikleri:
13.	Bölgesel deneyimi:

	Ülke/Bölge/Şehir
	Tarih: (ay/yıl) tarihinden (ay/yıl) tarihine kadar)
	Projenin adı ve kısa tanımı

	
	
	

	
	
	



14.	Mesleki deneyim:

	Tarih: (ay/yıl) tarihinden (ay/yıl) tarihine kadar
	

	Yer
	

	Şirket/kurum
	

	Pozisyon
	

	İş tanımı
	



15.	Diğerleri:
15a.	Yayınlar ve seminerler:
15b.	Referanslar:
İmza ....................................................
(istekli adına imza atmaya yetkili kişi ya da kişiler)
[bookmark: _Toc232234034]Tarih ............................................



ORTAK GİRİŞİMLER HAKKINDA BİLGİ                                                     Söz. Ek-5e 
(İhaleye ortak girişim ya da konsorsiyum olarak teklif sunulacaksa istekli bu formu dolduracaktır.)
	1	Adı ......................................................................................

	2	Yönetim kurulunun adresi ..................................................
	..................................................................................................
	Teleks ..........................................................
	Telefon .........................Faks ..................................E-posta .....

	3	Sözleşme makamının bulunduğu devletteki temsilcisi, eğer varsa (yabancı bir lider ortağı olan ortak girişim / konsorsiyumlar için)
	Ofis adresi ...........................................................................
	..................................................................................................
	Teleks ..........................................................
	Telefon ..............................Faks .........................................

	4	Ortakların isimleri
	i)	..............................................................................................
	ii)	..............................................................................................
	iii)	..............................................................................................
	vb.	............................................................................................

	5	Lider ortağın adı
	..................................................................................................
	..................................................................................................

	6	Ortak girişim/konsorsiyumun oluşumu ile ilgili anlaşma
	i)	İmza tarihi: ................................................................
	ii)	Yeri: ...................................................................................
	iii)	Ek – ortak girişim / konsorsiyum sözleşmesi

	7	Ortakların her biri tarafından yapılacak işlerin türü de belirtilerek ortaklar arasında önerilen iş bölümü (% olarak) 
	..................................................................................................
	..................................................................................................
	..................................................................................................
	..................................................................................................
	..................................................................................................


	


İmza ....................................................
(istekli adına imza atmaya yetkili kişi ya da kişiler)

[bookmark: _Toc232234037]Tarih ............................................









[bookmark: _Bölüm_C:_Diğer_Bilgiler][bookmark: _Toc233021559]Bölüm C: Diğer Bilgiler






[bookmark: _Toc232234038][bookmark: _Toc233021561]

İdari Uygunluk Değerlendirme Tablosu

<Projenizin adı>


Teklif No.	_____________________
Adı:		______________________________________________

İdari Uygunluk Tablosu

	Teklif zarfı No.
	Teklif sahibinin adı
	Teklif süresi içinde teslim edilmiş.      (E/H)
	Teklif Usulüne uygun, kapalı olarak teslim edilmiş* 
(E/H)

	Teklif sunum formu doldurulmuş. 
 (E/H)
	Beyanname formatı imzalı 
(E/H) 
	Teknik Teklif mevcut (E/H)
	Mali Teklif ayrı bir zarfta ve kapalı olarak sunulmuş
(E/H)

	Karar
(Kabul/Ret)
	Teklif alındı belgesi verildi (E/H)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	


*Usulüne uygun zarf aşağıdaki özellikleri haizdir:
· Zarf üzerindeki teklif sıra numarası yazılı
· Zarfın hangi istekliye ait olduğu anlaşılabilir
· Dış zarfın durumu sağlam
· Talep edilmiş ise, geçici teminatın sağlanıp sağlanmadığı


Yukarıdaki kontrolde herhangi bir konuda “HAYIR” şeklinde tespit yapılırsa teklif hakkında “RET” kararı verilmelidir.
Tarafsızlık ve gizlilik beyanı değerlendirme komitesinin tüm üyeleri ve gözlemciler tarafından imzalanmıştır.

	Başkanın adı soyadı
	

	Başkanın imzası
	

	Tarih
	




(Not: Sözleşme makamı şartnamesi kapsamında, tekliflerin idari uygunluğunu denetlemek için ilave soru sütunları ekleyebilir.)
[bookmark: _TEKNİK_DEĞERLENDİRME_TABLOLARI][bookmark: _Toc232234039][bookmark: _Toc233021562]
Teknik Değerlendirme Tabloları
[bookmark: _Toc232234040]TEKNİK DEĞERLENDİRME TABLOSU
	İlgili projeye uygun hale getirilecektir. Değerlendirme komitesi tarafından doldurulmalıdır, sözleşme makamı işin gereklerine uygun olarak farklı/ilave kriterler belirleyebilir.


Sözleşme başlığı	: … … … … … … … … …
Yayın Referansı	: … … … … … … … … …
	Teklif zarfı No
	İsteklinin 
Adı
	Teklif teknik şartnameye Uygun mu?
(E/H)

	İsteklinin ekonomik ve mali kapasitesi yeterli mi?
(E/H/Geçerli Değil)
	İsteklinin iş tecrübesi
yeterli mi?
(E/H/ Geçerli Değil)
	Faaliyet planı/teslim süresi uygun mu?
(E/H)
	Teklif dosyasındaki diğer teknik gereklilikler?
(E/H/ Geçerli değil)
	Karar
(Kabul / Ret)
	Açıklamalar
(varsa)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	



Başkan			Üye			Üye	
İmza				İmza			İmza	








[bookmark: _Bölüm_D:_Teklif_Sunum_Formu][bookmark: _Toc233021563]Bölüm D: Teklif Sunum Formu









[bookmark: _Toc186884884]
[bookmark: _Toc232234041]
Teklif Sunum Formu

Bu form, teklifi veren firma tarafından kendine ait bilgiler girilerek doldurulacaktır. Firmaya ve teklife özgü bilgiler dışındaki genel hükümler değiştirilemez. Bu form eki beyannamenin genel metni değiştirilemez.


< İsteklinin Anteti>

Referans: < her bir ihale davet mektubu için>
Sözleşme adı: < Sözleşme başlığı >  Lot başlığı: < Lot başlığı, ihale lotlara bölünmüş ise>
Teklif teslim formunun bir adet imzalanmış aslı (mali kimlik formu, tüzel kişilik formu ve sunulması gereken diğer beyannameler de dahil) <rakam> kopyasıyla birlikte teslim edilmek üzere hazırlanmış olmalıdır.
1 İSTEKLİNİN KİMLİĞİ

	Tüzel kişiliğin ad(lar)ı ve adres(ler)i

	


2 İLETİŞİM KURULACAK KİŞİ (bu teklif için)
	Adı Soyadı
	

	Firma Adı
	

	Adres
	

	Telefon
	

	Faks
	

	e-mail
	


3 BEYANNAME(LER)
Teklifin tarafı olarak, bu formun 1. maddesinde tanımlanan tüzel kişilik, ekteki formatta kullanılan imzalı beyannameyi teslim etmelidir. 
4 TAAHHÜTNAME
Ben, yukarıda adı geçen isteklinin imza atmaya yetkili kişisi olarak, yukarıda belirtilen ihale süreci için hazırlanan ihale dosyalarını okuyup kabul ettiğimizi, hiçbir koşul ve kısıtlama öne sürmeden beyan ederim. İhale dosyasında belirlenen malları tedarik etmeyi, Teknik Teklifimizi oluşturan aşağıdaki belgeler ve mühürlenmiş ayrı bir zarfla teslim edilen Mali Teklifimize dayanarak teklif ediyoruz.
· Mali ve Ekonomik Durum Belgeleri 
· Uzmanlık Alanı ve Deneyim Belgeleri
· Planlar – Çizimler (sadece yapım işleri için)
· Organizasyon ve Metodoloji (sadece hizmet alımları için)
· Kilit uzmanlar (Kilit uzmanların listesi ve özgeçmişlerden oluşur) (hizmet alımları ve istenmiş ise diğer alımlar için)
· İsteklinin beyannamesi (teklifi konsorsiyum veriyorsa, her konsorsiyum üyesinden bir adet olmak üzere)
· Her Kilit uzmanın imzaladığı münhasırlık ve müsaitlik bildirimi (sadece hizmet alımları için)
· İhalenin kazanılması halinde ödemelerin yatırılacağı banka hesabının ayrıntılarını içeren doldurulmuş mali kimlik formu 
· Doldurulmuş Tüzel Kişilik Formu 
Bu teklif, İsteklilere Talimatların 25 inci maddesinde belirtilmiş olan geçerlilik süresince geçerlidir.  

İstekli adına. 

	Adı Soyadı
	

	İmza
	

	Tarih
	



[bookmark: _BEYANNAME_FORMATI][bookmark: _Toc186884885][bookmark: _Toc232234042][bookmark: _Toc233021564]
Beyanname Formatı

[bookmark: _(Teklif_teslim_formunun_3._Maddesin](Teklif teslim formunun 3. Maddesinde belirtilen beyanname formatı)

<Tüzel kişiliğin antetli kağıdına yazılarak sunulacaktır>


<Tarih>
<Sözleşme makamı (Yararlanıcı)nın ismi ve adresi>
Referansınız: < Davet tarihi>
Sayın Yetkili,

TEKLİF SAHİBİNİN BEYANI

Yukarıda belirtilen ihale davet mektubunuza atfen, biz, <Tüzel kişiliğin ad(lar)ı>  olarak, 

· İşbu teklifi bu ihale için <liderliği tarafımızca üstlenilmiş olarak / bireysel olarak> sunduğumuzu ve aynı ihaleye verilen tekliflerde başka bir şekil ve formda katılımcı olmadığımızı;
· İsteklilere talimatlarda sayılan, ihalelere katılımcı olmamızı engelleyen durumlardan birine dahil olmadığımızı;
· İsteklilere talimatlarda açıklanan yasak fiil ve davranışlarda bulunmayacağımızı ve etik kurallara uyacağımızı ve özellikle teklif teslim dönemi içerisinde diğer adaylar ya da ihale kapsamındaki kimselerle mevcut ya da potansiyel hiçbir çıkar çatışması ya da bağlantı içinde olmadığımızı;                   
· Başvuru formunda yalnızca kendi tüzel kişiliğimizin kaynak ve deneyimine dair bilgiyi sağladığımızı; 
· Teklif süreci ya da sözleşmenin uygulanmasının herhangi bir aşamasında, üstte belirtilen durumlarda herhangi bir değişiklik olması halinde, sözleşme makamını hemen bilgilendireceğimizi ve
· Bu teklif sürecinde kasti olarak verilen herhangi bir yanlış ya da eksik bilginin, bu ihaleden ya da kalkınma ajansları tarafından finanse edilen diğer ihalelerden hariç tutulmamızla sonuçlanacağını kabul ettiğimizi,
beyan ederiz.

Teklifimizin kabulü halinde, gerekirse, isteklilere talimatlarda açıklanan ihale dışı bırakılma durumlarından herhangi birine dahil olmadığımızı, yasal belgelerle ispatlamayı taahhüt ediyoruz. Formların ve delil niteliğindeki belgelerin üzerlerindeki tarih, son teklif teslim tarihinin 180 gün öncesinden daha eskiye ait olmayacaktır. 
İstendiği takdirde, bu ihale dosyasında belirtilen teklif için gerekli seçim kriterleri ile ilgili, mali ve ekonomik durumumuzun sürekliliği ve teknik - mesleki kapasitemiz hakkında kanıt sağlamayı taahhüt ediyoruz. 
İhale kararının bildirilmesinden sonra, 15 takvim günü içinde bu kanıtı sağlayamamamız ya da eksik / yanlış bilgi vermiş olmamız durumunda ihale kararının hükümsüz sayılacağından haberdar olduğumuzu bildiririz.
Saygılarımla

<Tüzel kişiliğin yetkili temsilcisinin imzası>
<Tüzel kişiliğin yetkili temsilcisinin adı ve unvanı >

[bookmark: _HİZMET_ALIMI_İHALELERİNDE_KİLİT_UZM]
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[bookmark: _Toc189367324][bookmark: _Toc233021566][bookmark: _Toc232234043]Değerlendirme Komitesi Tayini 

	[bookmark: _Toc232234044](Proje Adı)

	

	
İHALE NO:
TEKLİFE DAVET TARİHİ:
İHALE KAPSAMI: 	< ……….. Mal Alımı / Hizmet Alımı / Yapım İşi’nin gerçekleştirilmesi>
UYGULANAN PROSEDÜR: <Pazarlık Usulü / Açık İhale Usulü>


	
Yukarıda bahsi geçen ihale kapsamında sunulacak teklifleri değerlendirmek üzere, aşağıda; ad, soy ad ve görevleri belirtilen kişilerden oluşan değerlendirme komitesi tayin edilmiştir:
	
	Adı Soyadı
	Görevi / Mesleği

	Başkan Üye
	
	

	Üye
	
	

	Üye
	
	

	Üye
	
	

	Üye
	
	












Gözlemci olarak katılımları için <ajans / diğer> uzman(lar)ı davet edilmiştir.



	
Tarih: ____________________



Sözleşme Makamı 
Yetkilisi


_________________________
İmza





<Not: Mal Alımı ve Hizmet Alımı ihalelerinde, birisi başkan ve hepsi eşit oy hakkına sahip olmak üzere en az üç kişiden, Yapım İşleri ihalelerinde ise en az beş kişiden oluşan bir değerlendirme komitesi tayin edilmelidir. Bu belge sözleşme makamı yetkilisi tarafından onaylandıktan sonra ihale işlem dosyasında muhafaza edilecektir.>

SR Ek 4 – Değerlendirme Komitesi Tayini		Satın Alma Rehberi

[bookmark: _Toc233021567]Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı[footnoteRef:3] [3: 	Değerlendirme sürecine katılacak olan herkes tarafından doldurulacaktır (oy versin veya vermesin değerlendirme komitesinin üyeleri ve herhangi bir gözlemci dâhil olmak üzere)] 


İhale referansı:____________________

Aşağıda imzası bulunan ben, işbu belge ile yukarıda bahsi geçen ihale prosedürünün değerlendirmesine katılmayı kabul ettiğimi beyan ederim. Bu beyanda bulunarak, bu ihale prosedürü ile ilgili olarak bugüne kadar, değerlendirme süreci ile ilgili harici eylemler için ihale değerlendirme ve sözleşme prosedürlerine yönelik, kalkınma ajansları tarafından sağlanan mali destekler kapsamındaki satın almalarda uygulanacak ilgili rehberler ve mevzuat hükümleri de dahil olmak üzere mevcut bilgileri edinmiş olduğumu doğrularım. 

Sorumluluklarımı tarafsız ve adil bir şekilde yerine getireceğimi beyan ederim. 

Değerlendirme sürecinin sonucundan kazanç sağlaması olası tüm taraflardan bağımsızım[footnoteRef:4],[footnoteRef:5].  Bildiğim ve inandığım kadarıyla, herhangi bir tarafın gözünde bağımsızlığım konusunda soru işareti yaratabilecek olan ve geçmişte veya bugün var olan veya öngörülebilir gelecekte ortaya çıkması muhtemel olan hiçbir gerçek veya koşul mevcut değildir. Bu tür bir durumun değerlendirme süreci içerisinde ortaya çıkması, bu tür bir ilişkinin var olması veya kurulmuş olduğu yolunda ortaya çıkması halinde, bunu derhal beyan edeceğim ve değerlendirme sürecine katılımıma derhal son vereceğim.  [4:  	Geçmişte veya halihazırda doğrudan veya dolaylı olarak, mali, mesleki veya diğer türde bir ilişkinin var olup olmadığının dikkate alınması ]  [5:  	İhaleye / İhale davetine doğrudan veya dolaylı olarak katılan birey, bir konsorsiyumun üyesi, ortaklardan herhangi biri veya bunlar tarafından teklif edilen taşeronlar. ] 


Geçmiş 3 yıl içinde isteklinin, onların konsorsiyum üyeleri ya da yüklenicileri tarafından çalıştırılmadığımı beyan ederim. Ayrıca bildiğim kadarıyla, isteklileri değerlendirmedeki yeteneğim konusunda şüphe uyandıracak durumum olmadığını beyan ederim.     

Değerlendirmenin bir sonucu olarak veya değerlendirme sırasında bana ifşa edilen veya tarafımdan keşfedilen veya hazırlanan herhangi bir bilgi veya belgeyi (“gizli bilgiler”) güvende ve gizli tutmayı ve bu tür bilgileri herhangi bir üçüncü tarafa ifşa etmemeyi kabul ediyorum. Aynı zamanda, temin edilen herhangi bir yazılı bilgi veya standart formun kopyalarını tutmamayı da kabul ediyorum. 

Gizli bilgiler, işbu Beyanı imzalamayı ve bu Beyanın şartları ile bağlı olmayı kabul etmedikleri sürece hiçbir çalışana veya uzmana ifşa edilmeyecektir. 

	İsim
	

	İmza
	

	Tarih 
	



SR Ek 5 – Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı		Satın Alma Rehberi


[bookmark: _Toc233021568]Teklif Alındı Belgesi Örneği
	
<Sözleşme Makamı>
<İhale konusu> konulu hizmet alımı ihalesi kapsamında < teklif verenin unvanı > tarafından verilen teklif, <tarih> tarihinde ve saat <saat> ‘ de teslim alınmış ve < teklif numarası > no.lu teklif olarak teklif listesine kaydedilmiştir.

Sözleşme Makamı adına 
Teslim alanın adı soyadı
              İmzası




Not: Sözleşme makamı ihalesi kapsamında istekliler tarafından teslim edilen teklifleri kayıt altına alacak ve teklif sahiplerine tekliflerini teslim ettiklerine dair bu belgeyi imzalayarak vereceklerdir. Bu belge elektronik olarak da isteklilere iletilebilir.




SR Ek 6 – Teklif Alındı Belgesi Örneği 		Satın Alma Rehberi

[bookmark: _Toc233021570]Mali Teklif Oturumu Teklif Açılış Tutanağı

1.	Zaman çizelgesi
	
	TARİH
	SAAT
	YER

	Teklif davet mektubunun gönderilme tarihi
	
	
	

	Başvuru için son tarih
	
	
	

	Teklif açma oturumu
	
	
	


2.	Teklif veren istekliler ve mali teklifleri
	Teklif zarfı numarası
	İsteklinin adı
	Mali teklif tutarları (KDV Hariç TL)
	Mali teklif tutarları (KDV Dâhil TL)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


3.	Geri çekilen teklifler
Aşağıda belirtilen istekliler teklif tekliflerini geri çekmişlerdir(herhangi bir teklifin geri çekilmiş olması halinde):
	Teklif zarfı numarası
	İsteklinin adı
	Nedeni (biliniyorsa)

	
	
	

	
	
	


4.	Gözlemci(ler)
	Adı
	Temsil ettiği Kurum

	
	



5.	İmzalar
	Değerlendirme Komitesi
	Adı Soyadı
	İmzası

	Başkan
	
	

	Üye
	
	

	Üye
	
	



SR Ek 8 – Mali Teklif Oturumu Teklif Açılış Tutanağı		Satın Alma Rehberi

[bookmark: _Toc232234045][bookmark: _Toc233021571]Teklif Değerlendirme Raporu

İhale No		: __________________
İhale Adı		: __________________
İhale Bedeli		: __________________
Uygulanan Usul	: __________________


Yukarıda adı geçen ihale için aşağıdaki firmalar davet edilmiştir / müracaat etmiştir.
	No.
	Firma adı
	İlçe/İL

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	



Aşağıdaki firmalar tekliflerini zamanında tarafımıza teslim etmiştir:
	No.
	Firma adı
	İlçe/İL

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	



Değerlendirme komitesi bu belgeye ekli değerlendirme tablosunu kullanarak tüm teklifleri incelemiştir.

Aşağıdaki teklifler şartları karşılayamadığından değerlendirme dışı bırakılmıştır:
	No.
	Firma adı
	Gerekçe  <Örnekler*>

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	


* <uygun olmayan menşe>, <teknik şartnameye uygun olmaması>, <imzalanmamış evrak>, <uygun olmayan teslimat koşulları>

Değerlendirmeyi geçen teklifler aritmetik hata kontrolü yapıldıktan ve bulunan hatalar resen düzeltildikten sonra aşağıdaki gibi sıralanmıştır:
	No.
	Firma
	Önerilen fiyat

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	



Sonuç
Değerlendirme komitesi ihalenin aşağıdaki gibi verilmesini önermektedir:
	Firma adı
	Toplam bedel

	
	.-TL



	Değerlendirme Komitesi
	Adı Soyadı
	İmzası

	Başkan
	
	

	Üye
	
	

	Üye
	
	

	
	
	

	
	
	



[bookmark: _Simplified_contract_for_Services_be][bookmark: _Toc188240401]


 

SR Ek 9 –Teklif Değerlendirme Raporu		Satın Alma Rehberi


[bookmark: _Toc232234047][bookmark: _Toc233021573]Seçilmeyen İstekliye Mektup

< Sözleşme Makamının Anteti >
< Tarih >
< İsteklinin Adresi >

Sözleşme başlığı	: 
Yayın referansı	: 

Sayın < İlgilinin İsmi >

Yukarıda belirtilen ihale sürecine katılımınız için teşekkür ederiz. Ancak, gönderdiğiniz teklif aşağıdaki sebeplerden dolayı seçilmemiştir.

[Geçerli olmayan satırları siliniz]
	
	
	Teklifiniz son teslim tarihinden önce elimize ulaşmamıştır.

	
	
	Teklifiniz idari uygunluk şartlarını karşılamamaktadır.

	
	
	Teknik teklifiniz şartnamede belirtilen özellikleri taşımamaktadır.

	
	
	Mali teklifiniz, sözleşme için mevcut azami bütçeyi aşmaktadır.

	
	
	Teklifiniz teknik olarak uygun bulunan teklifler içerisinde en ekonomik teklif değildir.

	
	
	Teklifiniz teknik olarak uygun bulunan teklifler içerisinde en ucuz teklif değildir.

	
	
	… … … … … … … … …



İhalenin … … … … … … .-TL tutarında teklif veren <seçilen isteklinin adı> üzerine kaldığı bilginize sunulur.

Bundan sonraki projelerimizdeki girişimlerimize aktif olarak ilgi göstermeye devam etmenizi temenni ederiz.

Saygılarımla,
Sözleşme Makamı Adına

< isim >
< imza >

SR Ek 11 – Seçilmeyen İstekliye Mektup		Satın Alma Rehberi


[bookmark: _Toc232234048][bookmark: _Toc233021574]Sözleşmeye Davet Mektubu

[Sözleşme Makamının Anteti]

	SAYI
	: 

	KONU
	: Sözleşmeye davet

	İhale kararının onaylandığı tarih
	: _ _/_ _/_ _ _ _

	
	

	Bu mektup _ _/_ _/_ _ _ _ tarihinde tarafınıza [elden verilmiştir / iadeli taahhütlü olarak posta yoluyla gönderilmiştir / faks ile iletilmiştir].

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	[isteklinin adresi]
	

	Sayın
	[isteklinin adı veya ticaret unvanı],

	
	

	İLGİ
	: _ _/_ _/_ _ _ _ tarihinde, ......... sıra numarası ile kayda alınan teklifiniz.

	
	
	
	




[işin adı] işine ait ihale uhdenizde kalmıştır. Tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi (7) gün içinde ihale tarihi itibarıyla idari şartnamede sayılan ihaleye katılamayacak olanlar kapsamında olmadığınıza dair belgeler ile sözleşme aşamasında getirilmesi gereken diğer belgeler teslim edilmek [ ile ihale bedelinin % 6’sı oranında kesin teminatı vermek] ve gerekli diğer işlemler de tamamlanmak suretiyle ihale konusu işe ilişkin sözleşmeyi en geç (......) gün[footnoteRef:6] içerisinde imzalamanız gerekmektedir. Aksi halde teminatınız irat kaydedilecek ve sözleşme hakkınız kaybolacaktır. [6:  İşin niteliği, teminat istenip istenmediği, isteklinin uyruğu vb. hususlar göz önünde bulundurularak 15 günü geçmeyecek şekilde makul bir süre tanımlanacaktır.
] 


	Saygılarımızla.



	
	Sözleşme Makamı Yetkilisi

	
	Adı SOYADI

	
	Görevi

	
	İmza
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